中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

洗涤剂和表面活性剂含水量的测定

卡尔·费休法

Determination of water content of Surface-active agents and detergents - Karl Fischer methods

[ISO 4317:2011, Surface-active agents and detergents — Determination of water contents—Karl Fischer methods, MOD]

（送审稿）

QB/T 1324-20**

QB

中华人民共和国轻工行业标准

标准

ICS 71.100.40

CCS Y43

前    言

- 本文件按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

- 本文文件代替QB/T 1324-1991《洗涤剂用表面活性剂  含水量的测定  卡尔·费休双溶液法》。

- 本文件与QB/T 1324-91相比，主要技术变化如下：

- ——增加了标准化文件的前言；

- ——修改了标准化文件的名称；

- ——增加了规范性引用文件和术语和定义章节（见第2章、第3章）；

- ——修改了试验用试剂（见5.2.2，1991年版第3章）：

- 修改了卡尔费休试剂（见5.2.2.2，1991年版3.6、3.7），

- 增加了基准物质的选择（见5.2.2.3，1991年版3.1.2），

- 增加了溶剂的选择（见5.2.2.4，1991年版3.3）；

- ——修改了试验用仪器（见5.2.3，1991年版第4章）：

- 删除了卡尔费休滴定装置（见1991年版4.2），

- 增加了必备的注射器、天平等仪器（见5.2.3.2、5.2.3.4、5.2.3.5）；

- ——试验程序增加“总则”（见5.2.5.1）

- ——修改了水当量的描述（见5.2.5.2，1991年版5.2）；

- ——增加了针对不同样品的称量方法及对应测量步骤（见5.2.5.3.1、5.2.5.3.3）；

- ——增加了水分测定的库伦滴定法（见5.3）；

- ——修改了精密度的规定（见第6章，1991年版第7章）；

- ——增加了试验报告要求（见第7章）；

- ——增加了资料性附录（见附录A、附录B）。

- 本文件修改采用ISO 4317：2011《表面活性剂和洗涤剂——含水量的测定——卡尔·费休法》。

- 本文件与ISO 4317：2011相比结构调整如下：

- ——删除国际标准的前言。

- 本文件与ISO 4317：2011相比存在的技术性差异及其原因如下：

- ——关于规范性引用文件，本标准做了具有技术性差异的调整，以适应我国的技术条件，调整		的情况集中反应在第2章“规范性引用文件”中。具体调整如下：

  - 用修改采用国际标准的GB/T 6682代替了ISO 3969（见5.2.2.1）；

  - 用修改采用国际标准的GB/T 13173代替了ISO 607（见5.2.4/5.3.4）。

- 本文件还做了下列编辑性修改：

- ——修改了标准化文件的名称；

- ——修改了水当量的描述（见5.2.5.2）。

- 本文件由中国轻工业联合会提出。

- 本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC272）归口。

- 本文件起草单位：

- 本文件主要起草人：

洗涤剂和表面活性剂含水量的测定  卡尔·费休法

1范围

本文件规定了用卡尔费休试剂测定洗涤剂和表面活性剂含水量的容量滴定法和库伦滴定法，测量结果包括游离水、结晶水、吸收水、包藏水。

本文件适用于粉状、浆状和液体状产品含水量的测定。

本文件提供的容量滴定法适用于含水量大于等于2%的样品；库伦滴定法适用于含水量≤0.1%的样品；含水量介于0.1%~2%之间，两种方法均适用。

注1：在产品的特定标准中有规定时，本方法才可应用。

注2：当样品中含有碱金属的硅酸盐、碳酸盐、氢氧化物或硼酸盐时，因碱性化合物与卡尔·费休试剂反应，方法给出过高的数值。所以，样品在测定水分前，需先分析这些碱金属盐的存在。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用时必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法（MOD ISO 3696：1987）

GB/T 13173 表面活性剂 洗涤剂试验方法（MOD ISO 607：1980等）

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 含水量

按照本文件由消耗卡尔·费休试剂量算得的水的总量，包括游离水、结晶水、吸收水、包藏水，以质量百分数表示。

注：水的含量用质量百分比表示。

4 原理

根据水与卡尔·费休试剂的反应，确定试验份的含水量。

5 试验方法

5.1 总则

以下给出了卡尔·费休测定水分的两种方法：容量滴定法和库伦滴定法。

5.2 容量滴定法

5.2.1 原理

试验份中的水会与碘及二氧化硫的适当混合溶液（卡尔·费休试剂）反应，该卡尔·费休试剂事先用已知准确量的水滴定标定。含水量以质量百分数表示，由耗用试剂量计算。

5.2.2 试剂

分析中，仅使用认可的分析纯试剂和2级蒸馏水（5.2.2.1）。

5.2.2.1 蒸馏水或纯度相当的水，符合GB/T 6682中2级水的要求。

5.2.2.2 卡尔·费休试剂，最好是商业上制备的。

含吡啶试剂可按照附录A所述方法配制。如已证明非吡啶试剂适合，亦可使用（试验报告中应注明）。

注：市场上有一种适用的不含吡啶的试剂，是碘、二氧化硫和胺溶于2-甲氧基乙醇。

5.2.2.3 酒石酸二钠二水合物或草酸二水合物或水（5.2.2.1），用作卡尔·费休试剂的基准物。

5.2.2.4 溶剂，如2-甲氧基乙醇、丙醇-1或无水甲醇。

如果已知这些溶剂干扰测定（例如测定醛或酮中的水），可使用三氯甲烷或二氯甲烷，如使用应在检测报告中注明。

警告：三氯甲烷和二氯甲烷如被吸入或吞咽是有害的，它刺激皮肤可能造成永久损伤，长期接触则有严重损害健康的危险。

5.2.3 仪器

5.2.3.1 卡尔·费休仪，全自动或半自动的，包括：

——配有双铂电极的滴定仪；

——活塞滴定管，20 mL；

——干燥管，装有活化硅胶、氯化钙或过氯酸镁；

——滴定池；

——磁力搅拌器。

5.2.3.2 微量注射器，容量100 μL。

5.2.3.3 刻度移液管，容量20 mL。

5.2.3.4 注射器，标称容量约10 mL，玻璃管内径2mm~4mm，可拆式针头用适当方法接于针筒。

5.2.3.5 天平，精确至0.1 mg。

5.2.4取样

表面活性剂或洗涤剂实验室样品应按GB/T 13173的规定制备和贮存。

5.2.5程序

5.2.5.1总则

大气中的水分是卡尔·费休滴定中的最大干扰源，因此应特别注意彻底干燥所用的仪器，迅速处理试验份和溶剂。卡尔·费休仪的使用方法应遵循仪器制造厂的说明。

5.2.5.2 卡尔·费休试剂（5.2.2.2）试剂滴定度的测定

对每瓶新的试剂要测定试剂的滴定度，以后至少每周测一次。

由于标准溶液的滴定度会发生变化，有必要校准卡尔·费休试剂的滴定度。所使用的仪器类型及所需的分析精度决定滴定度检验的周期。

用钳子将磁性搅拌棒放入卡尔·费休装置（5.2.3.1）的滴定容器中，转移一种用于测定的溶剂（5.2.2.4）10 mL至滴定池，用卡尔·费休试剂（5.2.2.2）滴定。

在绝对必要的情况下，例如测定醛或酮中的水分时，使用三氯甲烷或二氯甲烷（5.2.2.4）作为溶剂。

或者：

称取200~250mg酒石酸二钠或草酸二水合物（5.2.2.3）放入称量勺中，称准至0.1 mg。转移酒石酸二钠或草酸至滴定池中，重新称量称量勺。缓慢搅拌使酒石酸二钠或草酸溶于溶剂中。

或者：

由滴瓶将约40 mg水（5.2.2.1）加入滴定池，加入前后均予称量。

所用试剂量应浸没电极2 mm至3 mm。

加入卡尔·费休试剂至电量滴定终点，即逐滴加卡尔·费休试剂至观测值保持30s不变。

试剂滴定度ρ（H2O），以毫克水每毫升表示，由式（1）或式（2）进行计算：

ρH2O=m1∙w（H2O）100V1…………………………………………（1）

ρH2O=m2V1…………………………………………………（2）

式中：m1——所用酒石酸二钠或草酸二水合物的质量，单位为毫克（mg）；

m2——所用水（5.2.2.1）的质量，单位为毫克（mg）；

w（H2O）——所用基准物（5.2.2.3）的含水量，以质量百分数表示，对酒石酸二钠二水合物为15.66，对乙二酸二水合物为28.57；

V1——滴定时所用卡尔·费休试剂（5.2.2.2）的体积，单位为毫升（mL）。

5.2.5.3 含水量的测定

5.2.5.3.1总则

根据实验室样品特点，选择以下两种方法之一：通用法（5.2.5.3.2）或溶解法（5.2.5.3.3）。

通用法适用于样品均一、易于在滴定池中分散。

溶解法适用于均匀性较差和/或在滴定池中难以分散的样品。

5.2.5.3.2通用法

5.2.5.3.2.1测定

将20 mL溶剂（5.2.2.4）及磁力搅拌棒（用镊子）放入卡尔·费休（5.2.3.1）的滴定池中。进行调零，在搅拌下加入卡尔·费休试剂（5.2.2.2）至仪器读数所示达到终点。

加入试验份，通过减量法确认m0的质量精确至0.1mg。选择合适的进样量，使消耗的卡尔·费休试剂约占活塞滴定管的一半以上。搅拌至溶解，并滴定至相同终点。记录所耗卡尔·费休试剂的体积，V2。

加入另一试验份并重复滴定，进行第二次测定。

5.2.5.3.2.2结果表示

产品的含水量，wS，以质量百分数表示，由式（3）给出：

wS=ρH2O×V2m0×100 …………………………………………（3）

式中：

V2——用于测定的卡尔·费休试剂（5.2.2.2）的体积，单位为毫升（mL）；

m0——试验份的质量，单位为毫克（mg）；

ρH2O——见5.2.5.2的规定。

5.2.5.3.3 溶解法

5.2.5.3.3.1测定

称取适量实验室样品m1于干燥的烧瓶中，加入适量不干扰卡尔·费休试剂（5.2.2.2）的有机溶剂m2。样品和溶剂的比例需经过选择，尽量使用较少的溶剂溶解更多的样品，这样获得的混合物容易控制，且不损害获取样品的代表性。记录质量，精确至0.001g，塞住烧瓶摇匀，至混合物均匀。

如果本阶段仍有不溶盐存在，必须放弃这种方法，因为：

- 部分水可能已被不溶盐作为结晶水除去；

- 严格的测定程序必须包括正确测定不溶性盐的质量。

按照5.2.5.3.2中给出的步骤，测定溶剂w2和混合物wb的含水量。

5.2.5.3.3.2结果表示

产品的含水量，wP，以质量百分数表示，由式（4）给出：

wP=wbm1+m2-m2×w2m1……………………………………（4）

式中：

m1——5.2.5.3.3.1中样品质量，单位为克（g）；

m2——5.2.5.3.3.1中溶剂的质量，单位为克（g）；

wb——5.2.5.3.3.1中混合物的含水量，以百分比（质量分数）表示；

w2——5.2.5.3.3.1中溶剂的含水量，以百分比（质量分数）表示。

5.3 库伦滴定法

5.3.1原理

电解质溶液和样品置于电解池中，流动的电流将其电解，碘和溶液中的水发生卡尔·费休反应，利用滴定终点的电流量，计算含水量。采用电流控制下的电压检测法检测终点。

重点：库伦滴定法不适用以下情况，例如：如果样品含有苯胺或苯酚，其自身会引起电极反应；如果样品不纯或对电流效率有影响，则会引起隔膜的堵塞。特别是对于固体样品，要确认它是否完全溶解。

5.3.2 试剂

分析中，仅使用认可的分析纯试剂及2级蒸馏水（5.2.2.1）。市售的阳极电解液、阴极电解液以及醇水溶液或碳酸丙烯酯水溶液都是可以使用的。

5.3.2.1阳极电解液

阳极电解液应含有碘离子、二氧化硫、吡啶或另一种碱，以及有机溶剂如甲醇。

对于含有可能与甲醇反应的醛类或酮类化合物的样品，使用氯仿、2-甲氧基乙醇、碳酸丙烯或类似物质代替甲醇。

5.3.2.2 阴极电解液

阴极电解液的组成应有无机盐、有机盐，例如四分之一铵盐或盐酸胺以及类似甲醇的有机溶剂。

5.3.2.3 醇水溶液或碳酸丙烯酯水溶液

向2-甲氧基乙醇或盐酸丙烯酯中加水，使1 mL溶液中含有约4 mg水。该溶液用来加入少量水。

5.3.3 仪器

5.3.3.1自动滴定仪，由滴定部分、控制部分、指示和记录部分组成。图1为该构造的一个示例。

5.3.3.2 电解池，由容量约200 mL的玻璃容器、各自配有铂网电极的阳极室和阴极室组成，阴极室和阳极室用隔膜（例如陶瓷隔膜、离子交换膜或类似的膜）隔开。

当使用微量注射器或注射器进行进样时，试样的进样口应装有不锈钢或四氟乙烯树脂制成的塞子。电解池应配备检测器和含有干燥剂（如硅胶）的干燥管。图2是一个电解池的示例，进行滴定时，将转子放入电解池中。

图1 库仑滴定仪示意图

a）内置阴极室型                         b）外置阴极室型

标引序号说明：

| 1-阳极室 | 7-阳极室干燥管 |
| --- | --- |
| 2-阴极室 | 8-阴极室干燥管 |
| 3-阳极 | 9-塞子 |
| 4-阴极 | 10-加样口 |
| 5-膜 | 11-排放旋塞 |
| 6-转子 | 12-检测器 |

图2 电解池示意图

5.3.3.3 注射器，容量为1 mL~20 mL，针的外径为1 mm~2 mm，长度为50 mm~100 mm。针端应固定橡胶塞密封，可使用直径13 mm~15 mm、厚度5 mm~7 mm的圆形硅橡胶。

5.3.3.4 天平，精确至0.1 mg。如果电子天平能够通过适当的接口与自动滴定装置连接，使用起来会更方便。

5.3.4 取样

表面活性剂和洗涤剂实验室样品应按照GB/T 13173的规定制备和贮存。

5.3.5 程序

5.3.5.1 滴定仪的校准

搅拌阳极电解液，用库伦法滴定到终点，确保电解池中不含水。用微量注射器将5 μL水注入电解池，启动库伦滴定仪滴定直到终点，测得水含量。重复该操作2次以上，确保水含量的测得结果在5000 μg±250 μg范围内。若超出此范围，则在更换电解液或清洗电极或隔膜后重新进行校准。

5.3.5.2 含水量的测定

在阳极室加入约100 mL阳极电解液，阴极室加入约5 mL阴极电解液。装好后密封并安装到滴定仪上。

搅拌阳极电解液，库伦滴定至终点，使其中不含水分，此时滴定体积不需读数。

阳极电解液中存在的游离碘会抑制电流的流动，所以最好添加水、醇水溶液或碳酸丙烯酯水溶液使水分达到2000 μg~3000 μg。

注射器（5.3.3.3）进样前需要清洗、干燥，并存放于干燥器。

将注射器从干燥器中取出，并在针的末端安装一个橡胶塞。

取下塞子，将注射器针头尽可能深的插入样品（含水量最好在0.5 mg~5 mg）中，轻轻抽拉活塞，吸取样品体积约为注射器体积的1/10。

将注射器从样品瓶中取出，倒置注射器使针头向上以排除空气，在针尖加一个橡胶塞，稍微施加压力使样品湿润地面，将样品排出。

重复以上步骤（用样品清洗进样针）两到三次。

将试样缓慢的吸取至刻度上方，注射器针头朝上，排除空气，并将过量试样排出，使样品与刻度对齐。立即把橡胶塞接到针尖位置，注射器和样品一起称重，称准至0.1 mg。

取下针尖的橡胶塞，穿过塞子或打开塞孔后，将样品注射到电解池的阳极电解液中，然后，用之前的橡胶塞塞住针尖，称重，称准至0.1 mg。

充分搅拌阳极电解液使样品溶解，搅拌过程库伦滴定至终点，读取水含量的数值。

5.3.5.3 结果表示

产品的含水量，wP，以质量百分数表示，由式（5）给出：

wP=min×100mS×1006…………………………………………………（5）

式中：

min——水含量示值，单位为微克（μg）；

mS——样品质量，单位为克（g）。

6 精密度

6.1 容量滴定法的精密度

6.1.1重复性

置信度95%条件下，同一样品，同一操作人员在相同实验室使用相同的方法用同一仪器相继测定所得结果的绝对差值不超过重复性限r。

根据附录B提供的圆环法试验结果，重复性限r为：

——含水量小于等于0.24%时，r约0.013g/100g（质量分数），或

——含水量小于等于28.8%时，r约1.74g/100g（质量分数）。

6.1.2再现性

置信度95%条件下，对同一样品，在不同的实验室，不同的操作人员使用不同的设备，采用相同的测试方法，所得的两个独立的单一试验结果的绝对差值不超过再现性限R。

根据附录B提供的圆环法试验结果，再现性限R为：

——含水量小于等于时0.24%，R约0.026g/100g（质量分数），或

——含水量小于等于28.8%时，R约3.79g/100g（质量分数）。

6.2 库伦滴定法精密度

6.2.1 重复性

置信度95%条件下，同一样品，同一操作人员在相同实验室使用相同的方法用同一仪器相继测定所得结果的绝对差值不超过重复性限r。

根据附录B提供的圆环法试验结果，重复性限r为：

——含水量小于等于时0.04%，r约0.007g/100g（质量分数），或

——含水量小于等于0.23%时，r约0.016g/100g（质量分数）。

6.2.2再现性

置信度95%条件下，对同一样品，在不同的实验室，不同的操作人员使用不同的设备，采用相同的测试方法，所得的两个独立的单一试验结果的绝对差值不超过再现性限R。

根据附录B提供的圆环法试验结果，再现性限R为：

——含水量小于等于0.04%时，R约0.016g/100g（质量分数），或

——含水量小于等于0.23%时，R约0.058g/100g（质量分数）。

7 试验报告

试验报告应包含以下内容：

- 完全鉴别样品所需的全部资料；

- 本文件的引用标准、所用的试剂类型以及卡尔·费休试剂类型；

- 所得结果及表示结果的单位；

- 试验条件；

- 本文件或引用的标准化文件中未规定或任选的所有操作细节，以及会影响结果的任何情况。

附录A

（资料性）

含吡啶卡尔·费休试剂的制备

A.1 将670 mL甲醇或2-甲氧基乙醇（5.2.2.4）放入1 L干燥的配有玻塞的棕色玻璃瓶中。

A.2 加入85 g碘，塞住瓶塞，间断摇动直至碘完全溶解。然后加入约270 mL水含量不超过500mg/kg的吡啶，再塞住瓶塞，充分混合。因反应是放热的，应将瓶保持于0 ℃左右，例如浸在冰浴中。用下述方法，溶解65 g二氧化硫于该溶液中，要确保液体温度不超过20 ℃。

A.3 用一带有二氧化硫导入管、温度计和接通大气的小毛细管的配件替换磨砂玻璃塞，该配件为一软木塞，钻孔穿插温度计、玻璃毛细管和二氧化硫引入玻璃管，二氧化硫引入管和温度计可深入瓶底10 mm的地方。

A.4 将整个装置带冷却浴放在天平上，称准至1 g。然后用软管将钢瓶经装有干燥剂的干燥管连接到引入管，缓慢开启钢瓶阀。

A.5 调节二氧化硫的流速，使得全部气体被吸收，且液体不上升至引入管。

A.6 然后逐步增加砝码，保持天平平衡，并确保液体的温度不超过20℃，当质量增加达到65 g，立即关闭钢瓶阀。

A.7 立即拆去连接软管，重新称量瓶联通冰浴及引入管，溶解的二氧化硫质量应在60 g（至少）至70 g，稍微超过无妨。

A.8 塞住烧瓶，混匀溶液并放置至少24h后再用。事实上，因对新鲜试剂发生反应的结果尚不很了解，试剂的水当量开始时迅速降低，而后变化非常缓慢。

A.9 此时及的水当量应为3.5 mg/mL至4.5 mg/mL。若使用甲醇时，需每天测定，但用2-甲氧基乙醇时，测定频率可降低。

A.10 可用无水乙醇稀释上述溶液，来配制适合于较低含水量的卡尔·费休试剂。

A.11 贮存试剂于暗处，避免湿气。最好贮存于卡尔·费休仪的试剂瓶（5.2.3.1）中。

附录B

（资料性）

实验室测试结果

B.1 表B.1到表B.4是2010年，JISC/TC 91“分析工作组”通过圆环试验法得到的数据统计。

评估是按照ISO 5725-2[1]进行的。

B.2 容量滴定法

表B.1 使用的样品及方法

| 样品 | 描述 | 使用的方法 |
| --- | --- | --- |
| A | 异丙醇（2-羟乙基）甲胺盐酸盐 | 通用法（5.2.5.3.2） |
| B | 月桂酸钠（2EO） | 稀释法（5.2.5.3.3） |

表B.2 精密度数据

| 项目名称 | 样品A | 样品B |
| --- | --- | --- |
| 参与的实验室数 | 9 | 9 |
| 有效实验室数 | 9 | 9 |
| 所有实验室获得的独立数据数 | 45 | 45 |
| 平均值（g/100g） | 0.24 | 28.8 |
| 可重复性标准偏差，Sr（g/100g） | 0.005 | 0.62 |
| 重复性限，r：r=（2.8×Sr）（g/100g） | 0.013 | 1.74 |
| 变异重复性系数，Vr（%） | 1.9 | 2.2 |
| 再现性标准偏差，SR（g/100g） | 0.009 | 1.35 |
| 再现性限，R：R=（2.8×SR）（g/100g） | 0.026 | 3.79 |
| 变异重复性系数，VR（%） | 3.8 | 4.7 |

B.3 库伦滴定法

表B.3 使用的样品及方法

| 样品 | 描述 |
| --- | --- |
| C | 月桂酸钠（2EO） |
| D | 异丙醇（2-羟乙基）甲胺盐酸盐 |

表B.4 精密度数据

| 项目名称 | 样品A | 样品B |
| --- | --- | --- |
| 参与的实验室数 | 10 | 10 |
| 有效实验室数 | 10 | 10 |
| 所有实验室获得的独立数据数 | 50 | 50 |
| 平均值（g/100g） | 0.041 | 0.23 |
| 可重复性标准偏差，Sr（g/100g） | 0.0026 | 0.006 |
| 重复性限，r：r=（2.8×Sr）（g/100g） | 0.0073 | 0.016 |
| 变异重复性系数，Vr（%） | 6.3 | 2.5 |
| 再现性标准偏差，SR（g/100g） | 0.0058 | 0.021 |
| 再现性限，R：R=（2.8×SR）（g/100g） | 0.0163 | 0.058 |
| 变异重复性系数，VR（%） | 14.0 | 9.1 |

参考文献

[1] ISO 5725-2 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method