行业标准《洗涤剂和表面活性剂含水量的测定  卡尔·费休法》编制说明（送审稿）

一、工作简况

1、任务来源

本项目是根据工业和信息化部行业标准制修订计划（工信厅科[2018]31号），计划编号为2018-1150T-QB，项目名称“洗涤剂和表面活性剂含水量的测定  卡尔·费休法”，主要起草单位：国家洗涤用品质量监督检验中心（太原）、表面活性剂和洗涤剂行业生产力促进中心等。

2、工作过程

起草阶段：全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会成立标准起草工作组：国家洗涤用品质量监督检验中心（太原）、表面活性剂和洗涤剂行业生产力促进中心。工作组对当前国内相关检测技术的现状与发展情况进行全面调研，同时广泛搜集和检索了国内外技术资料，并进行了大量的研究分析、资料查证工作，按照我国标准文本编写的要求，对国际标准ISO 4317:2011《Surface-active agents and detergents — Determination of water contents—Karl Fischer methods》进行了整理转化，形成征求意见稿。

征求意见阶段：2021年8月全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会面向53名委员和行业及社会通过发送邮件和网络方式进行了为期1个月的公开征求意见，共收到3家单位9条反馈意见。

审查阶段：

报批阶段：

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作

本文件主要起草单位为：

主要起草人：

二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准化文件的制定符合产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

本文件起草过程中，主要按GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编写。本标准制定过程中，主要参考了以下标准或文件：

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 13173 表面活性剂 洗涤剂试验方法

2、解决的主要问题

本标准化文件主要解决了以下几个问题：

- ——增加了标准化文件的前言；

- ——修改了标准化文件的名称；

- ——增加了规范性引用文件和术语和定义章节（见第2章、第3章）；

- ——修改了试验用试剂（见5.2.2，1991年版第3章）：

- 修改了卡尔费休试剂（见5.2.2.2，1991年版3.6、3.7），

- 增加了基准物质的选择（见5.2.2.3，1991年版3.1.2），

- 增加了溶剂的选择（见5.2.2.4，1991年版3.3）；

- ——修改了试验用仪器（见5.2.3，1991年版第4章）：

- 删除了卡尔费休滴定装置（见1991年版4.2），

- 增加了必备的注射器、天平等仪器（见5.2.3.2、5.2.3.4、5.2.3.5）；

- ——试验程序增加“总则”（见5.2.5.1）

- ——修改了水当量的描述（见5.2.5.2，1991年版5.2）；

- ——增加了针对不同样品的称量方法及对应测量步骤（见5.2.5.3.1、5.2.5.3.3）；

- ——增加了水分测定的库伦滴定法（见5.3）；

- ——修改了精密度的规定（见第6章，1991年版第7章）；

- ——增加了试验报告要求（见第7章）；

- ——增加了资料性附录（见附录A、附录B）。

三、主要试验（或验证）情况

在修订过程中，进行变动的主要原因如下：

- 依据GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》标准化文件的结构要求，增加文件的前言。

- 原标准名称为《洗涤剂用表面活性剂含水量的测定 卡尔·费休双溶液法》，使用双溶液手动滴定的方法，修订后的方法按照国际标准采用半自动/自动测定法，且分为容量滴定法和库伦滴定法，“双溶液法”名称已不适用，此外，本标准不仅适用于表面活性剂中含水量的测定，也同样适用于洗涤剂。

- 根据GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》标准化文件的结构要求，增加了规范性引用文件、术语定义等结构。

- 修订后的测试方法包括容量滴定法和电位滴定法，卡尔费休试剂采用市售稳定试剂，因此删除原标准中卡尔费休A、卡尔费休B、吡啶、碘及二氧化硫等试剂。

- 修订后的标准采用商品化的卡尔费休水分测定仪（半自动/全自动），因此，删除原标准中卡尔费休滴定装置，增加了必备的注射器、天平等。

- 试验程序总则明确水分测定的环境及注意事项，保证结果的准确性。

- “当量”的表述形式改为统一的国际单位制的描述，根据卡尔费休水分测定仪的实际情况进行操作，水当量相当于仪器操作过程中的试剂滴定度。

- 操作过程中，针对不同形态、不同溶解度样品的需求，设置了相应的通用法和溶解法。通用法适用于样品均一、易于在滴定池中分散。溶解法适用于均匀性较差和/或在滴定池中难以分散的样品。

- 增加了库伦滴定法，适用于测定水分含量小于0.1%的样品。

- 针对溶解滴定法和库伦滴定法在各实验室得到的统计学结果规定了相应的重复性限和再现性限。

- 按照转化的国际标准情况，增加试验报告要求。

- 按照转化的国际标准结构及标准的完成性，增加了两个资料性附录。

四、标准中涉及专利的情况

本文件中不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益等情况、对产业发展的作用等情况

表面活性剂中残留水分会与反应过程中的副产物或其他原料发生副反应，影响产品品质。建立完善水分测定的方法，有利于用户了解自身产品的情况，进而完善工艺；也有利于国家执发机关对产品进行监督抽查，进而促进行业的良性发展。

六、与国际、国外对比情况

本文件修改采用国际标准。

本文件水平为国际先进水平。

表1给出了本标准与ISO 4317:2011的技术性差异及原因

| 本标准章号 | 本标准的内容 | ISO章条编号 | ISO 1104：1977内容 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.2.1 | 符合GB/T 6682中2级水的要求 | 5.2.2.1 | 符合ISO 3696中2级水的要求 | 采用国内相关标准 |
| 5.2.4/5.3.4 | 表面活性剂或洗涤剂实验室样品应按GB/T 13173的规定制备和贮存 | 5.2.4/5.3.4 | 表面活性剂或洗涤剂实验室样品应按ISO 607的规定制备和贮存 | 采用国内相关标准 |

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框架如图。

本标准化文件属于标准体系中05日用化学制品－06表面活性剂－方法标准。

本标准化文件与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

建议本标准化文件的性质为推荐性行业标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准化文件批准发布6个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

建议该标准化文件发布后，QB/T 1324-1991废止。

十二、其他应予说明的事项

无。