国家标准《表面活性剂和洗涤剂中金属元素含量的测定》

编制说明

1.任务来源

根据国家标准化管理委员会国标委发[2021]23号文《国家标准化管理委员会关于下达2021年第二批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》的要求，《表面活性剂和洗涤剂中重金属含量的测定  第2部分：电感耦合等离子体质谱法》列入2021年国家标准制修订计划，项目编号为20213461-T-607，由浙江皇马科技股份有限公司、中国日用化学研究院有限公司、中轻日用化学检验认证有限公司组织起草，要求2023年完成报批。2021年8月，经专家评估意见，标准名称修改为“表面活性剂和洗涤剂中金属元素含量的测定”，该标准由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC272）归口。

2.标准制订的目的和意义

重金属对人体的累积毒性是相当严重的，重金属一旦为人体所吸收则会累积于人体的肝、骨骼、肾、心及脑中，到一定程度时便会对人体健康造成无法逆转的损害，儿童尤甚。目前，越来越多的行业领域已将重金属含量作为产品质量的重要指标，对产品中重金属含量进行了严格的限定，如纺织行业：GB/T 18885-2009《生态纺织品技术要求》和Oeko-Tex Standard 100-2014严格规定了不同对象纺织品可萃取重金属的限定值，FZ/T 81014-2008《婴幼儿服装》已把可萃取重金属列入考核指标；玩具材料行业：ASTM F963-07及EN 71-3对用于生产玩具的材料中的重金属含量进行了限定；化妆品行业：加拿大卫生部发布了化妆品中重金属含量限值的指引《化妆品中杂质建议限值清单》；染料行业：我国发布了强制性国家标准GB 20814-2014《染料产品中重金属原始的限量及测定》等。

表面活性剂已成为现代生活中必不可少的一类有机化合物，被广泛应用于日化洗涤、纺织、农药、涂料、印染等多个领域。表面活性剂中的重金属是各类洗涤剂、纺织品、食品、药品、涂料、染料中重金属的来源之一，表面活性剂重金属含量的控制将直接关系到各类生活用品重金属的含量。

现表面活性剂和洗涤剂行业尚未对重金属含量作出明确规定，也无统一的测定方法，“表面活性剂和洗涤剂中金属元素含量的测定”标准的制定，有助于统一表面活性剂和洗涤剂中砷（As）、镉（Cd）、钴（Co）、铬（Cr）、铜（Cu）、镍（Ni）、铅（Pb）、锑（Sb）、汞（Hg）九种重金属的测定方法，推进国内生产厂家分析技术的改进，同时为表面活性剂和洗涤剂中砷（As）、镉（Cd）、钴（Co）、铬（Cr）、铜（Cu）、镍（Ni）、铅（Pb）、锑（Sb）、汞（Hg）九种重金属含量的限值提供检测依据。

3. 标准修订工作情况

为了切实做好《表面活性剂和洗涤剂中金属元素含量的测定》标准的编制工作，我们在接到任务时，成立了标准起草工作组，制订了标准起草工作方案，主要工作如下：

（1）查阅国内外有关文献和标准，包括各国国家标准、国际标准、美国材料和试验协会ASTM等。

（2）对国内外重金属含量的分析检测标准进行对比分析，确定实验方案，对方法的可行性进行了论证。

（3）根据实验方案，进行有关试验方法的条件选择和系统试验验证工作，确定了试验方法，形成标准草案。

（4）经各方的共同努力，对相关实验数据和验证结论进行整理，形成编制说明，按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定，于2022年4月完成了“讨论稿”。

4.标准修订的主要内容和依据

4.1 编写格式和原则

根据标准制订计划的要求，标准编制组收集国内外关于重金属含量测定的研究现状、相关分析方法及其存在的问题，制定了具体的技术路线，并由专业技术人员对方法进行条件试验、验证工作、撰写方法文本和编制说明。本文件在编写格式上按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编写。

本文件按照先进性、科学性和实用性相结合的原则进行编制，对主要方法和工艺条件研究试验的基础上，广泛参考同类国际标准、国外先进标准和国家标准，征求行业内的专家、学者以及技术人员的意见和建议，密切联系实际，注重科学性和可操作性的充分结合，以便于标准颁布后的推广和应用。

4.2 标准适用范围的确定

本文件规定了表面活性剂和洗涤剂中的砷（As）、镉（Cd）、钴（Co）、铬（Cr）、铜（Cu）、镍（Ni）、铅（Pb）、锑（Sb）、汞（Hg）九种金属元素含量的测定方法。

本文件适用于表面活性剂和洗涤剂中九种金属含量的测定。

4.3 检验方法的选择

本文件编制小组对涉及重金属测定的标准进行了调查收集，主要检测方法标准见表1：

表1 检验方法比较

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 检验方法 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB 20814-2014 | 染料产品中重金属元素的限量及测定 | 原子吸收光谱法 | 染料 |
| 2 | GB/T 33324-2016 | 胶乳制品中重金属含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | ICP-AES | 胶乳制品 |
| 3 | GB/T 33422-2016 | 热塑性弹性体 重金属含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | ICP-AES | 热塑性弹性体及其制品 |
| 4 | GB/T 34673-2017 | 纺织染整助剂产品中 9种重金属含量的测定 | IC-AES（8中重金属） 原子荧光（砷、汞） | 纺织染整助剂 |
| 5 | GB/T 17593.2-2007 | 纺织品 重金属的测定 第2部分 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | ICP-AES | 纺织材料及其产品 |
| 6 | GB/T 39145-2020 | 硅片表面金属元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | ICP-MS | 硅单晶抛光片和硅外延片 |
| 7 | GB/T 11066.11-2021 | 金化学分析方法 第11部分：镁、铬、锰、铁、镍、铜、钯、银、锡、锑、铅和铋含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | ICP-MS | 金 |
| 8 | GB/T 14352.20-2021 | 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第20部分：铌、钽、锆、铪及15个稀土元素量的测定 电感耦合等离子体质谱 | ICP-MS | 钨矿石、钼矿石 |

目前，重金属测定方法主要有电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES）、电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）、原子吸收光谱法、原子荧光分光光度法等。相较于原子吸收光谱法、原子荧光分光光度法，ICP-MS及ICP-AES具有简便、快速、干扰少、精度高、可多元素同时检测等特点，且目前一定规模的生产企业都已配备，在行业中已基本普及，检测方法具有可行性；同时，随着生产技术发展和人们环保、安全意识的加强，其所使用产品的安全、环保、无危害等特性越来越被社会关注，对表面活性剂和洗涤剂产品中重金属含量的限定势必将越发严格。基于此，本文件拟采用ICP-MS及ICP-AES方法检测表面活性剂和洗涤剂中金属元素的含量。

4.4 检验方法的分析

4.4.1 方法A—电感耦合等离子体质谱法

4.4.1.1检验原理

电感耦合等离子体质谱法可以同时测定样品中多元素的含量。 样品溶液由载气带入雾化系统进行雾化后，以气溶胶形式进入等离子体通道，在高温和惰性气体中被充分蒸发、解离、原子化和电离，转化成的带电荷的正离子经离子采集系统进入质谱仪，质谱仪根据离子的质荷比进行分离并定性、定量的分析。在一定浓度范围内，元素质量数上的响应值与其浓度成正比，与标准溶液进行比较，通过计算可定量得出样品中各元素含量。

4.4.1.2 试剂和材料

除非另有规定，仅使用优级纯的试剂和符合GB/T 6682规定的一级水。

- 4.4.1.2.1 硝酸：65%～68%（质量分数）。

- 4.4.1.2.2 过氧化氢：30%（质量分数）。

- 4.4.1.2.3 氢氟酸：40%（质量分数）。

- 4.4.1.2.4 硝酸溶液（2+98）：量取20mL硝酸（3.2.1），缓缓倒入装有一定量水的1000Ml容量瓶       中，用水定容，混匀。

- 4.4.1.2.5 氩气：纯度不小于99.999%。

- 4.4.1.2.6 砷、镉、钴、铬、铜、镍、铅、锑、汞、钪、锗、铟、铋、金单元素标准储备溶液：浓度1000μg/mL。

- 4.4.1.2.7 表面活性剂：工业级，由浙江皇马科技股份有限公司提供。

4.4.1.2.8 洗涤剂：市售常用洗涤剂。

4.4.1.3 仪器和设备

4.4.1.3.1 电感耦合等离子体质谱仪。

4.4.1.3.2 微波消解仪。

4.4.1.3.3 温控电热板。

4.4.1.3.4 精密天平：精度0.1mg。

4.4.1.3.5 移液枪。

4.4.1.3.6 容量瓶：50mL、100mL、1000mL。

4.4.1.4 样品前处理

4.4.1.4.1 消解方法的选择

对有机样品的前处理方式大致可分为密闭消解和敞口消解两种方法。密闭消解主要指微波消解和消解罐消解，敞口消解主要指传统湿法消解和干法灰化消解。根据待测元素性质和样品特性加以选择。As、Se、Hg等元素不宜采用传统湿法和干法消解，因为这些元素易挥发，会影响测定结果的准确性；湿法消解耗酸量大，对环境污染严重，在消解洗衣粉等清洗剂时会有大量泡沫物涌出；微波消解过程中，样品在全密封的聚四氟乙烯消解罐中进行高温高压消解，消解速度快，酸试剂用量少，酸雾保持在容器内，易挥发元素的损失小。综合考虑后选择微波消解对样品进行消化。

4.4.1.4.2 酸体系的选择

硝酸具有强氧化性，其盐几乎均能溶解于水，适用于易分解样品的处理。考虑到表面活性剂和洗涤剂的组分多为有机物，消解时加入过氧化氢作为氧化剂加快消解进行。称取0.5g样品于聚四氟乙烯消解罐中，加入5mL硝酸和1mL过氧化氢，静置过夜。在微波消解过程中，温度升至80℃阶段，消解罐中的温度持续上升至200℃，压力超过微波消解仪的限额值，仪器自动停止。这是由于样品中有机物多，反应剧烈产生大量气体导致。因此需对样品进行预消解，经实验确认，将装好样品和试剂的消解罐置于90℃的电热板上加热两小时可以充分预消解，避免出现温度、压力过高的情况。

实验发现，表面活性剂单体、洗衣液、洗洁精用硝酸和过氧化氢可完全消解；洗衣粉、肥皂只加入硝酸和过氧化氢在不同温度下均无法完全消解，进一步加入氢氟酸后即可完全消解，结果见表2。因此，对于表面活性剂单体和透明液体清洗剂可选用硝酸和过氧化氢作为消解试剂；对于固体清洗剂选用硝酸、过氧化氢和氢氟酸组合作为消解试剂。

表2 消解试剂与现象观察结果

| 样品名称 | 形态 | 消解后的现象 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 硝酸+过氧化氢 | 硝酸+过氧化氢+氢氟酸 |
| 聚醚 | 液体 | 澄清溶液 | 澄清溶液 |
| 合成酯 | 液体 | 澄清溶液 | 澄清溶液 |
| 阴离子表面活性剂 | 液体 | 澄清溶液 | 澄清溶液 |
| 阳离子表面活性剂 | 液体 | 澄清溶液 | 澄清溶液 |
| 洗衣液 | 液体 | 澄清溶液 | 澄清溶液 |
| 洗洁精 | 液体 | 澄清溶液 | 澄清溶液 |
| 洗衣粉 | 颗粒 | 浑浊液体，有颗粒物 | 有沉淀物，加水定容后沉淀溶解 |
| 肥皂 | 块状 | 浑浊液体，有块状物 | 有沉淀物，加水定容后沉淀溶解 |

4.4.1.4.3 消解温度和时间的优化

微波消解通过温度、时间来控制消解过程，温度过低、时间过短则样品难以消解完全；温度过高、时间过长则反应过于剧烈，容易导致酸气泄露。合理的消解温度和时间至关重要，经过对消解温度和消解时间的优化组合对比试验，观察试样消解后的现象判断样品前处理方法是否成功，最终确立最佳的样品消解条件。

将表面活性剂单体、洗洁精和洗衣液消解试剂用量定为5mL硝酸+1mL过氧化氢；洗衣液和肥皂消解试剂用量定为5mL硝酸+1mL过氧化氢+1mL氢氟酸，在不同消解温度和消解时间进行消解。表3的结果表明， 对于表面活性剂单体和透明液体清洗剂，180℃+20min是合适的；对于洗衣粉和肥皂，190℃+20min是合适的。

表3 表面活性剂和清洗剂在不同消解温度和时间下的消解现象

| 样品名称 | 消解温度及时间 | 消解后的现象 |
| --- | --- | --- |
| 聚醚/合成酯 | 170℃+10min | 澄清溶液 |
|  | 170℃+20min | 澄清溶液 |
|  | 180℃+10min | 澄清溶液 |
|  | 180℃+20min | 澄清溶液 |
|  | 190℃+10min | 澄清溶液 |
|  | 190℃+20min | 澄清溶液 |
| 阴离子表面活性剂/阳离子表面活性剂 | 170℃+10min | 浑浊液体，加水后依然浑浊 |
|  | 170℃+20min | 浑浊液体，加水后依然浑浊 |
|  | 180℃+10min | 少量沉淀，加水后不溶解 |
|  | 180℃+20min | 澄清溶液 |
|  | 190℃+10min | 澄清溶液 |
|  | 190℃+20min | 澄清溶液 |
| 洗衣液/洗洁精 | 170℃+10min | 澄清溶液 |
|  | 170℃+20min | 澄清溶液 |
|  | 180℃+10min | 澄清溶液 |
|  | 180℃+20min | 澄清溶液 |
|  | 190℃+10min | 澄清溶液 |
|  | 190℃+20min | 澄清溶液 |
| 洗衣粉/肥皂 | 170℃+10min | 浑浊液体，有颗粒物，加水不溶解 |
|  | 170℃+20min | 浑浊液体，有颗粒物，加水不溶解 |
|  | 180℃+10min | 少量沉淀，加水不完全溶解 |
|  | 180℃+20min | 少量沉淀，加水不完全溶解 |
|  | 190℃+10min | 少量沉淀，加水不完全溶解 |
|  | 190℃+20min | 少量沉淀， 加水后完全溶解 |

综合对样品消解试验，对表面化表面活性剂和液体清洗剂、固体清洗剂采用差异化的前处理微波消解条件，具体方法按照如下程序进行：

表面活性剂和液体清洗剂：称取约0.5g（精确到0.0001g）试样置于消解罐中，加入5mL硝酸、1mL过氧化氢，盖上内盖，将消解罐置于90℃的电热板上加热两小时充分预消解后，180℃微波消解20分钟。消解完全结束后，取出消解罐，将消解液用少量去离子水多次洗涤并转移至50mL容量瓶中，同时加入1mL金标准溶液，定容，混匀后金元素的浓度为200μg/L。同时做试剂空白和添加回收率测定。

洗衣粉、肥皂等固体清洗剂：称取约0.5g（精确到0.0001g）试样置于消解罐中，加入5mL硝酸、1mL过氧化氢、1mL氢氟酸，盖上内盖，将消解罐置于90℃的电热板上加热两小时充分预消解后，190℃微波消解20分钟。消解完全结束后，取出消解罐，将消解液用少量去离子水多次洗涤并转移至50mL容量瓶中，同时加入1mL金标准溶液，定容，混匀后金元素的浓度为200μg/L。同时做试剂空白和添加回收率测定。

4.4.1.5 仪器准备

4.4.1.5.1 仪器参数的设定

利用现有ICP-MS检测仪具有自身优化功能，根据程序设置能自动选择最优参数。当仪器真空度达到要求后，仪器点炬预热半小时以上，使用含有1μg/L Be、Ce、Fe、In、Li、Mg、Pb、U元素的质谱调谐液调整仪器的各项指标，使得仪器灵敏度、氧化物干扰、双电荷干扰等指标达到测定要求，仪器调谐指标见表4。

表4 仪器调谐指标

| Analyte | 要求 |
| --- | --- |
| Be 9.0122 | ＞2000 |
| In 114.904 | ＞40000 |
| U 238.05 | ＞30000 |
| Bkgd 220 | ≤1 |
| CeO155.9/Ce 139.905 | ≤0.025 |
| Ce++ 69.9527/ Ce 139.905 | ≤0.023 |

各实验室仪器的厂家型号各不相同，最佳测定条件不同，可根据仪器使用说明书调至最佳工作状态。本实验室设定仪器测定条件见表5。

表5 本实验室设定仪器测定条件

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 等离子功率 | 1300 W |
| 冷却气流量 | 18 L/s |
| 辅助气流量 | 1.2 L/s |
| 雾化气流量 | 0.75 L/s |
| 雾化室温度 | 2℃ |

4.4.1.5.2 待测元素质量数与内标元素的选择

在ICP-MS测定中，待测元素尽可能选择干扰小且丰度大的质量数，从而获得稳定且较高的信号响应值。内标校正法的作用是监控和校正信号的短期漂移、长期漂移，校正一般的基体效应。内标元素的选择原则是待测定的溶液中不含所选择的内标元素、内标元素受到的干扰因素尽可能少、质谱行为尽可能与被测元素一致等。本方法有多种被测元素，在测定时将9种元素分成4组，每组使用的混合内标元素从Sc、Ge、In、Bi 中选择(选择该组目标元素中不存在的元素作为内标) ，浓度为 20μg/L。待测元素的质量数与对应的内标元素见表6

表6 待测元素的质量数与对应的内标元素

| 元素 | 质量数 | 内标元素 |
| --- | --- | --- |
| 铬（Cr） | 52 | Sc |
| 钴（Co） | 59 | Sc |
| 镍（Ni） | 60 | Ge |
| 铜（Cu） | 63/65 | Ge |
| 砷（As） | 75 | Ge |
| 镉（Cd） | 111/114 | In |
| 锑（Sb） | 121 | In |
| 铅（Pb） | 208 | Bi |
| 汞（Hg） | 202 | Bi |

4.4.1.5.3 干扰及校正

当仪器处于最优工作状态时，干扰主要来源于基体干扰、多原子干扰和记忆效应干扰。采用内标法进行校正，通过测定待测元素信号强度与内标元素信号强度的比率，校正基体效应和减低信号漂移。多原子干扰可以通过碰撞/反应池技术进行校正。汞元素容易吸附在管路、雾化器、雾室、炬管等位置，从而导致记忆效应。可以通过事先在样品及标准品种加入金溶液进行校正。

4.4.1.6 校准曲线绘制

在容量瓶中依次配制一系列待测元素标准溶液。砷、镉、钴、铬、铜、镍、铅、锑元素混标浓度为0μg/L，5 μg/L，10 μg/L，20 μg/L，30 μg/L，40 μg/L；汞元素单标浓度为0 μg/L，1 μg/L，2 μg/L，4 μg/L，6 μg/L，10 μg/L，且加入金元素溶液，金元素的浓度为200μg/L，介质均为2%硝酸溶液。在样品雾化前通过蠕动泵自动加入内标元素标准溶液也可直接加入到工作溶液中，内标元素的浓度均为20 μg/L。各元素含量与信号强度呈良好的线性关系，标准曲线如图1所示，线性回归方程及相关系数见表7。

图1 各元素的标准曲线

表7 各元素线性回归方程及相关系数

| 元素 | 线性回归方程 | 相关系数 |
| --- | --- | --- |
| 铬（Cr） | y=0.059807x | 0.999605 |
| 钴（Co） | y=0.663178x | 0.999913 |
| 镍（Ni） | y=0.133837x | 0.999926 |
| 铜（Cu） | y=0.298851x | 0.999869 |
| 砷（As） | y=0.0716684x | 0.999924 |
| 镉（Cd） | y=0.003089x | 0.999932 |
| 锑（Sb） | y=0.009961x | 0.999836 |
| 铅（Pb） | y=0.031173x | 0.999928 |
| 汞（Hg） | y=0.0043201x | 0.999931 |

4.4.1.7 方法检出限和方法定量限的确定

4.4.1.7.1 方法检出限的确定

仪器检出限采用空白溶液连续11次测定值的3倍标准偏差所对应的分析元素浓度，根据仪器检出限和方法条件可计算而得方法检出限，9种重金属元素的方法检出限见表8。

表8 各元素的检出限

| 元素 | 铬（Cr） | 钴（Co） | 镍（Ni） | 铜（Cu） | 砷（As） | 镉（Cd） | 锑（Sb） | 铅（Pb） | 汞（Hg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检出限（μg/kg） | 15.1 | 0.3 | 1.9 | 0.8 | 2.7 | 2.4 | 0.6 | 0.4 | 1.3 |

4.4.1.7.2 方法定量限的确定

仪器定量限采用空白溶液连续11次测定值的10倍标准偏差所对应的分析元素浓度，根据仪器定量限限和方法条件可计算而得方法定量限，本方法9种元素的方法测定低限见表9。

表9 各元素的定量限

| 元素 | 铬（Cr） | 钴（Co） | 镍（Ni） | 铜（Cu） | 砷（As） | 镉（Cd） | 锑（Sb） | 铅（Pb） | 汞（Hg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定量限（μg/kg） | 50.2 | 0.9 | 6.4 | 2.7 | 9.3 | 8.1 | 2.2 | 1.3 | 4.2 |

4.4.1.8 样品测定

选取有代表性的表面活性剂和洗涤剂共8种：聚醚、合成酯、阴离子表面活性剂、阳离子表面活性剂、洗衣液、洗洁精、洗衣粉、肥皂。每个试样分别处理3次平行，所有样品分别进行9种重金属元素含量测定，结果见表10。

表10 表面活性剂和洗涤剂试样重复性试验结果

| 试样 | 测定次数 | 元素 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cr | Co | Ni | Cu | As | Cd | Sb | Pb | Hg |
| 合成酯 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 聚醚 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 阴离子表面活性剂 | 1 | / | / | 11.63 | 308.11 | 8571.49 | / | / | / | / |
|  | 2 | / | / | 11.34 | 312.54 | 7959.16 | / | / | / | / |
|  | 3 | / | / | 10.10 | 310.57 | 8661.82 | / | / | / | / |
| 阳离子表面活性剂 | 1 | / | / | / | 10.05 | / | / | / | / | / |
|  | 2 | / | / | / | 9.65 | / | / | / | / | / |
|  | 3 | / | / | / | 10.19 | / | / | / | / | / |
| 肥皂 | 1 | 249.48 | 18.01 | 36.28 | 487.25 | 844.52 | / | 25.57 | 66.49 | / |
|  | 2 | 248.09 | 20.56 | 34.97 | 481.94 | 826.96 | / | 26.69 | 62.66 | / |
|  | 3 | 227.58 | 19.78 | 37.25 | 477.53 | 868.37 | / | 24.17 | 64.50 | / |
| 洗衣粉 | 1 | 255.98 | 40.67 | 249.28 | 8865.35 | 2084.14 | / | 35.97 | 494.33 | / |
|  | 2 | 235.77 | 43.00 | 263.90 | 8972.39 | 2132.41 | / | 34.17 | 521.75 | / |
|  | 3 | 254.30 | 45.63 | 230.32 | 8931.73 | 2023.11 | / | 36.34 | 496.04 | / |
| 洗洁精 | 1 | / | 1.90 | 12.16 | 299.78 | / | / | / | / | / |
|  | 2 | / | 1.93 | 12.73 | 275.98 | / | / | / | / | / |
|  | 3 | / | 1.95 | 12.96 | 279.73 | / | / | / | / | / |
| 洗衣液 | 1 | / | 1.97 | 23.36 | 110.90 | / | / | / | / | / |
|  | 2 | / | 1.52 | 19.35 | 119.15 | / | / | / | / | / |
|  | 3 | / | 1.40 | 20.06 | 109.06 | / | / | / | / | / |

注：检测结果单位为微克每千克（μg/Kg），“∕”表示未检出或低于定量限。

4.4.1.9 方法精密度和准确度

本实验采用对实际样品加入混合标准溶液的方法测定精密度和准确度，砷、镉、钴、铬、铜、镍、铅、锑元素添加量为4000 μg/kg，汞元素的添加量为800μg/kg。每个试样分别处理3次平行，计算得到的加标回收率和相对标准偏差见表11，回收率在85.6%~119.2%之间，相对标准偏差小于5%，可见方法的精密度和回收率都较好。

表11 表面活性剂和洗涤剂试样加标回收率试验结果

| 试样 | 测定次数 |  | 元素 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cr | Co | Ni | Cu | As | Cd | Sb | Pb | Hg |
| 合成酯 | 1 | 回收率 % | 100.3 | 101.8 | 99.4 | 97.6 | 89.1 | 102.5 | 107.8 | 95.1 | 98.3 |
|  | 2 |  | 99.1 | 101.7 | 99.8 | 96.6 | 88.9 | 103.7 | 105.0 | 95.7 | 96.3 |
|  | 3 |  | 100.2 | 103.4 | 101.7 | 99.4 | 88.5 | 103.6 | 103.1 | 94.0 | 95.5 |
|  | RSD % |  | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 3.4 | 2.7 | 0.9 | 1.6 |
| 聚醚 | 1 | 回收率 % | 100.7 | 102.4 | 98.9 | 98.4 | 87.9 | 89.2 | 94.2 | 99.2 | 88.8 |
|  | 2 |  | 101.3 | 102.8 | 100.9 | 98.8 | 85.6 | 90.3 | 92.8 | 97.4 | 86.6 |
|  | 3 |  | 100.0 | 103.9 | 100.3 | 99.0 | 86.4 | 90.5 | 93.4 | 97.2 | 85.9 |
|  | RSD % |  | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 1.7 |
| 阴离子表面活性剂 | 1 | 回收率 % | 99.8 | 117.3 | 110.0 | 105.1 | 105.6 | 109.2 | 115.8 | 97.6 | 101.6 |
|  | 2 |  | 97.4 | 108.3 | 102.7 | 97.8 | 103.8 | 105.0 | 114.9 | 97.6 | 104.8 |
|  | 3 |  | 98.8 | 109.8 | 103.5 | 99.1 | 103.2 | 105.3 | 116.7 | 97.2 | 102.6 |
|  | RSD % |  | 1.2 | 4.3 | 3.8 | 3.3 | 1.4 | 4.1 | 3.9 | 0.3 | 1.8 |
| 阳离子表面活性剂 | 1 | 回收率 % | 99.6 | 102.4 | 98.5 | 94.8 | 92.0 | 111.6 | 107.3 | 99.2 | 103.5 |
|  | 2 |  | 99.3 | 106.3 | 102.5 | 98.1 | 93.2 | 112.3 | 106.6 | 99.7 | 102.6 |
|  | 3 |  | 100.7 | 106.6 | 103.0 | 99.8 | 92.7 | 109.0 | 107.0 | 99.2 | 102.0 |
|  | RSD % |  | 0.7 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 1.3 |
| 肥皂 | 1 | 回收率 % | 91.9 | 89.6 | 86.7 | 111.6 | 106.1 | 114.6 | 94.9 | 103.5 | 94.7 |
|  | 2 |  | 91.3 | 89.6 | 87.2 | 116.0 | 105.9 | 110.7 | 93.5 | 97.2 | 91.2 |
|  | 3 |  | 93.8 | 90.9 | 89.7 | 117.1 | 107.4 | 110.0 | 93.3 | 101.9 | 95.1 |
|  | RSD % |  | 1.3 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 4.7 | 3.8 | 3.1 | 2.2 |
| 洗衣粉 | 1 | 回收率 % | 86.6 | 119.2 | 107.0 | 106.2 | 103.8 | 98.6 | 103.7 | 103.9 | 95.7 |
|  | 2 |  | 87.7 | 118.5 | 107.8 | 106.1 | 109.4 | 99.0 | 103.8 | 102.2 | 101.1 |
|  | 3 |  | 89.4 | 114.9 | 104.7 | 108.7 | 102.9 | 97.6 | 103.1 | 103.8 | 102.4 |
|  | RSD % |  | 1.9 | 2.5 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 1.7 | 0.7 | 3.2 | 3.5 |
| 洗洁精 | 1 | 回收率 % | 92.6 | 107.4 | 99.9 | 94.1 | 88.7 | 99.4 | 105.4 | 99.5 | 97.4 |
|  | 2 |  | 91.4 | 106.5 | 99.9 | 95.4 | 89.1 | 98.0 | 103.2 | 101.0 | 97.5 |
|  | 3 |  | 91.7 | 102.1 | 95.3 | 92.2 | 87.6 | 97.4 | 103.4 | 101.2 | 98.2 |
|  | RSD % |  | 0.7 | 2.7 | 2.6 | 1.5 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.4 |
| 洗衣液 | 1 | 回收率 % | 94.5 | 110.5 | 101.9 | 100.3 | 96.0 | 88.3 | 94.2 | 103.3 | 98.8 |
|  | 2 |  | 95.3 | 110.3 | 100.2 | 97.5 | 97.8 | 86.3 | 92.2 | 101.7 | 95.7 |
|  | 3 |  | 93.5 | 107.8 | 99.1 | 96.6 | 98.8 | 87.8 | 93.5 | 102.5 | 97.8 |
|  | RSD % |  | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 1.8 |

4.4.1.10 协同验证试验

本方法正委托上海岛津分析测试中心、宁波出入境检验检疫局纺织实验室、绍兴质检院等实验室进行了方法验证试验。

4.4.2 方法B—电感耦合等离子体原子发射光谱法

4.4.2.1检验原理

试样经加酸消解处理后，用电感耦合等离子体原子发射光谱仪 相应分析波长下测定消解液中砷、镉、钴、铬、铜、镍、铅、锑8种重金属元素的发射光强度。在一定浓度范围内，各元素发射光强度与其浓度成正比，与标准溶液进行比较，通过计算可定量得出试样中各元素含量。

4.4.2.2 试剂和材料

除非另有规定，仅使用优级纯的试剂和符合GB/T 6682规定的一级水。

- 4.4.2.2.1 硝酸：65%～68%（质量分数）。

- 4.4.2.2.2 过氧化氢：30%（质量分数）。

- 4.4.2.2.3 氢氟酸：40%（质量分数）。

- 4.4.2.2.4 硝酸溶液（2+98）：量取20mL硝酸（3.2.1），缓缓倒入装有一定量水的1000 mL容量瓶中，用水定容，混匀。

- 4.4.2.2.5 氩气：纯度不小于99.999%。

- 4.4.2.2.6 砷、镉、钴、铬、铜、镍、铅、锑、钇单元素标准储备溶液：浓度1000μg/mL。

- 4.4.2.2.7 表面活性剂：工业级，由浙江皇马科技股份有限公司提供。

4.4.2.2.8 洗涤剂：市售常用洗涤剂。

4.4.2.3 仪器和设备

4.4.2.3.1 电感耦合等离子体原子发射光谱仪。

4.4.2.3.2 微波消解仪。

4.4.2.3.3 温控电热板。

4.4.2.3.4 精密天平：精度0.1mg。

4.4.2.3.5 移液枪。

4.4.2.3.6 容量瓶：50mL、100mL、1000mL。

4.4.2.4 样品前处理

4.4.2.4.1 消解方法的选择

消解方法选择同“4.4.1.4.1”。综合考虑后选择微波消解对样品进行消化。

4.4.2.4.2 酸体系的选择

酸体系选择同“4.4.1.4.2”。对于表面活性剂单体和透明液体清洗剂可选用硝酸和过氧化氢作为消解试剂；对于固体清洗剂选用硝酸、过氧化氢和氢氟酸组合作为消解试剂。

4.4.2.4.3 消解温度和时间的优化

消解温度和时间选择同“4.4.1.4.3”。 对于表面活性剂单体和透明液体清洗剂，180℃+20min是合适的；对于洗衣粉和肥皂，190℃+20min是合适的。

综合对样品消解试验，对表面化表面活性剂和液体清洗剂、固体清洗剂采用差异化的前处理微波消解条件，具体方法按照如下程序进行：

表面活性剂和液体清洗剂：称取约0.5g（精确到0.0001g）试样置于消解罐中，加入5mL硝酸、1mL过氧化氢，盖上内盖，将消解罐置于90℃的电热板上加热两小时充分预消解后，180℃微波消解20分钟。消解完全结束后，取出消解罐，将消解液用少量去离子水多次洗涤并转移至50mL容量瓶中，加入200μL钇标准储备液（4.4.2.2.6），定容。同时做试剂空白和添加回收率测定。

洗衣粉、肥皂等固体清洗剂：称取约0.5g（精确到0.0001g）试样置于消解罐中，加入5mL硝酸、1mL过氧化氢、1mL氢氟酸，盖上内盖，将消解罐置于90℃的电热板上加热两小时充分预消解后，190℃微波消解20分钟。消解完全结束后，取出消解罐，将消解液用少量去离子水多次洗涤并转移至50mL容量瓶中，加入200μL钇标准储备液（4.4.2.2.6），定容。同时做试剂空白和添加回收率测定。

4.4.2.5 仪器准备

4.4.2.5.1 仪器参数的设定

所有ICP-AES对样品进行检测，提供的参数设置为：功率1.2Kw，等离子气流量10L/min，辅助气流量1.0L/min，雾化气流量0.7L/min，进样延时30s，清洗时间20s，进样方式为自吸进样。

4.4.2.5.2 基体干扰及校正

基体干扰一方面是由于基体的存在改变了电子、基体原子和被测粒子的密度，从而改变激发几率，使发射强度增强或降低；另一方面，基体的存在改变分析溶液的粘度和表面张力等物理性能，降低传输速率，从而降低分析信号强度。基体匹配法是最常用的消除基体干扰的方法，利用在试样与标样之间进行基体浓度的匹配来消除基体干扰。由于样品种类多，进行基体匹配工作量大，实验周期长，不能满足科研的需求。内标法原理基于基体对分析线与内标线影响的相似性，内标法可以很好地校正由于仪器工作条件和雾化效率、基体效应等发生变化而造成的非光谱干扰。本实验采用钇元素为内标，校正谱线为371.030 nm。

4.4.2.5.3 待测元素波长的选择

各元素选用波长见表12。

表12 各元素选用波长

| 元素 | 砷 | 镉 | 钴 | 铬 | 铜 | 镍 | 铅 | 锑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 波长 nm | 188.980 | 214.438 | 238.892 | 267.716 | 327.396 | 231.604 | 220.353 | 206.833 |
|  | 193.759 | 226.502 | 228.616 | 205.560 | 324.754 | 216.555 | 182.143 | 217.582 |
|  | 197.198 | 228.802 | 230.786 | 206.158 | 213.598 | 221.648 | 217.000 | 231.146 |

注：可根据试样中元素含量和基体干扰等，调整选择合适的波长。

4.4.2.6 校准曲线绘制

配制一系列待测元素混合标准溶液，砷、镉、钴、铬、铜、镍、铅、锑元素浓度均为0 mg/L、0.3 mg/L、0.5 mg/L、1 mg/L、4 mg/L、10 mg/L、15 mg/L，介质为2%硝酸，定容前加入内标Y溶液，使得所有溶液中Y的浓度为4 mg/L。在电感耦合等离子体原子发射光谱仪上进行测定，各元素含量与信号强度呈良好的线性关系，标准曲线和4 mg/L浓度标准溶液的出峰如图2所示，线性回归方程及相关系数见表13。

砷（As）：

镉（Cd）：

钴（Co）：

铬（Cr）：

铜（Cu）：

镍（Ni）：

铅（Pb）：

锑（Sb）：

图2 各元素的标准曲线和4 mg/L浓度标准溶液的出峰

表13 各元素线性回归方程及相关系数

| 元素 | 线性回归方程 | 相关系数 |
| --- | --- | --- |
| 砷（As） | y=2.708387x+0.0078722 | 0.99999 |
| 镉（Cd） | y=0.0041285x-0.0331703 | 0.99992 |
| 钴（Co） | y=0.0781198x+0.0032912 | 0.99999 |
| 铬（Cr） | y=0.0053492x-0.0053492 | 0.99999 |
| 铜（Cu） | y=0.1889048x+0.0029695 | 0.99999 |
| 镍（Ni） | y=0.0941174x-0.0123654 | 0.99999 |
| 铅（Pb） | y=0.0014125x-0.0317038 | 0.99997 |
| 锑（Sb） | y=0.0842891x+0.0041878 | 0.99998 |

4.4.2.7 方法检出限和方法定量限的确定

4.4.2.7.1 方法检出限的确定

检出限采用空白溶液连续11次测定值的3倍标准偏差所对应的分析元素浓度，8种重金属元素的检出限见表14。

表14 各元素的检出限

| 元素 | 铬（Cr） | 钴（Co） | 镍（Ni） | 铜（Cu） | 砷（As） | 镉（Cd） | 锑（Sb） | 铅（Pb） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检出限（mg/kg） | 0.39 | 0.80 | 1.20 | 2.40 | 3.90 | 0.21 | 2.68 | 0.70 |

4.4.2.7.2 定量限的确定

定量限采用空白溶液连续11次测定值的10倍标准偏差所对应的分析元素浓度。本方法8种元素的方法测定低限见表15。

表15 各元素的定量限

| 元素 | 铬（Cr） | 钴（Co） | 镍（Ni） | 铜（Cu） | 砷（As） | 镉（Cd） | 锑（Sb） | 铅（Pb） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定量限（mg/kg） | 1.30 | 2.80 | 4.00 | 8.20 | 1.31 | 0.71 | 8.92 | 2.33 |

4.4.2.8 样品测定

选取有代表性的表面活性剂和洗涤剂共8种：聚醚、合成酯、阴离子表面活性剂、阳离子表面活性剂、洗衣液、洗洁精、洗衣粉、肥皂。每个试样分别处理3次平行，所有样品分别进行8种重金属元素含量测定，结果见表16。

表16 表面活性剂和洗涤剂试样重复性试验结果

| 试样 | 测定次数 | 元素 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cr | Co | Ni | Cu | As | Cd | Sb | Pb |
| 合成酯 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 聚醚 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 阴离子表面活性剂 | 1 | / | / | / | / | 7.56 | / | / | / |
|  | 2 | / | / | / | / | 7.36 | / | / | / |
|  | 3 | / | / | / | / | 8.13 | / | / | / |
| 阳离子表面活性剂 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 肥皂 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 洗衣粉 | 1 | / | / | / | / | 6.51 | / | / | / |
|  | 2 | / | / | / | / | 6.11 | / | / | / |
|  | 3 | / | / | / | / | 6.83 | / | / | / |
| 洗洁精 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 洗衣液 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：检测结果单位为毫克每千克（mg/Kg），“∕”表示未检出或低于定量限。

4.4.2.9 方法精密度和准确度

本实验采用对实际样品加入混合标准溶液的方法测定精密度和准确度，砷、镉、钴、铬、铜、镍、铅、锑元素添加量为100 mg/kg。每个试样分别处理3次平行，计算得到的加标回收率和相对标准偏差见表17，回收率在85.3%~116.6%之间，相对标准偏差小于5%，方法的精密度和回收率都较好。

表17 表面活性剂和洗涤剂试样加标回收率试验结果

| 试样 | 测定次数 |  | 元素 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cr | Co | Ni | Cu | As | Cd | Sb | Pb |
| 合成酯 | 1 | 回收率 % | 102.0 | 100.0 | 99.0 | 102.0 | 92.5 | 94.6 | 94.1 | 96.6 |
|  | 2 |  | 110.0 | 98.4 | 97.1 | 99.1 | 95.8 | 97.1 | 99.1 | 93.0 |
|  | 3 |  | 105.0 | 104.0 | 95.0 | 98.0 | 96.1 | 91.5 | 92.9 | 95.2 |
|  | RSD % |  | 3.8 | 2.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.0 | 3.4 | 1.9 |
| 聚醚 | 1 | 回收率 % | 102.0 | 100.0 | 99.2 | 103.0 | 91.0 | 96.0 | 93.5 | 96.0 |
|  | 2 |  | 100.0 | 103.0 | 95.4 | 98.5 | 95.1 | 99.5 | 97.2 | 93.0 |
|  | 3 |  | 95.4 | 98.1 | 103.0 | 99.1 | 97.8 | 102.0 | 93.0 | 101.0 |
|  | RSD % |  | 3.4 | 2.5 | 3.8 | 2.4 | 3.6 | 3.0 | 2.4 | 4.2 |
| 阴离子表面活性剂 | 1 | 回收率 % | 101.0 | 98.6 | 96.8 | 102.7 | 88.8 | 95.1 | 93.1 | 96.0 |
|  | 2 |  | 103.0 | 94.1 | 97.4 | 98.7 | 85.3 | 95.3 | 99.1 | 99.6 |
|  | 3 |  | 98.1 | 102.0 | 99.5 | 95.0 | 99.1 | 99.4 | 90.5 | 92.8 |
|  | RSD % |  | 2.4 | 4.0 | 1.4 | 4.0 | 2.7 | 2.5 | 4.8 | 3.5 |
| 阳离子表面活性剂 | 1 | 回收率 % | 100.0 | 98.9 | 97.3 | 102.0 | 85.5 | 92.4 | 91.3 | 96.9 |
|  | 2 |  | 94.8 | 94.0 | 94.7 | 103.0 | 90.0 | 95.7 | 98.6 | 93.0 |
|  | 3 |  | 101.0 | 95.1 | 98.7 | 95.0 | 89.0 | 89.0 | 93.0 | 97.0 |
|  | RSD % |  | 3.4 | 2.7 | 2.1 | 4.4 | 2.7 | 3.6 | 4.1 | 2.4 |
| 肥皂 | 1 | 回收率 % | 108.8 | 105.0 | 97.1 | 105.2 | 100.4 | 99.2 | 93.1 | 94.8 |
|  | 2 |  | 114.8 | 102.0 | 97.7 | 108.2 | 95.6 | 105.0 | 99.5 | 99.6 |
|  | 3 |  | 104.8 | 97.0 | 95.3 | 98.2 | 103.4 | 95.9 | 94.1 | 92.7 |
|  | RSD % |  | 4.6 | 4.0 | 1.3 | 4.9 | 3.8 | 4.6 | 3.6 | 3.7 |
| 洗衣粉 | 1 | 回收率 % | 112.6 | 109.9 | 102.7 | 108.0 | 112.0 | 109.0 | 105.0 | 99.2 |
|  | 2 |  | 113.6 | 111.9 | 102.7 | 106.0 | 111.0 | 112.0 | 104.0 | 97.5 |
|  | 3 |  | 116.6 | 108.9 | 99.7 | 101.0 | 104.0 | 115.0 | 101.0 | 99.0 |
|  | RSD % |  | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 3.2 | 3.8 | 2.7 | 2.0 | 0.9 |
| 洗洁精 | 1 | 回收率 % | 99.9 | 98.2 | 95.8 | 104.7 | 89.0 | 97.0 | 93.8 | 97.4 |
|  | 2 |  | 98.4 | 103.0 | 98.1 | 105.7 | 88.6 | 95.0 | 94.9 | 95.4 |
|  | 3 |  | 106.0 | 99.4 | 94.8 | 110.7 | 89.4 | 93.0 | 95.7 | 99.1 |
|  | RSD % |  | 4.0 | 2.5 | 1.8 | 3.0 | 0.4 | 2.1 | 1.0 | 1.9 |
| 洗衣液 | 1 | 回收率 % | 99.7 | 97.8 | 95.3 | 102.7 | 91.3 | 96.4 | 94.8 | 94.5 |
|  | 2 |  | 108.0 | 102.0 | 95.6 | 108.7 | 93.2 | 95.7 | 98.8 | 96.7 |
|  | 3 |  | 99.1 | 98.1 | 99.7 | 104.7 | 94.7 | 98.8 | 93.5 | 102.0 |
|  | RSD % |  | 4.9 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 1.8 | 1.7 | 2.9 | 3.9 |

4.4.2.10 协同验证试验

本方法正委托上海岛津分析测试中心、宁波出入境检验检疫局纺织实验室、绍兴质检院等实验室进行了方法验证试验。

5 试验报告

实验报告应包括下列内容：

——试样的描述；

——本文件的编号；

——所使用的方法；

——试验结果；

——与本文件的差异；

——试验日期。

6 标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

本文件起草人尚未发现标准内容涉及专利和知识产权。

7 采用国际标准和国外先进标准情况

本文件起草小组没有查询到国外相关标准资料，本标准未采用国际标准和国外先进标准。

8 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本文件与我国现行相关的法律、法规、规章等保持协调一致，没有冲突。

9 标准性质的建议说明

建议本文件为推荐性国家标准。

10 贯彻标准的要求和措施建议

建议本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会负责解释、组织宣贯。

11 废止现行相关标准的建议

无。

12 其它应予说明的事项

无。

13 主要参考文献

无。