发布

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

××××-××-××实施

××××-××-××发布

表面活性剂  静态表面张力的测定

Surface active agents—Determination of static interfacial tension

（ISO 304：1985，Surface active agents—Determination of surface tension by drawing up liquid films，MOD）

（送审稿）

GB/T XXXX—XXXX

中华人民共和国国家标准

ICS 71.100.40

G 72

- 前    言

- 本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第一部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

- 本文件使用重新起草法修改采用ISO 304：1985《表面活性剂 用拉起液膜法测定表面张力》。

- 本文件与ISO 304：1985相比结构调整如下：

- ——第4章 第一法 拉起液膜法对应ISO 304：1985第4,5,6,7章。

- 本文件做了下列最小限度的编辑性改动：

——为与现有标准协调，将标准名称改为《表面活性剂 静态表面张力的测定》；

——增加了附录E（资料性）“不同温度下水的表面张力”。

- 本文件与ISO 304：1985相比，存在较多技术差异，在所涉及的条款的外侧页边空白位置用垂直单线（|）进行了标示，附录G中给出了相应技术性差异及其原因的一览表。

- 本文件由中国轻工业联合会提出。

- 本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC272）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

表面活性剂  静态表面张力的测定

1 范围

本文件规定了拉起液膜法、滴重法、最大气泡压力法和悬滴法作为测定表面活性剂以及含有一种或多种表面活性剂混合物的水或有机溶液的静态表面张力的方法。

本文件适用于测定表面活性剂和洗涤剂溶液的表面张力，也适用于测定除上述溶液以外的纯液体或溶液的表面张力。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

QB/T 1223 表面活性剂 用作试验溶剂的水 规格和试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

表面张力 surface tension

作用于一个相表面并指向相内部的张力，它是由表面上的分子与表面下的分子间引力所引起的。

注：表面张力专指液相与气相之间界面上的力，以毫牛顿每米（mN/m）表示。

[来源：GB/T 5327-2008，3.2.2]

3.2

静态表面张力 static surface tension

溶液表面张力不随时间而改变的表面张力值，即溶液的平衡表面张力。在平衡状态测量的表面张力叫做静态表面张力。

4 第一法 拉起液膜法

4.1 原理

使镫形环或圆环与测量杯中的待测液体的表面相接处，测量垂直施加于环为使环与此液面分离所必须的最大力；或使平板的一个边缘与液体表面接触，测量垂直施加于平板为拉起已形成的液膜所需的最大力。

4.2 仪器

4.2.1 张力计，能装配平板、镫形环和圆环，并应包括下列各项：

a） 水平平台，用微调螺丝可使其垂直上下移动；装有千分尺能估计0.1 mm的垂直位移；

b） 测力计，能连续测量作用于测量单元上的力，并具有至少0.1 mN/m的准确度；

c） 仪表，用于指示或记录测力计测量值。

装置应防震避风。整个仪器要用天平罩保护起来，这有利于减小温度变化和尘埃污染。

4.2.2 测量单元

4.2.2.1 长方形薄铂板，0.2 mm厚，约30 mm长，20 mm宽。用砂纸垂直待浸没的边摩擦铂板，使之粗糙。将铂板最好用焊接，也可用其他方式固定在悬杆上，使悬杆处于平板的对称轴上（见图1）。

4.2.2.2 铂-铱丝镫形环，丝直径不超过0.1 mm，水平臂的长度约为（20~40）mm，两根直立分支的长度为10 mm。分支的终端是两个作平衡用的小铂球（见图2）。

4.2.2.3 铂-铱丝圆环，丝直径为0.3 mm，圆环的周长通常在（40~60）mm，用以铂丝镫形环固定在悬杆上（见图3）。

图1 平板

图2 镫形环

图3 圆环

4.2.2.4 测量杯，用来盛待测液体。

测定表面活性剂和洗涤剂溶液的表面张力时，可以用一直径至少8 cm的圆筒形皿。

对于纯液体的测定，理想的测量杯是矩形平行六面体小皿，边长至少8 cm；这种形状有利于洁净的玻璃棒或聚四氟乙烯板刮净液体表面。

注：通常在表面活性剂稀溶液的情况下，当表面活性剂的浓度接近于临界胶束浓度（c.m.c）时，用刮的办法来清洁表面。

4.3 试验步骤

4.3.1 试样测定溶液的配制

4.3.1.1 配制测定溶液用作溶剂的水（本文件所有试验用水）应符合QB/T 1223规定。

4.3.1.2 溶液的温度应精确控制在±0.5 ℃之内。

注：在临界温度点，例如在克拉夫特(Krafft )温度，环氧乙烷缩合物的混浊温度等附近进行的测定，常由于误差大而失败。建议在高于Krefft温度或在低于环氧乙烷缩合物的混浊温度下进行测量。

4.3.1.3 因溶液表面张力随时间而变化，表面活性剂的性质、纯度、浓度和吸附倾向，在这些变化中都起着特殊的作用，很难建议一个标准时效周期，所以需要在一段时间内进行几次测量，作出表面张力对时间的函数曲线，求出其水平部分的位置，即可得到溶液达到平衡状态的时效，能将表面张力值作为时间的函数记录下来的自动化仪器非常适合于这种测量。

4.3.1.4 溶液表面对于大气尘埃或附近溶剂的蒸汽污染非常敏感，所以不要在进行测定的房间里处理挥发性物品。

4.3.1.5 建议用移液管从大量液体的中心吸取待测液体的试验份，因为表面可能易受不溶性粒子或尘埃的污染。

4.3.2 清洗测量单元

4.3.2.1 清洗测量杯

当存在硅酮类污垢，不能用硫酸铬酸液、磷酸或过硫酸钾硫酸溶液除去时，可用专门制剂（例如甲苯、全氯乙烯或氢氧化钾甲醇液）来洗涤测量杯。

如不存在这些污垢，或已用专门制剂清洗过，可用热的硫酸铬酸液小心洗涤测量杯，然后用浓磷酸（83%~92%）洗涤。

最后用水冲洗至冲洗液呈中性，水应是新制备的。

测定前，测量杯需用待测液体冲洗几次。

4.3.2.2 清洗平板、镫形环或圆环

如需要，用4.3.2.1中所述的专门制剂来清洗铂板、镫形环或圆环（4.2.2）, 如不存在需用这类制剂清洗的污垢，或已用这类制剂清洗过，可用热的浓硫酸（ρ20=1.839 g/mL）洗涤测量单元，然后用水冲洗至中性。

避免用手指触摸测量单元以及测量杯的内表面。

4.3.3 校准张力计

4.3.3.1 原理

4.3.3.1.1 用平板作测量单元

在测定中，粗糙的平板，当浸没于待测液体中时，会被液层包围并完全润湿；体系表现出液体与润湿膜包围的平板构成的理论板之间发生切相接触。

平板在清洗后及浸入待测液体之前应避免完全干燥。

由于平板系连接到测量仪器上，故适当的沥干是容易的。当板从液体中移出时，由于不可避免的不够对称，其底边的一端离开液面，却留下一只角仍浸在液体中。如非常慢的连续拉出，即可获得所要求的沥干条件，移出平板而不带出任何液滴。

为了将仪器调至零点，必须将平板完全拉出并如上沥干。这样对润湿的校正已包括在校准中而不影响测定。

4.3.3.1.2 用镫形环作测量单元

为了避免校正由于浸入的铂-铱丝和两个铂球的体积引起的浮力，首先将镫形环浸入与待测液体密度相同的液体中，直至其水平臂与液体表面齐平，调整仪器至零点。

4.3.3.1.3 用圆环作测量单元

当用圆环时，不需作浮力校正。

4.3.3.2 校准程序

可用两种方法进行校准。

a） 用一系列已知质量的游码，放在平板、镫形环或圆环上，调节测力计使其平衡，记下刻度盘读数，绘制游码质量/刻度盘读数曲线，该曲线在测力计测量范围内为直线，求出直线的斜率t（克/刻度）此方法操作虽费时，但是非常准确。

b） 用已知准确表面张力的纯物质校准。这种方法较为快速。如需要按4.3.4条中叙述的程序，调整张力计。直至观察到的读数与校准液体的已知值一致。

注：对于不要求很精密的测定，装好平板、镫形物或圆环的张力计用已知表面张力，密度与待测液体的密度相似的纯物质校准。在这些条件下，表面张力与施于测力计的力之间的关系可按线性关系处理。

若干纯有机液体的表面张力值在附录A中给出。

4.3.4 测定（过程图解见附录B）

4.3.4.1 张力计水平调节

在平台上放一水准仪，调节仪器底板上的水平调节螺丝，直至平台呈水平。

4.3.4.2 用平板作测量单元

当平板已被润湿且仪器已带润湿膜校准时，检查平板的短边使呈水平。

将盛有待测液的测量杯放在平台上，使其处于平板的下面。升起平台使平板刚一接触液面即被拉入液体。然后慢慢地移动平台，维持测力计平衡，直至平板的底边处在液体自由表面的高度（见图4）。此操作消除了由于浮力带来的任何误差。

图4 用平板测定

因浸入液体的平板扰乱了表面层的排列，需等几分钟后再测定施于测力计的力。在同样的条件下相继进行几次测量。

如果测量仪器能够记录位移/力的曲线，则先将平板浸入液体约15 mm，然后缓慢降低平台来绘制曲线。用这种方法得到的曲线有一个稍斜的线性部分，其斜率相当于浮力。这条曲线可以表示出表面张力的微小变化。

4.3.4.3 用镫形环作测量单元

对按4.3.3.1.2节校准过的仪器，检查镫形环的臂是否呈水平。将盛有待测液体的测量杯放在平台上，使其处于镫形环的下面。升高平台使镫形环的水平臂刚一接触液面即被拉入液体。

继续升高平台至测力计再次处于平衡。

缓慢降低平台直至测力计稍微失去平衡。然后，调节施加于测力计的力以及平台的位置，随着镫形环的水平臂处于液体自由表面上，测力计恢复平衡。此操作的目的是保证镫形环臂的完全润湿。

注：某些商业装置可在保持平台位置和天平平衡位置的同时，垂直移动镫形环。

因镫形环的臂与液体表面接触时，扰乱了表面层的排列，故在开始测定前需等几分钟。

保持测力计的平衡，用微调螺杆降低平台，直至镫形环的水平臂和液体表面连接的“膜”破裂。记下在“膜”破裂瞬间施加的力。

4.3.4.4 用圆环作测量单元

检查圆环的周边是否呈水平。用液体表面作镜子，观察几乎与液体表面接触的圆环的像。

注：如液体的表面不能显出足够清晰的像．用一面镜子放在平台上，借助水准仪使镜子呈水平。

随后按4.3.4.3节对镫形环规定同样操作步骤进行。

4.4 结果计算

4.4.1 用平板作测量单元

表面张力γ1以毫牛顿每米(mN/m)表示，由式（1）给出：

γ1=Fb                   …………………….（1）

式中：

F——当平板的底端与液体自由表面齐平时，施加于测力计的力，单位为毫牛顿（mN）。

b——周长，单位为米（m）。

4.4.2 用镫形环作测量单元

表面张力γ´1以毫牛顿每米(mN/m)表示，由式（2）给出：
                                          γ´1=F´b´                  …………………….（2）

式中：

F´——当镫形环的臂与液体表面连接的“膜”破裂瞬间，或“膜”的较低的弯月面脱离的瞬间施加于测力计的力，单位为毫牛顿（mN）。

b´——镫形环水平臂的周长，单位为米（m）。

4.4.3 用圆环作测量单元

表面张力γ´´1以毫牛顿每米(mN/m)表示，由式（3）给出：

γ´´1=f×F´´4πr                …………………….（3）

式中：

F´´——当连接圆环与液体表面的“膜”破裂瞬间，或“膜”较低的弯月面脱开瞬间，施加于测力计的力，单位为毫牛顿（mN）；

r——圆环的平均半径，单位为米（m）。

f——校正因子，见附录C。因在“膜”破裂前的瞬间，或“膜”较低的弯月面底部脱离前的瞬间。圆环的内部和外部弯月面之间不是完全对称的（见图5），应考虑作用在圆环上表面力的方向。

注：f取决于环的半径、铂丝的粗细、待测液体的密度，以及“膜”破裂前的瞬间或“膜”的较低的弯月面脱离前的瞬间在自由表面上升高的液体的体积。

F´´=tg×刻度盘读数           …………………….（4）

式中：

t——校正曲线斜率，克/刻度，按4.3.3.2a求得；

g——重力加速度，单位为厘米每二次方秒（cm/s2）。

图5 用圆环测定

4.5 精密度

测定表面张力的精密度会有很大变化，取决于待测液体的性质和液体对铂的润湿力。

对于能完全润湿铂的物理纯的液体，精密度为0.1 mN/m。在本文件中，物理纯的液体尤指在其表面没有会影响表明性质的任何外来物质的一种液体。

5 第二法 滴重法

5.1 原理

由液滴重量与支持它的表面张力的力相平衡，此时表面张力与液滴重量、滴管半径、液体密度及重力加速度相关。

5.2 仪器

5.2.1 测量系统（见图6）

5.2.1.1 玻璃滴管，截去移液管顶端约2 cm长的一段，然后将端面磨平，管端须呈水平。用行进显微镜测量滴管半径，取5~10次测量的平均值。滴管应装在一可使其垂直移动的支架上，滴管的顶端应与其轴线垂直，直径均匀一致，周边无缺损。

5.2.1.2 恒温装置，可调温至试验温度，温度精确至±0.5 ℃，并可容纳平底试管。

标引序号说明：

1-滴管  2-平底试管  3-恒温装置  4-称量瓶  5-搅拌器 6-电接触式温度计  7-电加热器

图6 滴重法测量表面张力的仪器装置

5.3 试验步骤

5.3.1 试样测定溶液的配置

操作步骤同4.3.1。

5.3.2 测量测量单元

称量瓶和滴管的清洗操作步骤同4.3.2。

测量前，称量瓶应完全干燥。滴管用待测试液润洗2～3次。

5.3.3 测定

安装好实验装置，启动搅拌器，调节接触温度计至所需温度，使水恒温半小时，要求普通温度计的误差不超过±0.5 ℃。恒温足够时间以消除平底试管内与水温的差，一般温差小于1 ℃。

用分析天平称得洁净干燥的称量瓶空瓶重。放入浸入恒温装置的平底试管内。

将橡皮管套于移液管的未加工端，用吸球将待测试液（恒温30 min以上）吸入移液管内，用夹子夹住橡皮管不使待测液滴下然后将移液管垂直悬挂入恒温装置内的试管中，但不可与称量瓶接触。

恒温半小时后，慢慢旋开夹子，让液体自然滴下，调节水滴的下落速度至每滴（100～120）s。至20滴时拧紧夹子，取出移液管。将称量瓶称重，减去空的称量瓶质量，求得每滴液滴的质量。在同一温度下重复两次。

5.4 结果计算

表面张力γ2以毫牛顿每米(mN/m)表示，由式（5）给出：

γ2=mgr×F                  …………………….（5）

式中：

m——每滴液滴的质量，单位为克（g）；

g——重力加速度，单位为厘米每二次方秒（cm/s2）；

r——所用滴管的半径，单位为厘米（cm）；

F——残留在滴管末端的部分液体的校正因子，是V/r3的函数。见附录D。

V/r3=mρr3                   …………………….（6）

式中：

m——每滴液滴的质量，单位为克（g）；

ρ——液体的密度，单位为克每立方厘米（g/cm3）；

r——所用滴管的半径，单位为厘米（cm）。

5.5 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的相对差值不大于0.2%，以大于0.2%的情况不超过5%为前提。

6 第三法 最大压力气泡法

6.1 原理

将毛细管端浸入液中，增加内压便产生气泡。从管端成长的气泡的最大泡压可求出液体的表面张力。

6.2 仪器（见图7）

6.2.1 毛细管，用玻璃或不锈钢制造。

6.2.2 恒温装置，可调温至试验温度，并可容纳支管试管。

6.2.3 精密数字微压差测量仪。

6.2.4 滴液漏斗，250 mL。

6.2.5 烧杯，500 mL。

标引序号说明：

1-毛细管  2-支管试管  3-恒温装置  4-精密数字微压差测量仪  5-抽气用滴液漏斗  6-烧杯

图7 最大气泡法测量表面张力的仪器装置

6.3 试验步骤

6.3.1 试样测定溶液的配置

操作步骤同4.3.1。

6.3.2 测量仪器的清洗

支管试管和毛细管的清洗操作步骤同4.3.2。

测量前，支管试管和毛细管应完全干燥。

6.3.3 测量仪器的检验

6.3.3.1 将仪器各部分连接好。将自来水注入抽气漏斗中，在支管试管中注入蒸馏水，使毛细管下端浸入到水中。打开活塞，抽气漏斗中水流出，使体系内压力降低（勿降低到使毛细管口冒泡），当压力计指示出若干压力差时，关闭活塞，停止抽气。若（2~3）min内，压力计指示压力差不变，则说明体系不漏气。

6.3.3.2 毛细管一定要洗干净，否则气泡可能不能连续稳定的流过，使压差计读数不稳定，如发生此种现象，毛细管应重洗。

6.3.3.3 毛细管端口应与液面刚好垂直切入，不能离开液面，也不能插深。

6.3.3.4 在数字式微压差测量仪上，应读出单个气泡逸出时的最大压力差∆P。

6.3.3.5 从毛细管口脱出气泡每次应为一个，即间断脱出。

6.3.3.6 仪器常数的测定

调节毛细管或液面高度，使毛细管口与水面相切。打开活塞抽气，调节抽气速度，使气泡由毛细管尖端成单泡出，且每个气泡形成的时间约为（6~10）s。在形成气泡的过程中，液面半径经历：大→小→大，同时压力差计指示值的绝对值经历：小→大→小的过程，记录下绝对值最大的压力差两次，取其平均值。由附录E中，查出试验温度时水的表面张力γ水，则可计算仪器常数K。

K=γ水∆P                     …………………….（7）

6.3.3.7测定

试样溶液测定操作步骤同6.3.3.6 。每次测量前应用待测试液润洗支管试管和毛细管。

6.4 结果计算

表面张力γ3以毫牛顿每米（mN/m）表示，由式（8）给出：

γ3=K∆P                  …………………….（8）

式中：

K——仪器常数，由式（7）计算；

∆P——单个气泡逸出最大压力差，单位为毫牛顿每米（mN/m）。

6.5 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果绝对差值不大于0.1 mN/m，以大于0.1 mN/m的情况不超过5%为前提。

7 第四法 悬滴法

7.1 原理

当液滴静止悬挂在毛细管的管口处时，液滴的外形主要取决于重力和表面张力的平衡。通过测定悬挂着的液滴的外形参数，可推算出液体表面张力。

7.2 仪器

7.2.1 测量系统（见图8）

标引序号说明：

1-光源  2-散光片  3-液滴形成装置  4-镜头  5-相机  6-计算机

图8 悬滴法测量表面张力的仪器装置

图8所示为悬滴法实验系统的基本组成，包括实验平台、光源、散光片、液滴形成装置、镜头、相机和计算机等。

7.2.2 实验平台是整个实验系统的基座，一般由表面平整度高且可准确调节水平度的光学平台充当。

7.2.3 自然光照条件下所拍摄的液滴一般不够清晰，光源与散光片共同为悬滴提供背景光，使得拍摄到的液滴图像与背景具有强烈的对比度，便于之后的图像处理。

7.2.4 镜头与相机作为整体，用来进行液滴图像的采集。相机与计算机相连接，计算机上安装有与相机相配的图像采集卡及采集软件。

7.2.5 液滴形成部分的装置包括注射器、平头针、石英槽等，这一部分集成在恒温室中。液滴在不锈钢平头针针口处形成，平头针插入密封的石英比色皿中，而比色皿则置于恒温室的中心。恒温室由内至外分别是循环液回路、保温材料和外壳，其中循环液回路由导热性能良好的铜管构成，循环液通过导管由外接的恒温槽导入并进行循环以控制整个恒温室的温度。外循环采用低温恒温槽进行控温，温度测点布置在最接近悬滴温度的不锈钢针针口处。

7.3 试验步骤

7.3.1 试样测定溶液的配置

操作步骤同4.3.1。

7.3.2 测定

7.3.2.1 接通电源，调节控温器使温度达到预设温度点。

7.3.2.2 调节光源位置、亮度及摄影记录仪的焦距，使液滴图像边缘清晰。

7.3.2.2 将装好试样的石英槽和注射器置于恒温室中，针头必须保持垂直。待测试液恒温时间为30 min。

7.3.2.3启动微型电机，使注射器中的试样在注射器针端形成液滴。当液滴接近最大直径时，按动快门，记录液滴图像，将摄影胶片印制成图像。同一温度下重复两次。

7.3.3 图像处理

7.3.3.1 用绘图仪和测微尺测量图像上液滴的最大水平直径d´e和针头外径d2（若用毛细管，测其内径），精度0.01 cm，见图9。

图9 悬滴示意图

7.3.3.2 从液滴底部沿纵轴向上以d´e/10为步长，画出液滴等距离水平直径dsn（n=1,2，…12）,测量ds8，…，ds12的任一长度，精度为0.01 cm。

7.3.3.3 测量针头的实际外径d1（若为毛细管，则测其内径），精度0.01 cm。

7.4 结果计算

7.4.1 表面张力的计算

表面张力γ4以毫牛顿每米（mN/m）表示，由式（9）~（10）给出：

γ4=g∙∆ρ∙de2∙(1H）           …………………….（9）

∆ρ=ρ1-ρ2                …………………….（10）

式中：

g ——重力加速度，单位为厘米每二次方秒（cm/s2）；

∆ρ——空气相与待测试样的密度差，单位为克每立方厘米（g/cm3）；

ρ1——待测试液的密度，单位为克每立方厘米（g/cm3）；

ρ2——空气的密度，单位为克每立方厘米（g/cm3）；

1H——液滴形态的修正值；

de——实际液滴的最大水平直径，单位为厘米（cm）。

7.4.2 de的计算

实际液滴最大水平直径 de以厘米（cm）表示，由式（11）给出：

de=d´e∙（d1/d2）             …………………….（11）

式中：

d1——注射器头的实际外径，单位为厘米（cm）；

d2——图像上注射器针头的外径，单位为厘米（cm）；

d´e——图像上液滴的最大水平直径，单位为厘米（cm）。

7.4.3 1H的计算

1H是Sn函数。Sn是与液滴形象有关的系数，计算公式为：

Sn=dSn/d´e （n=8,9,10,11,12）       …………………….（12）

由Sn值查表（见附录F），可求得对应的1H值。有关dSn的说明见7.3.3.2。

7.5 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的相对差值不大于5%，以大于5%的情况不超过5%为前提。

8 实验报告

试验报告应包括下列内容：

- 完全鉴别样品所需的所有资料，包括取样的详细情况，表面活性剂溶液的临界溶解温度，如Krafft温度，非离子表面活性剂的浊点温度等；

b）所用的参考标准，同时指出所用的测量单元（平板，镫形环或圆环等），以及测量杯的直径；

c）所用水的性质，或所用溶剂的性质和溶液的浓度；

d）测定温度；

e）测定时溶液的时效，即从溶液配制到测定的间隔时间；

f）表面张力随时间的变化，直至达到平衡；

g）结果和所用的表示方法；

h）本标准未规定的或任选的任何操作细节，以及会影响结果的任何情况。

附 录 A

（资料性）

若干纯有机液体对空气的表面张力值（20 ℃）

表A.1给出了若干有机液体对空气的表面张力值（20 ℃）。

表 A.1若干纯有机液体对空气的表面张力值（20 ℃）

| 液体 | 表面张力（mN/m） | 密度 20 ℃（g/mL） | 沸点（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 甘油 | 63.4 | 1.260 | 290 |
| 二碘甲烷 喹啉 苯甲醛 溴代苯 乙酰乙酸乙酯 邻二甲苯 正辛醇 正丁醇 异丙醇 | 50.76 45.0 40.04 36.5 32.51 30.10 27.53 24.6 21.7 | 3.325 1.095 1.050 1.499 1.025 0.880 0.825 0.810 0.785 | 180 237 179 155 180 144 195 117 82.3 |

附 录 B

（资料性）

圆环法测表面张力图解

下面给出了圆环法测定表面张力的过程示例。

10

9

5

6

7

8

4

1

2

3

F1

Fp

11

12

最大力Fmax

F3

破裂距离l，（cm）

图B.1 圆环法力F随测量单元位移L变化的图

图B.2 圆环法表面张力测量图解

图B.1中，1-5阶段相当于盛有待测液体的测量杯向上移动和圆环浸入液体的瞬间。

由1至2阶段，圆环高于液体表面（见图B.2的图解1）。

到2阶段时，圆环底部接触液体表面（见图B.2的图解2）。

由2至3阶段，液体润湿圆环，液体施拉力F1于圆环（见图B.2的图解3）。

由3至4阶段，圆环压紧液体表面，拉力F1减小，压力FP增加（见图B.2的图解4）。

到4阶段时，圆环通过液体表面。

由4至5阶段，由于圆环上部的润湿产生拉力F2，压力FP减小。

由5至6阶段，圆环位于液体中（见图B.2的图解5）。

图B.1中，6至12阶段相当于盛有待测液体的测量杯向下移动和圆环脱离液体的瞬间。

由6至7阶段，圆环仍在液体内（见图B.2的图解6）。

到7阶段时，圆环上部接触液体表面（见图B.2的图解7) ,

由7至10阶段，圆环拉起液膜脱离液体，液体施拉力F于膜（见图B.2的图解8）。

由7至8 阶段，力F呈线性变化。

由7至10 阶段，液膜形状继续变化。

到9阶段，液体施于圆环最大拉力Fmax（见图B.2的图解9）。

到10阶段，液膜脱离圆环（见图B.2的图解10）。

由10至11阶段，薄膜破裂后，拉力F减小。

遗留在圆环的液膜导致剩余力F3（见图B.2的图解11）。

到11至12阶段，圆环完全脱离液体（见图B.2的图解11）。

附 录 C

（规范性）

圆环法的校正因子（f）表

用表C.1查取校正因子f需先求出复合参数Rr 和 R3V, r、R和V的意义及计算说明如下：

R——圆环的平均半径，单位为毫米（mm）；

r——圆环铂丝的半径，单位为毫米（mm）；

V——膜破裂前的瞬间高于自由液面的液体体积（见附录B图B.2图解10） ,单位为立方厘米（cm3）。

V=mD-d                  …………………….（C1）

m=t×张力计刻度盘读数       ……………………. （C2）

式中：

m——膜破裂前高于自由液面的液体质量，单位为克（g）；

t——校正曲线斜率，克/刻度，按4.3.3.2a求得；

D——被测液体的密度，单位为克每立方厘米（g/cm3）；

d——为被测液体的蒸汽所饱和的空气的密度（在水溶液的情况下，d与水溶液的密度D相比一般可忽略），单位为克每立方厘米（g/cm3）。

表C.1给出了铂环法的校正因子（f）表。

表C.1 铂环法的校正因子（f）表

| R3/V | R/r= 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.30 | 1.012 | 1.018 | 1.024 | 1.026 | 1.034 | 1.038 | 1.042 | 1.046 | 1.049 | 1.052 | 1.054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.31 | 1.008 | 1.013 | 1.018 | 1.024 | 1.028 | 1.033 | 1.039 | 1.041 | 1.044 | 1.046 | 1.049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.32 | 1.001 | 1.008 | 1.012 | 1.019 | 1.023 | 1.028 | 1.033 | 1.035 | 1.039 | 1.041 | 1.045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.33 | 0,9959 | 1.003 | 1.008 | 1.014 | 1.018 | 1.024 | 1.028 | 1.030 | 1.035 | 1.036 | 1.040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.34 | 0.9918 | 0.998 | 1.003 | 1.010 | 1.014 | 1.019 | 1.023 | 1.026 | 1.031 | 1.032 | 1.036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.35 | 0.9865 | 0.993 | 0.999 | 1.006 | 1.008 | 1.015 | 1.019 | 1.022 | 1.026 | 1.027 | 1.031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.36 | 0.9824 | 0.989 | 0.995 | 1.002 | 1.005 | 1.010 | 1.015 | 1.018 | 1.022 | 1.024 | 1.027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.37 | 0.9781 | 0.985 | 0.991 | 0.998 | 1.001 | 1.006 | 1.011 | 1.014 | 1.018 | 1.020 | 1.024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.38 | 0.9743 | 0.981 | 0.987 | 0.995 | 0.998 | 1.003 | 1.007 | 1.010 | 1.015 | 1.017 | 1.020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.39 | 0.9707 | 0.977 | 0.983 | 0.991 | 0.994 | 0.9988 | 1.004 | 1.007 | 1.011 | 1.013 | 1.017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.40 | 0.9672 | 0.974 | 0.980 | 0.986 | 0.991 | 0.9959 | 1.000 | 1.004 | 1.008 | 1.010 | 1.013 | 1.016 | 1.018 | 1.020 | 1.021 | 1.022 |  |  |  |  |
| 0.41 | 0.9636 | 0.970 | 0.976 | 0.983 | 0.987 | 0.9922 | 0.997 | 1.001 | 1.005 | 1.007 | 1.010 | 1.013 | 1.015 | 1.017 | 1.019 | 1.019 |  |  |  |  |
| 0.42 | 0.9605 | 0,968 | 0.973 | 0.980 | 0.984 | 0.9892 | 0.994 | 0.998 | 1.002 | 1.004 | 1.007 | 1.010 | 1.013 | 1.014 | 1.016 | 1.017 |  |  |  |  |
| 0.43 | 0.9577 | 0.964 | 0.970 | 0.977 | 0.981 | 0.9863 | 0.991 | 0.995 | 0.999 | 1.001 | 1.005 | 1.007 | 1.010 | 1.011 | 1.014 | 1.014 |  |  |  |  |
| 0.44 | 0.9546 | 0.961 | 0.967 | 0.974 | 0.979 | 0.9833 | 0.998 | 0.992 | 0.997 | 0.998 | 1.002 | 1.005 | 1.007 | 1.009 | 1.011 | 1.011 |  |  |  |  |
| 0.45 | 0.9521 | 0.959 | 0.965 | 0.971 | 9.976 | 0.9809 | 0.986 | 0.990 | 0.993 | 0.996 | 0.9993 | 1.002 | 1.004 | 1.006 | 1.009 | 1.009 |  |  |  |  |
| 0.46 | 0.9491 | 0.56 | 0.962 | 0.969 | 0.973 | 0.9779 | 0.983 | 0.987 | 0.991 | 0.994 | 0.9963 | 1.000 | 1.002 | 1.004 | 1.006 | 1.007 |  |  |  |  |
| 0.47 | 0.9467 | 0.954 | 0.960 | 0.966 | 0.971 | 0.9757 | 0.980 | 0.985 | 0.988 | 0.992 | 0.9945 | 0.998 | 1.000 | 1.002 | 1.004 | 1.005 |  |  |  |  |
| 0.48 | 0.9443 | 0.951 | 0.957 | 0.963 | 0.968 | 0.9832 | 0.978 | 0.983 | 0.986 | 0.989 | 0.9922 | 0.995 | 0.997 | 0.999 | 1.002 | 1.003 |  |  |  |  |
| 0.49 | 0.9419 | 0.949 | 0.955 | 0.961 | 0.966 | 0.9710 | 0.976 | 0.981 | 0.984 | 9.987 | 0.9899 | 0.993 | 0.995 | 0.997 | 1.000 | 1.001 |  |  |  |  |
| 0.50 | 0.9402 | 0.946 | 0.952 | 0.959 | 0.964 | 0.9687 | 0.973 | 0.978 | 0.981 | 0.985 | 0.9876 | 0.991 | 0.993 | 0.995 | 0.997 | 0.9984 |  |  |  |  |
| 0.51 | 0.9378 | 0.944 | 0.950 | 0.956 | 0.961 | 0.9665 | 0.971 | 0.976 | 0.979 | 0.983 | 0.9856 | 0.989 | 0.991 | 0.993 | 0.995 | 0.9965 |  |  |  |  |

表C.1 铂环法的校正因子（f）表（续）

| R3/V | R/r= 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.52 | 0.9354 | 0.942 | 0.948 | 0.954 | 0.959 | 0.9645 | 0.969 | 0.974 | 0.977 | 0.981 | 0.9836 | 0.987 | 0.989 | 0.991 | 0.994 | 0.9945 |  |  |  |  |
| 0.53 | 0.9337 | 0.940 | 0.946 | 0.952 | 0.957 | 0.9625 | 0.967 | 0.972 | 0.975 | 0.979 | 0.9815 | 0.985 | 0.987 | 0.990 | 0.992 | 0.9929 |  |  |  |  |
| 0.54 | 0.9315 | 0.938 | 0.944 | 0.950 | 0.955 | 0.9603 | 0.965 | 0.970 | 0.974 | 0.977 | 0.9797 | 0.983 | 0.986 | 0.988 | 0.990 | 0.9909 |  |  |  |  |
| 0.55 | 0.9298 | 0.936 | 0.942 | 0.948 | 0.953 | 0.9585 | 0.964 | 0.968 | 0.972 | 0.975 | 0.9979 | 0.981 | 0.984 | 0.986 | 0.988 | 0.9892 |  |  |  |  |
| 9.56 | 0.9281 | 0.934 | 0.940 | 0.946 | 0.951 | 0.9567 | 0.962 | 0.966 | 0.970 | 0.974 | 0.9763 | 0.980 | 0.982 | 0.984 | 0.986 | 0.9879 |  |  |  |  |
| 0.57 | 0.9262 | 0.932 | 0.939 | 0.944 | 0.949 | 0.9550 | 0.960 | 0.964 | 0.968 | 0.972 | 0.9745 | 0.978 | 0.980 | 0.983 | 0.984 | 0.9861 |  |  |  |  |
| 0.58 | 0.9247 | 0.930 | 0.938 | 0.942 | 0.947 | 0.9532 | 0.958 | 0.963 | 0.966 | 0.970 | 0.9730 | 0.976 | 0.979 | 0.981 | 0.982 | 0.9824 |  |  |  |  |
| 0.59 | 0.9230 | 0.929 | 0.935 | 0.940 | 0.946 | 0.9515 | 0.956 | 0.961 | 0.965 | 0.968 | 0.9714 | 0.975 | 0.977 | 0.979 | 0.981 | 0.9827 |  |  |  |  |
| 0.60 | 0.9215 | 0.927 | 0.933 | 0.939 | 0.944 | 0.9497 | 0.954 | 0.959 | 0.963 | 0.967 | 0.9701 | 0.973 | 0.976 | 0.978 | 0.979 | 0.9813 |  |  |  |  |
| 0.62 | 0.9184 | 0.924 | 0.930 | 0.936 | 0.941 | 0.9467 | 0.951 | 0.956 | 0.960 | 0.964 | 0.9669 | 0.970 | 0.973 | 0.975 | 0.976 | 0.9784 |  |  |  |  |
| 0.64 | 0.9150 | 0.921 | 0.927 | 0.932 | 0.938 | 0.0439 | 0.948 | 0.953 | 0.957 | 0.961 | 0.9643 | .968 | 0.970 | 0.972 | 0.973 | 0.9754 |  |  |  |  |
| 0.66 | 0.9121 | 0.918 | 0.925 | 0.930 | 0.935 | 0.9408 | 0.946 | 0.950 | 0.954 | 0.959 | 0.9614 | 0.965 | 0.967 | 0.969 | 0.971 | 0.9728 |  |  |  |  |
| 0.68 | 0.9093 | 0.915 | 0.921 | 0.927 | 0.932 | 0.9382 | 0.943 | 0.948 | 0.951 | 0.956 | 0.9590 | 0.963 | 0.965 | 0.967 | 0.968 | 0.9703 |  |  |  |  |
| 0.70 | 0.9064 | 0.912 | 0.919 | 0.924 | 0.929 | 0.9352 | 0.940 | 0.945 | 0.949 | 0.953 | 0.9563 | 0.960 | 0.962 | 0.964 | 0.966 | 0.9678 |  |  |  |  |
| 0.72 | 0.9037 | 0.910 | 0.916 | 0.921 | 0.927 | 0.9328 | 0.937 | 0.943 | 0.946 | 0.951 | 0.9524 | 0.957 | 0.960 | 0.962 | 0.964 | 0.9656 |  |  |  |  |
| 0.74 | 0.9012 | 0.907 | 0.913 | 0.919 | 0.924 | 0.9303 | 0.935 | 0.940 | 0.944 | 0.949 | 0.9519 | 0.955 | 0.958 | 0.960 | 0.962 | 0.9636 |  |  |  |  |
| 0.76 | 0.8978 | 0.905 | 0.911 | 0.916 | 0.922 | 0.9277 | 0.933 | 0.938 | 0.942 | 0.947 | 0.9459 | 0.953 | 0.956 | 0.958 | 0.960 | 0.9616 |  |  |  |  |
| 0.78 | 0.8964 | 0.902 | 0.908 | 0.914 | 0.920 | 0.9258 | 0.930 | 0.936 | 0.939 | 0.944 | 0.9457 | 0.951 | 0.954 | 0.956 | 0.958 | 0.9598 |  |  |  |  |
| 0.80 | 0.8937 | 0.900 | 0.906 | 0.912 | 0.918 | 0.9230 | 0.928 | 0.933 | 0.931 | 0.942 | 0.9454 | 0.949 | 0.952 | 0.954 | 0.956 | 0.9581 |  |  |  |  |
| 0.82 | 0.8917 | 0.898 | 0.904 | 0.909 | 0.915 | 0.9211 | 0.926 | 0.931 | 0.935 | 0.940 | 0.9436 | 0.947 | 0.950 | 0.952 | 0.954 | 0.9563 |  |  |  |  |
| 0.84 | 0.8894 | 0.895 | 0.902 | 0.907 | 0.913 | 0.9190 | 0.924 | 0.929 | 0.933 | 0.938 | 0.9419 | 0.946 | 0.949 | 0.951 | 0.953 | 0.9548 |  |  |  |  |
| 0.86 | 0.8874 | 0.893 | 0.900 | 0.905 | 0.911 | 0.9171 | 0.922 | 0.927 | 0.932 | 0.936 | 0.9402 | 0.944 | 0.947 | 0.949 | 0.951 | 0.9534 |  |  |  |  |

表C.1 铂环法的校正因子（f）表（续）

| R3/V | R/r= 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.88 | 0.8853 | 0.891 | 0.898 | 0.903 | 0.909 | 0.9152 | 0.921 | 0.926 | 0.930 | 0.934 | 0.9384 | 0.942 | 0.945 | 0.947 | 0.950 | 0.9517 |  |  |  |  |
| 0.90 | 0.8831 | 0.889 | 0.896 | 0.902 | 0.907 | 0.9131 | 0.919 | 0.924 | 0.928 | 0.933 | 0.9367 | 0.940 | 0.943 | 0.946 | 0.948 | 0.9504 |  |  |  |  |
| 0.92 | 0.8809 | 0.887 | 0.894 | 0.900 | 0.905 | 0.9114 | 0.917 | 0.922 | 0.926 | 0.931 | 0.9350 | 0.939 | 0.942 | 0.945 | 0.947 | 0.9489 |  |  |  |  |
| 0.94 | 0.8791 | 0.885 | 0.892 | 0.898 | 0.904 | 0.9097 | 0.915 | 0.920 | 0.925 | 0.929 | 0.9333 | 0.937 | 0.940 | 0.943 | 0.945 | 0.9476 |  |  |  |  |
| 0.96 | 0.8870 | 0.883 | 0.890 | 0.89 | 0.902 | 0.9074 | 0.914 | 0.919 | 0.923 | 0.928 | 0.9320 | 0.936 | 0.939 | 0.942 | 0.944 | 0.9462 |  |  |  |  |
| 0.98 | 0.8764 | 0.882 | 0.88 | 0.894 | 0.9-- | 0.9064 | 0.912 | 0.917 | 0.922 | 0.926 | 0.9305 | 0.934 | 0.937 | 0.940 | 0.943 | 0.9452 |  |  |  |  |
| 1.00 | 0.8734 | 0.880 | 0.886 | 0.892 | 0.899 | 0.9047 | 0.910 | 0.916 | 0.920 | 0.925 | 0.9290 | 0.933 | 0.936 | 0.939 | 0.941 | 0.9438 |  |  |  |  |
| 1.05 | 0.8688 | 0.875 | 0.882 | 0.888 | 0.895 | 0.9007 | 0.906 | 0.912 | 0.916 | 0.921 | 0.9253 | 0.929 | 0.932 | 0.936 | 0.938 | 0.9408 |  |  |  |  |
| 1.10 | 0.8644 | 0.871 | 0.878 | 0.885 | 0.891 | 0.8970 | 0.903 | 0.908 | 0.913 | 0.917 | 0.9217 | 0.925 | 0.929 | 0.933 | 0.935 | 0.9378 |  |  |  |  |
| 1.15 | 0.8602 | 0.867 | 0.875 | 0.881 | 0.888 | 0.8937 | 0.900 | 0.905 | 0.910 | 0.914 | 0.9183 | 0.922 | 0.926 | 0.930 | 0.933 | 0.9352 |  |  |  |  |
| 1.20 | 0.8561 | 0.864 | 0.871 | 0.878 | 0.885 | 0.8904 | 0.897 | 0.902 | 0.910 | 0.914 | 0.9154 | 0.920 | 0.923 | 0.927 | 0.930 | 0.9324 |  |  |  |  |
| 1.25 | 0.8521 | 0.860 | 0.868 | 0.875 | 0.882 | 0.8874 | 0.893 | 0.899 | 0.904 | 0.908 | 0.9125 | 0.916 | 0.920 | 0.924 | 0.927 | 0.9300 |  |  |  |  |
| 1.30 | 0.8484 | 0.856 | 0.864 | 0.871 | 0.879 | 0.8845 | 0.891 | 0.896 | 0.901 | 0.905 | 0.9097 | 0.914 | 0.917 | 0.921 | 0.925 | 0.9277 |  |  |  |  |
| 1.35 | 0.8451 | 0.853 | 0.861 | 0.869 | 0.876 | 0.8819 | 0.888 | 0.893 | 0.898 | 0.903 | 0.9068 | 0.911 | 0.915 | 0.919 | 0.922 | 0.9253 |  |  |  |  |
| 1.40 | 0.8420 | 0.850 | 0.858 | 0.886 | 0.873 | 0.8794 | 0.885 | 0.891 | 0.896 | 0.900 | 0.9043 | 0.909 | 0.913 | 0.916 | 0.920 | 0.9232 |  |  |  |  |
| 1.45 | 0.8387 | 0.847 | 0.855 | 0.863 | 0.871 | 0.8764 | 0.883 | 0.888 | 0.893 | 0.898 | 0.9014 | 0.906 | 0.910 | 0.914 | 0.918 | 0.9207 |  |  |  |  |
| 1.50 | 0.8256 | 0.844 | 0.853 | 0.861 | 0.868 | 0.8744 | 0.881 | 0.886 | 0.891 | 0.895 | 0.8995 | 0.904 | 0.908 | 0.912 | 0.916 | 0.9190 |  |  |  |  |
| 1.55 | 0.8327 | 0.841 | 0.850 | 0.858 | 0.866 | 0.8722 | 0.878 | 0.883 | 0.888 | 0.893 | 0.8970 | 0.901 | 0.906 | 0.910 | 0.914 | 0,9171 |  |  |  | 0.9382 |
| 1.60 | 0.8297 | 0.839 | 0.848 | 0.856 | 0.863 | 0.8700 | 0.876 | 0.881 | 0.886 | 0.891 | 0.8947 | 0.899 | 0.904 | 0.908 | 0.912 | 0.9152 | 0.922 | 0.928 | 0.933 | 0.9365 |
| 1.65 | 0.8272 | 0.836 | 0.845 | 0.853 | 0.861 | 0.8678 | 0.874 | 0.879 | 0.884 | 0.889 | 0.8927 | 0.897 | 0.902 | 0.906 | 0.910 | 0.9133 | 0.921 | 0.927 | 0.931 | 0.9354 |
| 1.70 | 0.8245 | 0.834 | 0.843 | 0.851 | 0.859 | 0.8658 | 0.872 | 0.877 | 0.882 | 0.886 | 0.8906 | 0.895 | 0.900 | 0.904 | 0.909 | 0.9116 | 0.919 | 0.925 | 0.930 | 0.9341 |
| 1.75 | 0.8217 | 0.831 | 0.840 | 0.849 | 0.857 | 0.8368 | 0.870 | 0.875 | 0.880 | 0.884 | 0.8886 | 0.893 | 0.898 | 0.902 | 0.907 | 0.9097 | 0.918 | 0.924 | 0.929 | 0.9328 |

表C.1 铂环法的校正因子（f）表（续）

| R3/V | R/r= 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.80 | 0.8194 | 0.829 | 0.838 | 0.847 | 0.855 | 0.8618 | 0.868 | 0.873 | 0.878 | 0.882 | 0.8867 | 0.891 | 0.896 | 0.900 | 0.905 | 0.9080 | 0.916 | 0.922 | 0.927 | 0.9317 |
| 1.85 | 0.8168 | 0.827 | 0.836 | 0.845 | 0.853 | 0.8596 | 0.866 | 0.871 | 0.876 | 0.881 | 0.8849 | 0.889 | 0.895 | 0.899 | 0.903 | 0.9066 | 0.915 | 0.921 | 0.926 | 0.9305 |
| 1.90 | 0.8143 | 0.824 | 0.834 | 0.843 | 0.851 | 0.8578 | 0.864 | 0.869 | 0.874 | 0.879 | 0.8831 | 0.888 | 0.893 | 0.897 | 0.902 | 0.9047 | 0.913 | 0.919 | 0.925 | 0.9291 |
| 1.95 | 0.9119 | 0.822 | 0.832 | 0.841 | 0.849 | 0.8559 | 0.862 | 0.867 | 0.872 | 0.877 | 0.8815 | 0.886 | 0.891 | 0.895 | 0.900 | 0.9034 | 0.912 | 0.918 | 0.923 | 0.9281 |
| 2.00 | 0.8098 | 0.820 | 0.830 | 0.839 | 0.847 | 0.8539 | 0.860 | 0.865 | 0.870 | 0.875 | 0.8798 | 0.884 | 0.890 | 0.893 | 0.899 | 0.9016 | 0.910 | 0.917 | 0.922 | 0.9270 |
| 2.10 | 0.8056 | 0.816 | 0.826 | 0.835 | 0.843 | 0.8502 | 0.856 | 0.862 | 0.867 | 0.872 | 0.8768 | 0.881 | 0.886 | 0.890 | 0.895 | 0.8991 | 0.908 | 0.914 | 0.920 | 0.9247 |
| 2.20 | 0.8015 | 0.812 | 0.822 | 0.831 | 0.839 | 0.8464 | 0.853 | 0.858 | 0.864 | 0.869 | 0.8738 | 0.879 | 0.883 | 0.887 | 0.892 | 0.8962 | 0.905 | 0.911 | 0.917 | 0.9226 |
| 2.30 | 0.7976 | 0.808 | 0.818 | 0.828 | 0.835 | 0.8428 | 0.849 | 0.855 | 0.861 | 0.866 | 0.8710 | 0.876 | 0.880 | 0.884 | 0.890 | 0.8935 | 0.903 | 0.909 | 0.915 | 0.9206 |
| 2.40 | 0.7936 | 0.804 | 0.814 | 0.824 | 0.832 | 0.8393 | 0.846 | 0.852 | 0.857 | 0.863 | 0.8680 | 0.873 | 0.878 | 0.882 | 0.887 | 0.8910 | 0.900 | 0.907 | 0.913 | 0.9185 |
| 2.50 | 0.7898 | 0.800 | 0.811 | 0.820 | 0.828 | 0.8360 | 0.843 | 0.849 | 0.854 | 0.860 | 0.8651 | 0.870 | 0.875 | 0.879 | 0.884 | 0.8884 | 0.898 | 0.904 | 0.910 | 0.9166 |
| 2.60 | 0.7861 | 0.797 | 0.807 | 0.817 | 0.825 | 0.8325 | 0.840 | 0.846 | 0.851 | 0.857 | 0.8624 | 0.868 | 0.872 | 0.877 | 0.882 | 0.8859 | 0.895 | 0.902 | 0908 | 0.9145 |
| 2.70 | 0.7824 | 0.793 | 0.803 | 0.813 | 0.822 | 0.8291 | 0.836 | 0.843 | 0.848 | 0.854 | 0.8598 | 0.865 | 0.870 | 0.874 | 0.880 | 0.8837 | 0.893 | 0.900 | 0.906 | 0.9126 |
| 2.80 | 0.7788 | 0.760 | 0.800 | 0.810 | 0.818 | 0.8260 | 0.834 | 0.840 | 0.846 | 0.852 | 0.8570 | 0.862 | 0.867 | 0.872 | 0.877 | 0.8813 | 0.891 | 0.898 | 0.904 | 0.9107 |
| 2.90 | 0.7752 | 0.786 | 0.796 | 0.806 | 0.815 | 0.8230 | 0.831 | 0.837 | 0.843 | 0.849 | 0.8545 | 0.860 | 0.865 | 0.870 | 0.875 | 0.8790 | 0.889 | 0.896 | 0.902 | 0.9068 |
| 3.00 | 0.7716 | 0.783 | 0.793 | 0.803 | 0.812 | 0.8200 | 0.828 | 0.834 | 0.841 | 0.846 | 0.8521 | 0.858 | 0.863 | 0.868 | 0.873 | 0.8770 | 0.887 | 0.894 | 0.900 | 0.9068 |
| 3.10 | 0.7677 | 0.779 | 0.790 | 0.800 | 0.809 | 0.8170 | 0.825 | 0.832 | 0.838 | 0.844 | 0.8494 | 0.855 | 0.860 | 0.866 | 0.871 | 0.875 | 0.885 | 0.892 | 0.899 | 0.9049 |
| 3.20 | 0.7644 | 0.776 | 0.787 | 0.797 | 0.806 | 0.8140 | 0.822 | 0.829 | 0.835 | 0.842 | 0.8472 | 0.853 | 0.858 | 0.864 | 0.869 | 0.8730 | 0.883 | 0.890 | 0.897 | 0.9030 |
| 3.30 | 0.7610 | 0.772 | 0.783 | 0.793 | 0.803 | 0.8113 | 0.820 | 0.827 | 0.833 | 0.840 | 0.8449 | 0.851 | 0.856 | 0.862 | 0.866 | 0.8710 | 0.881 | 0.888 | 0.895 | 0.9012 |
| 3.40 | 0.7572 | 0.769 | 0.780 | 0.790 | 0.800 | 0.8083 | 0.817 | 0.824 | 0.831 | 0.837 | 0.8424 | 0.849 | 0.854 | 0.870 | 0.864 | 0.8688 | 0.879 | 0.886 | 0.893 | 0.8993 |
| 3.50 | 0.7542 | 0.766 | 0.777 | 0.788 | 0.798 | 0.8057 | 0.814 | 0.822 | 0.829 | 0.835 | 0.8404 | 0.847 | 0.852 | 0.858 | 0.862 | 0.8668 | 0.877 | 0.884 | 0.892 | 0.8974 |

附 录 D

（规范性）

表D.1规定了滴重法校正系数。

表D.1 滴重法校正系数表

| V/R3 | F | V/R3 | F | V/R3 | F | V/R3 | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.04 | 0.2198 | 25.00 | 0.2250 | 17.52 | 0.2307 | 12.84 | 0.2361 |
| 36.32 | 0.2200 | 24.35 | 0.2254 | 17.25 | 0.2309 | 12.58 | 0.2364 |
| 35.25 | 0.2203 | 23.94 | 0.2257 | 16.86 | 0.2313 | 12.40 | 0.2367 |
| 34.56 | 0.2206 | 23.32 | 0.2261 | 16.60 | 0.2316 | 12.15 | 0.2371 |
| 33.57 | 0.2210 | 22.93 | 0.2263 | 16.23 | 0.2320 | 11.98 | 0.2373 |
| 32.93 | 0.2212 | 22.35 | 0.2267 | 15.98 | 0.2323 | 11.74 | 0.2377 |
| 31.99 | 0.2216 | 21.98 | 0.2270 | 15.63 | 0.2326 | 11.58 | 0.2379 |
| 31.39 | 0.2218 | 21.43 | 0.2274 | 15.39 | 0.2329 | 11.35 | 0.2383 |
| 30.53 | 0.2222 | 21.08 | 0.2276 | 15.05 | 0.2333 | 11.20 | 0.2385 |
| 29.95 | 0.2225 | 20.56 | 0.2280 | 14.83 | 0.2336 | 10.97 | 0.2389 |
| 29.13 | 0.2229 | 20.23 | 0.2283 | 14.51 | 1.2339 | 10.83 | 0.2391 |
| 28.60 | 0.2231 | 19.74 | 0.2287 | 14.30 | 0.2342 | 10.62 | 0.2395 |
| 27.83 | 0.2236 | 19.43 | 0.2290 | 13.99 | 0.2346 | 10.48 | 0.2398 |
| 27.33 | 0.2238 | 18.96 | 0.2294 | 13.79 | 0.2348 | 10.27 | 0.2401 |
| 26.60 | 0.2242 | 18.66 | 0.2296 | 13.50 | 0.2352 | 10.14 | 0.2403 |
| 26.13 | 0.2244 | 18.22 | 0.2300 | 13.31 | 0.2354 | 9.95 | 0.2407 |
| 25.44 | 0.2248 | 17.94 | 0.2303 | 13.03 | 0.2358 | 9.82 | 0.2410 |
| 9.63 | 0.2413 | 6.281 | 0.2493 | 4.299 | 0.2556 | 3.084 | 0.2604 |
| 9.51 | 0.2415 | 6.177 | 0.2495 | 4.257 | 0.2557 | 3.044 | 0.2606 |
| 9.33 | 0.2419 | 6.110 | 0.2497 | 4.196 | 0.2560 | 3.018 | 0.2607 |
| 9.21 | 0.2422 | 6.010 | 0.2500 | 2.156 | 0.2561 | 2.979 | 0.2609 |
| 9.04 | 0.2425 | 5.945 | 0.2502 | 4.096 | 0.2564 | 2.953 | 0.2611 |
| 8.93 | 0.2427 | 5.850 | 0.2505 | 4.057 | 0.2566 | 2.915 | 0.2612 |
| 8.77 | 0.2431 | 5.787 | 0.2507 | 4.00 | 0.2568 | 2.891 | 0.2613 |
| 8.66 | 0.2433 | 5.694 | 0.2510 | 3.961 | 0.2569 | 2.854 | 0.2615 |
| 8.50 | 0.2436 | 5.634 | 0.2512 | 3.906 | 0.2571 | 2.830 | 0.2616 |
| 8.40 | 0.2439 | 5.544 | 0.2515 | 3.869 | 0.2573 | 2.794 | 0.2618 |
| 8.25 | 0.2442 | 5.486 | 0.2517 | 3.805 | 0.2575 | 2.771 | 0.2619 |
| 8.15 | 0.2444 | 5.400 | 0.2519 | 3.779 | 0.2576 | 2.736 | 0.2621 |
| 8.00 | 0.2447 | 5.343 | 0.2521 | 3.727 | 0.2578 | 2.713 | 0.2622 |
| 7.905 | 0.2449 | 5.260 | 0.2524 | 3.692 | 0.2579 | 2.680 | 0.2623 |
| 7.765 | 0.2453 | 5.206 | 0.2526 | 3.641 | 0.2581 | 2.657 | 0.2624 |
| 7.673 | 0.2455 | 5.125 | 0.2529 | 3.608 | 0.2583 | 2.624 | 0.2626 |
| 7.539 | 0.2458 | 5.073 | 0.2530 | 3.559 | 0.2585 | 2.603 | 0.2627 |
| 7.451 | 0.2460 | 4.995 | 0.2533 | 3.526 | 0.2586 | 2.571 | 0.2628 |
| 7.330 | 0.2464 | 4.944 | 0.2535 | 3.478 | 0.2588 | 2.550 | 0.2629 |
| 7.236 | 0.2466 | 4.869 | 0.2538 | 3.447 | 0.2589 | 2.518 | 0.2631 |
| 7.112 | 0.2469 | 4.820 | 0.2539 | 3.400 | 0.2591 | 2.498 | 0.2632 |

表D.1 滴重法校正系数表（续）

| V/R3 | F | V/R3 | F | V/R3 | F | V/R3 | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.031 | 0.2471 | 4.747 | 0.2541 | 3.370 | 0.2592 | 2.468 | 0.2633 |
| 6.911 | 0.2474 | 4.700 | 0.2542 | 3.325 | 0.2594 | 2.448 | 0.2634 |
| 6.832 | 0.2476 | 6.630 | 0.2545 | 3.295 | 0.2595 | 2.418 | 0.2635 |
| 6.717 | 0.2480 | 4.584 | 0.2546 | 3.252 | 0.2597 | 2.399 | 0.2636 |
| 6.641 | 0.2482 | 4,516 | 0.2549 | 3.223 | 0.2598 | 2.370 | 0.2637 |
| 6.530 | 0.2485 | 4.471 | 0.2550 | 3.180 | 0.2600 | 2.352 | 0.2638 |
| 6.458 | 0.2487 | 4.406 | 0.2553 | 3.152 | 0.2601 | 2.324 | 0.2639 |
| 6.351 | 0.2490 | 4.363 | 0.2554 | 3.111 | 0.2603 | 2.305 | 0.2540 |
| 2.278 | 0.2641 | 1.749 | 0.2657 | 1.113 | 0.2629 | 0.8839 | 0.2577 |
| 2.260 | 0.2642 | … | … | 1.096 | 0.2625 | 0.8763 | 0.2575 |
| 2.234 | 0.2643 | 1.705 | 0.2657 | 1.079 | 0.2622 | 0.8713 | 0.2573 |
| 2.216 | 0.2644 | 1.687 | 0.2658 | 1.072 | 0.2621 | 0.8638 | 0.2571 |
| 2.190 | 02645 | … | … | 1.062 | 0.2619 | 0.8589 | 0.2569 |
| 2.173 | 0.2645 | 1.534 | 0.2658 | 1.056 | 0.2618 | 0.8516 | 0.2567 |
| 2.148 | 0.2646 | 1.519 | 0.2657 | 1.046 | 0.2616 | 0.8468 | 0.2565 |
| 2.132 | 0.2674 | … | … | 1.040 | 0.2614 | 0.8395 | 0.2563 |
| 2.107 | 0.2648 | 1.457 | 0.2657 | 1.306 | 0.2613 | 0.8349 | 0.2562 |
| 2.091 | 0.2648 | 1.443 | 0.2656 | 1.024 | 0.2611 | 0.8275 | 0.2559 |
| 2.067 | 0.2649 | 1.433 | 0.2656 | 1.015 | 0.2609 | 0.8232 | 0.2557 |
| 2.052 | 0.2649 | 1.418 | 0.2655 | 1.009 | 0.2608 | 0.8163 | 0.2555 |
| 2.028 | 0.2650 | 1.395 | 0.2654 | 1.000 | 0.2606 | 0.8117 | 0.2553 |
| 2.013 | 0.2651 | 1.380 | 0.2652 | 0.094 | 0.2604 | 0.8056 | 0.2551 |
| 1.990 | 0.2652 | 1.372 | 0.2649 | 0.9852 | 0.2602 | 0.8005 | 0,2549 |
| 1.975 | 0.2652 | 1.349 | 0.2648 | 0.9793 | 0.2601 | 0.7940 | 0.2547 |
| 1.953 | 0.2652 | 1.327 | 0.2647 | 0.9706 | 0.2599 | 0.7894 | 0.2545 |
| 1.939 | 0.2652 | 1.305 | 0.2646 | 0.9648 | 0.2597 | 0.7836 | 0.2453 |
| 1.917 | 0.2654 | 1.284 | 0.2645 | 0.9564 | 0.2595 | 0.7786 | 0.2541 |
| 1.903 | 0.2654 | 1.255 | 02644 | 0.9507 | 0.2594 | 0.7720 | 0.2538 |
| 1.882 | 0.2655 | 1.243 | 0.2643 | 0.9423 | 0.2592 | 0.7679 | 0.2536 |
| 1.868 | 0.2655 | 1.223 | 0.2642 | 0.9368 | 0.2591 | 0.7611 | 0.2534 |
| 1.847 | 0.2655 | 1.216 | 0.2641 | 0.9286 | 0.2589 | 0.7575 | 0.2532 |
| 1.834 | 0.2656 | 1.204 | 0.2640 | 0.9232 | 0.2587 | 0.7513 | 0.2529 |
| 1.813 | 0.2656 | 1.180 | 0.2639 | 0.9151 | 0.2585 | 0.7472 | 0.2527 |
| 1.800 | 0.2656 | 1.177 | 0.2638 | 0.9098 | 0.2584 | 0.7412 | 0.2525 |
| 1.781 | 02657 | 1.167 | 0.2637 | 0.9019 | 0.2582 | 0.7372 | 0.2523 |
| 1.768 | 0.2657 | 1.148 | 0.2635 | 0.8967 | 0.2580 | 0.7311 | 0.2520 |
| 1.758 | 0.2657 | 1.130 | 0.2632 | 0.8890 | 0.2578 | 0.7273 | 0.2518 |
| 0.7214 | 0.2516 | 0.6714 | 0.2489 | 0.6244 | 0.2460 | 0.5831 | 0.2429 |
| 0.7175 | 0.2514 | 0.6662 | 0.2486 | 0.6212 | 0.2457 | 0.5787 | 0.2426 |
| 0.7116 | 0.2511 | 0.6627 | 0.2484 | 0.6165 | 0.2454 | 0.5440 | 0.2428 |

表D.1 滴重法校正系数表（续）

| V/R3 | F | V/R3 | F | V/R3 | F | V/R3 | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.7080 | 0.2509 | 0.6575 | 0.2481 | 0.6133 | 0.2453 | 0.5120 | 0.2440 |
| 0.7020 | 0.2506 | 0.6541 | 0.2479 | 0.6086 | 0.2449 | 0.4552 | 0.2486 |
| 0.6986 | 0.2504 | 0.6488 | 0.2476 | 0.6055 | 0.2446 | 0.4064 | 0.2555 |
| 0.6931 | 0.2501 | 0.6457 | 0.2474 | 0.6016 | 0.2443 | 0.3644 | 0.2638 |
| 0.6894 | 0.2499 | 0.6401 | 0.2470 | 0.5979 | 0.2440 | 0.3280 | 0.2722 |
| 0.6842 | 0.2496 | 0.6374 | 0.2468 | 0.5934 | 0.2437 | 0.2963 | 0.2806 |
| 0.6803 | 0.2495 | 0.6336 | 0.2465 | 0.5904 | 0.2435 | 0.2685 | 0.2888 |
| 0.6570 | 0.2491 | 0.6292 | 0.2463 | 0.5864 | 0.2431 | 0.2441 | 0.2974 |

附 录 E

（资料性）

不同温度下水的表面张力

表E.1给出了不同温度下水的表面张力。

表E.1不同温度下水的表面张力

| t/℃ | σ/10-3 N/m | t/℃ | σ/10-3 N/m |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 75.64 | 21 | 72.59 |
| 5 | 74.92 | 22 | 72.44 |
| 10 | 74.22 | 23 | 72.28 |
| 11 | 74.07 | 24 | 72.13 |
| 12 | 73.93 | 25 | 71.97 |
| 13 | 73.78 | 26 | 71.82 |
| 14 | 73.64 | 27 | 71.66 |
| 15 | 73.49 | 28 | 71.50 |
| 16 | 73.34 | 29 | 71.35 |
| 17 | 73.19 | 30 | 71.18 |
| 18 | 73.05 | 35 | 70.38 |
| 19 | 72.90 | 40 | 69.56 |
| 20 | 72.75 | 45 | 68.74 |

附 录 F

（规范性）

Sn-1/H数值表

表F.1规定了作为Sn的函数的1/H值。

表F.1 Sn-1/H数值表

| 1/H | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.320 | 0.99578 | 0.98893 | 0.98584 | 0.99317 | 1.01660 |
| 0.322 | 0.99528 | 0.98777 | 0.98392 | 0.99010 | 1.01228 |
| 0.324 | 0.99476 | 0.98660 | 0.98191 | 0.98704 | 1.00798 |
| 0.326 | 0.99424 | 0.98543 | 0.97990 | 0.98399 | 1.00370 |
| 0.328 | 0.99370 | 0.98425 | 0.97788 | 0.98095 | 0.99945 |
| 0.330 | 0.99316 | 0.98307 | 0.97587 | 0.97793 | 0.99522 |
| 0.332 | 0.99262 | 0.98189 | 0.97387 | 0.97492 | 0.99102 |
| 0.334 | 0.99206 | 0.98071 | 0.97188 | 0.97193 | 0.98685 |
| 0.336 | 0.99151 | 0.97953 | 0.96988 | 0.96895 | 0.98271 |
| 0.338 | 0.99094 | 0.97835 | 0.96790 | 0.96598 | 0.97859 |
| 0.340 | 0.99038 | 0.97717 | 0.96592 | 0.96303 | 0.97450 |
| 0.342 | 0.98981 | 0.97599 | 0.96395 | 0.96010 | 0.97044 |
| 0.344 | 0.98924 | 0.97482 | 0.96199 | 0.95718 | 0.96640 |
| 0.346 | 0.98867 | 0.97364 | 0.96004 | 0.95428 | 0.96240 |
| 0.348 | 0.98809 | 0.97247 | 0.95810 | 0.95140 | 0.95842 |
| 0.350 | 0.98752 | 0.97130 | 0.95616 | 0.94853 | 0.95447 |
| 0.352 | 0.98694 | 0.97014 | 0.95424 | 0.94568 | 0.95052 |
| 0.354 | 0.98636 | 0.96897 | 0.95232 | 0.94285 | 0.94665 |
| 0.356 | 0.98578 | 0.96782 | 0.95041 | 0.94003 | 0.94278 |
| 0.358 | 0.98520 | 0.96666 | 0.94852 | 0.93723 | 0.93893 |
| 0.360 | 0.98462 | 0.96551 | 0.94663 | 0.93445 | 0.93512 |
| 0.362 | 0.98404 | 0.96437 | 0.94475 | 0.93168 | 0.93133 |
| 0.364 | 0.98346 | 0.96323 | 0.94289 | 0.92894 | 0.92757 |
| 0.366 | 0.98288 | 0.96209 | 0.94103 | 0.92620 | 0.92383 |
| 0.368 | 0.98230 | 0.96096 | 0.93918 | 0.92349 | 0.92012 |
| 0.370 | 0.98173 | 0.95983 | 0.93734 | 0.92079 | 0.91643 |
| 0.372 | 0.98115 | 0.95871 | 0.93552 | 0.91811 | 0.91277 |
| 0.374 | 0.98057 | 0.95759 | 0.93370 | 0.91545 | 0.90914 |
| 0.376 | 0.98000 | 0.95648 | 0.93190 | 0.91280 | 0.90553 |
| 0.378 | 0.97942 | 0.95537 | 0.93010 | 0.91017 | 0.90195 |
| 0.380 | 0.97885 | 0.95427 | 0.92831 | 0.90756 | 0.89838 |
| 0.382 | 0.97828 | 0.95318 | 0.92654 | 0.90496 | 0.89485 |
| 0.384 | 0.97771 | 0.95209 | 0.92477 | 0.90238 | 0.89133 |
| 0.386 | 0.97714 | 0.95100 | 0.92302 | 0.89881 | 0.88785 |
| 0.388 | 0.97658 | 0.94992 | 0.92127 | 0.89726 | 0.88438 |

表F.1 Sn-1/H数值表（续）

| 1/H | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.390 | 0.97602 | 0.94885 | 0.91904 | 0.89473 | 0.88094 |
| 0.392 | 0.97545 | 0.94778 | 0.91782 | 0.89221 | 0.87752 |
| 0.394 | 0.97489 | 0.94672 | 0.91610 | 0.88971 | 0.87412 |
| 0.396 | 0.97433 | 0.94566 | 0.91440 | 0.88722 | 0.87075 |
| 0.398 | 0.97378 | 0.94461 | 0.91270 | 0.88475 | 0.86740 |
| 0.400 | 0.97322 | 0.94357 | 0.91102 | 0.88229 | 0.86407 |
| 0.402 | 0.97267 | 0.94252 | 0.90934 | 0.87985 | 0.86076 |
| 0.404 | 0.97212 | 0.94149 | 0.90768 | 0.87743 | 0.85747 |
| 0.406 | 0.97157 | 0.94046 | 0.90602 | 0.87501 | 0.85420 |
| 0.408 | 0.97103 | 0.93944 | 0.90438 | 0.87262 | 0.85096 |
| 0.410 | 0.97048 | 0.93842 | 0.90274 | 0.87024 | 0.84774 |
| 0.412 | 0.96994 | 0.93741 | 0.90112 | 0.86787 | 0.84453 |
| 0.414 | 0.96940 | 0.93640 | 0.89950 | 0.86551 | 0.84135 |
| 0.416 | 0.96887 | 0.93540 | 0.89790 | 0.86317 | 0.83818 |
| 0.418 | 0.96833 | 0.93441 | 0.89630 | 0.86085 | 0.83504 |
| 0.420 | 0.96780 | 0.93342 | 0.89471 | 0.85854 | 0.83192 |
| 0.422 | 0.96727 | 0.93243 | 0.89313 | 0.85624 | 0.82881 |
| 0.424 | 0.96675 | 0.93145 | 0.89156 | 0.85396 | 0.82573 |
| 0.426 | 0.96622 | 0.93048 | 0.89000 | 0.85168 | 0.82266 |
| 0.428 | 0.96570 | 0.92951 | 0.88845 | 0.84943 | 0.81691 |
| 0.430 | 0.96518 | 0.92885 | 0.88691 | 0.84718 | 0.81658 |
| 0.432 | 0.96467 | 0.92759 | 0.88538 | 0.84495 | 0.81357 |
| 0.434 | 0.96415 | 0.92664 | 0.88385 | 0.84274 | 0.82058 |
| 0.436 | 0.96364 | 0.92570 | 0.88234 | 0.84053 | 0.80760 |
| 0.438 | 0.96313 | 0.92476 | 0.88083 | 0.83834 | 0.80464 |
| 0.440 | 0.96262 | 0.92382 | 0.87933 | 0.83616 | 0.80170 |
| 0.442 | 0.96212 | 0.92289 | 0.87784 | 0.83399 | 0.79878 |
| 0.444 | 0.96162 | 0.92197 | 0.87636 | 0.83184 | 0.79588 |
| 0.446 | 0.96112 | 0.92105 | 0.87489 | 0.82970 | 0.79299 |
| 0.448 | 0.96062 | 0.92013 | 0.87343 | 0.82756 | 0.79012 |
| 0.450 | 0.96013 | 0.91922 | 0.87197 | 0.82545 | 0.78726 |
| 0.452 | 0.95964 | 0.91832 | 0.87053 | 0.82334 | 0.78442 |
| 0.454 | 0.95915 | 0.91742 | 0.86909 | 0.82125 | 0.78160 |
| 0.456 | 0.95866 | 0.91653 | 0.86766 | 0.81917 | 0.77879 |
| 0.458 | 0.95817 | 0.91564 | 0.86623 | 0.81709 | 0.77600 |
| 0.460 | 0.95769 | 0.91475 | 0.86482 | 0.81503 | 0.77323 |
| 0.462 | 0.95721 | 0.91387 | 0.86341 | 0.81298 | 0.77047 |

表F.1 Sn-1/H数值表（续）

| 1/H | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.464 | 0.95674 | 0.91300 | 0.86201 | 0.81095 | 0.76772 |
| 0.466 | 0.95626 | 0.91213 | 0.86082 | 0.80892 | 0.76499 |
| 0.468 | 0.95579 | 0.91127 | 0.85924 | 0.80691 | 0.76228 |
| 0.470 | 0.95532 | 0.91041 | 0.85786 | 0.80490 | 0.75958 |
| 0.472 | 0.95485 | 0.90955 | 0.85650 | 0.80291 | 0.75690 |
| 0.474 | 0.95439 | 0.90870 | 0.85514 | 0.80093 | 0.75422 |
| 0.476 | 0.95393 | 0.90786 | 0.85378 | 0.79895 | 0.75157 |
| 0.478 | 0.95347 | 0.90702 | 0.85244 | 0.79699 | 0.74893 |
| 0.480 | 0.95301 | 0.90618 | 0.85110 | 0.79504 | 0.74630 |
| 0.482 | 0.95256 | 0.90535 | 0.84977 | 0.79310 | 0.74369 |
| 0.484 | 0.95210 | 0.90453 | 0.84845 | 0.79117 | 0.74109 |
| 0.486 | 0.95165 | 0.90371 | 0.84713 | 0.78925 | 0.73850 |
| 0.488 | 0.95120 | 0.90289 | 0.84582 | 0.78734 | 0.73593 |
| 0.490 | 0.95076 | 0.90208 | 0.84452 | 0.78544 | 0.73337 |
| 0.492 | 0.95032 | 0.90127 | 0.84322 | 0.78355 | 0.73083 |
| 0.494 | 0.94988 | 0.90047 | 0.84193 | 0.78167 | 0.72829 |
| 0.496 | 0.94944 | 0.89967 | 0.84066 | 0.77980 | 0.72578 |
| 0.498 | 0.94900 | 0.89887 | 0.83938 | 0.77794 | 0.72327 |
| 0.500 | 0.94857 | 0.89808 | 0.83811 | 0.77608 | 0.72078 |
| 0.502 | 0.94814 | 0.89730 | 0.83685 | 0.77424 | 0.71829 |
| 0.504 | 0.94771 | 0.89651 | 0.83560 | 0.77241 | 0.71582 |
| 0.506 | 0.94728 | 0.89574 | 0.83435 | 0.77058 | 0.71337 |
| 0.508 | 0.94685 | 0.89496 | 0.83311 | 0.76877 | 0.71092 |
| 0.510 | 0.94963 | 0.89420 | 0.83188 | 0.76696 | 0.70849 |
| 0.512 | 0.94601 | 0.89343 | 0.83065 | 0.76517 | 0.70608 |
| 0.514 | 0.94559 | 0.89267 | 0.82943 | 0.76338 | 0.70367 |
| 0.516 | 0.94518 | 0.89191 | 0.82821 | 0.76160 | 0.70127 |
| 0.518 | 0.94476 | 0.89116 | 0.82700 | 0.75982 | 0.69888 |
| 0.520 | 0.94435 | 0.89041 | 0.82580 | 0.75806 | 0.69651 |
| 0.522 | 0.94394 | 0.88967 | 0.82460 | 0.75631 | 0.69415 |
| 0.524 | 0.94354 | 0.88893 | 0.82341 | 0.75456 | 0.69180 |
| 0.526 | 0.94313 | 0.88819 | 0.82223 | 0.75283 | 0.68946 |
| 0.528 | 0.94273 | 0.88746 | 0.82105 | 0.75110 | 0.68714 |
| 0.530 | 0.94233 | 0.88673 | 0.81988 | 0.74938 | 0.68482 |
| 0.532 | 0.94193 | 0.88601 | 0.81781 | 0.74767 | 0.68251 |
| 0.534 | 0.94153 | 0.88529 | 0.81755 | 0.74596 | 0.68022 |
| 0.536 | 0.94114 | 0.88357 | 0.81639 | 0.74427 | 0.67793 |

表F.1 Sn-1/H数值表（续）

| 1/H | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.538 | 0.94074 | 0.88385 | 0.81525 | 0.74258 | 0.67566 |
| 0.540 | 0.94035 | 0.88315 | 0.81410 | 0.74090 | 0.67340 |
| 0.542 | 0.93997 | 0.88244 | 0.81297 | 0.73923 | 0.67114 |
| 0.544 | 0.93958 | 0.88174 | 0.81183 | 0.73756 | 0.66890 |
| 0.546 | 0.93920 | 0.88104 | 0.81071 | 0.73951 | 0.66667 |
| 0.548 | 0.93881 | 0.88035 | 0.80959 | 0.73426 | 0.66445 |
| 0.550 | 0.93483 | 0.87965 | 0.80847 | 0.73261 | 0.66224 |
| 0.552 | 0.93805 | 0.87897 | 0.80736 | 0.73098 | 0.66004 |
| 0.554 | 0.93768 | 0.87828 | 0.80626 | 0.72935 | 0.65784 |
| 0.556 | 0.93730 | 0.87760 | 0.80518 | 0.72773 | 0.65566 |
| 0.558 | 0.93693 | 0.87693 | 0.80406 | 0.72612 | 0.65349 |
| 0.560 | 0.93656 | 0.87625 | 0.80298 | 0.72452 | 0.65133 |
| 0.562 | 0.93619 | 0.87558 | 0.80189 | 0.72292 | 0.64198 |
| 0.564 | 0.93582 | 0.87492 | 0.80082 | 0.72133 | 0.64703 |
| 0.566 | 0.93546 | 0.87425 | 0.79974 | 0.71975 | 0.64490 |
| 0.568 | 0.93510 | 0.87359 | 0.79867 | 0.71817 | 0.64277 |
| 0.570 | 0.93473 | 0.87294 | 0.79761 | 0.71660 | 0.64066 |
| 0.572 | 0.93437 | 0.87228 | 0.79655 | 0.71504 | 0.63855 |
| 0.574 | 0.93402 | 0.87163 | 0.79550 | 0.71348 | 0.63645 |
| 0.576 | 0.93366 | 0.87099 | 0.79445 | 0.71193 | 0.63437 |
| 0.578 | 0.93331 | 0.87034 | 0.79341 | 0.71039 | 0.63229 |
| 0.580 | 0.93296 | 0.86970 | 0.79237 | 0.70886 | 0.63022 |
| 0.582 | 0.93260 | 0.86907 | 0.79134 | 0.70733 | 0.62816 |
| 0.584 | 0.93226 | 0.86843 | 0.79031 | 0.70580 | 0.62610 |
| 0.586 | 0.93191 | 0.86780 | 0.78929 | 0.70429 | 0.62406 |
| 0.588 | 0.93156 | 0.86718 | 0.78827 | 0.70278 | 0.62202 |
| 0.590 | 0.93122 | 0.8655 | 0.78725 | 0.70127 | 0.62000 |
| 0.592 | 0.93088 | 0.86593 | 0.78625 | 0.69977 | 0.61798 |
| 0.594 | 0.93054 | 0.86531 | 0.78524 | 0.69828 | 0.61597 |
| 0.596 | 0.93020 | 0.86470 | 0.78424 | 0.69828 | 0.61597 |
| 0/598 | 0.92986 | 0.86409 | 0.78325 | 0.69532 | 0.61197 |
| 0.600 | 0.92953 | 0.86348 | 0.78226 | 0.69385 | 0.60999 |
| 0.602 | 0.92920 | 0.86287 | 0.78127 | 0.69239 | 0.60801 |
| 0.604 | 0.92887 | 0.86227 | 0.78029 | 0. 69093 | 0.60604 |
| 0.606 | 0.92854 | 0.86167 | 0.77931 | 0.68947 | 0.60408 |
| 0.608 | 0.92821 | 0.86107 | 0.77834 | 0.68802 | 0.60213 |
| 0.610 | 0.92788 | 0.86048 | 0.77737 | 0.68658 | 0.60018 |

表F.1 Sn-1/H数值表（续）

| 1/H | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.612 | 0.92756 | 0.85988 | 0.77640 | 0.68514 | 0.59824 |
| 0.614 | 0.92723 | 0.85930 | 0.77544 | 0.68371 | 0.59631 |
| 0.616 | 0.92691 | 0.85871 | 0.77449 | 0.68229 | 0.59439 |
| 0.618 | 0.92659 | 0.85813 | 0.77353 | 0.68087 | 0.59248 |
| 0.620 | 0.92627 | 0.85755 | 0.77259 | 0.67946 | 0.59057 |
| 0.622 | 0.92595 | 0.85697 | 0.77164 | 0.67805 | 0.58867 |
| 0.624 | 0.92564 | 0.85640 | 0.77070 | 0.67665 | 0.58678 |
| 0.626 | 0.92532 | 0.85582 | 0.76977 | 0.67525 | 0.58490 |
| 0.628 | 0.92501 | 0.85525 | 0.76884 | 0.67386 | 0.58302 |
| 0.630 | 0.92470 | 0.85269 | 0.76791 | 0.67247 | 0.58115 |
| 0.632 | 0.92439 | 0.85412 | 0.76699 | 0.67109 | 0.57928 |
| 0.634 | 0.92408 | 0.85356 | 0.76607 | 0.66972 | 0.57743 |
| 0..636 | 0.92378 | 0.85300 | 0.76515 | 0.66835 | 0.57558 |
| 0.638 | 0.92347 | 0.85245 | 0.76424 | 0.66698 | 0.57374 |
| 0.640 | 0.92317 | 0.85190 | 0.76333 | 0.66563 | 0.57191 |
| 0.642 | 0.92287 | 0.85135 | 0.76243 | 0.66427 | 0.57080 |
| 0.644 | 0.92257 | 0.85080 | 0.76153 | 0.66292 | 0.56826 |
| 0.646 | 0.92227 | 0.85025 | 0.76063 | 0.66158 | 0.56645 |
| 0.648 | 0.92197 | 0.84971 | 0.75974 | 0.66024 | 0.56464 |
| 0.650 | 0.92167 | 0.84917 | 0.75885 | 0.65891 | 0.56284 |
| 0.652 | 0.92138 | 0.84863 | 0.75797 | 0.65758 | 0.56105 |
| 0.654 | 0.92108 | 0.84809 | 0.75709 | 0.65625 | 0.55926 |
| 0.656 | 0.92079 | 0.84756 | 0.75621 | 0.65494 | 0.55748 |
| 0.658 | 0.92050 | 0.84703 | 0.75534 | 0.65362 | 0.55571 |
| 0.670 | 0.92021 | 0.84650 | 0.75447 | 0.65231 | 0.55394 |
| 0.672 | 0.91992 | 0.84598 | 0.75360 | 0.65101 | 0.55218 |
| 0.674 | 0.91964 | 0.84545 | 0.75274 | 0.64971 | 0.55043 |
| 0.676 | 0.91935 | 0.84493 | 0.75188 | 0.64842 | 0.54868 |
| 0.678 | 0.91097 | 0.84441 | 0.75102 | 0.64713 | 0.54694 |
| 0.670 | 0.91878 | 0.84390 | 0.75017 | 0.64584 | 0.54521 |
| 0.672 | 0.91850 | 0.84338 | 0.74932 | 0.64456 | 0.54348 |
| 0.674 | 0.91822 | 0.84287 | 0.74847 | 0.64329 | 0.54176 |
| 0.676 | 0.91794 | 0.84236 | 0.74763 | 0.64201 | 0.54004 |
| 0.678 | 0.91767 | 0.84185 | 0.74679 | 0.64075 | 0.53833 |
| 0..680 | 0.91739 | 0.84135 | 0.74596 | 0.63949 | 0.53663 |
| 0.682 | 0.91712 | 0.84084 | 0.74513 | 0.63823 | 0.53493 |
| 0.684 | 0.91684 | 0.84034 | 0.74430 | 0.63698 | 0.53324 |

表F.1 Sn-1/H数值表（续）

| 1/H | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.686 | 0.91657 | 0.83985 | 0.74347 | 0.63573 | 0.53156 |
| 0.688 | 0.91630 | 0.83935 | 0.74265 | 0.63449 | 0.52988 |
| 0.690 | 0.91603 | 0.83886 | 0.74183 | 0.63325 | 0.52821 |
| 0.692 | 0.91576 | 0.83836 | 0.74102 | 0.63201 | 0.52654 |
| 0.694 | 91549 | 0.83787 | 0.74021 | 0.63978 | 0.52488 |
| 0.696 | 0.91523 | 0.83739 | 0.73940 | 0.62955 | 0.52322 |
| 0.698 | 0.91496 | 0.83690 | 0.73859 | 0.62833 | 0.52157 |
| 0.700 | 0.91740 | 0.83642 | 0.73779 | 0.62711 | 0.51993 |
| 0.702 | 0.91444 | 0.83594 | 0.73699 | 0.62590 | 0.51829 |
| 0.704 | 0.91417 | 0.83546 | 0.73619 | 0.62469 | 0.51666 |
| 0.706 | 0.91391 | 0.83498 | 0.73540 | 0.62348 | 0.51503 |
| 0.708 | 0.91366 | 0.83451 | 0.73461 | 0.62228 | 0.51341 |
| 0.710 | 0.91340 | 0.83404 | 0.73382 | 0.62108 | 0.51180 |
| 0.712 | 0.91314 | 0.83356 | 0.73304 | 0.61989 | 0.51019 |
| 0.714 | 0.91289 | 0.83309 | 0.73226 | 0.61870 | 0.50859 |
| 0.716 | 0.91263 | 0.83263 | 0.73148 | 0.61752 | 0.50699 |
| 0.718 | 0.91238 | 0.83216 | 0.73070 | 0.61634 | 0.50639 |
| 0.720 | 0.91213 | 0.83170 | 0.72993 | 0.61516 | 0.50380 |
| 0.722 | 0.91187 | 0.83124 | 0.72916 | 0.61398 | 0.50222 |
| 0.724 | 0.91162 | 0.83078 | 0.72839 | 0.61281 | 0.50064 |
| 0.726 | 0.91138 | 0.83032 | 0.72763 | 0.61165 | 0.49907 |
| 0.728 | 0.91113 | 0.82987 | 0.72687 | 0.61048 | 0.49750 |
| 0.730 | 0.91088 | 0.82491 | 0.72611 | 0.60933 | 0.49594 |
| 0.732 | 0.91063 | 0.82896 | 0.72536 | 0.60817 | 0.49439 |
| 0.834 | 0.91039 | 0.82851 | 0.72460 | 0.60702 | 0.49284 |
| 0.736 | 0.91015 | 0.82806 | 0.72385 | 0.60588 | 0.49126 |
| 0.738 | 0.90991 | 0.82762 | 0.72311 | 0.60473 | 0.48975 |
| 0.740 | 0.90966 | 0.82718 | 0.72237 | 0.60360 | 0.48822 |
| 0.742 | 0.90942 | 0.82673 | 0.72163 | 0.60246 | 0.48669 |
| 0.744 | 0.90918 | 0.82629 | 0.72089 | 0.60133 | 0.48516 |
| 0.746 | 0.90895 | 0.82585 | 0.72015 | 0.60020 | 0.48364 |
| 0.748 | 0.90871 | 0.82542 | 0.71942 | 0.59907 | 0.48212 |
| 0.750 | 0.90847 | 0.82498 | 0.71869 | 0.59795 | 0.48061 |
| 0.752 | 0.90824 | 0.82455 | 0.71796 | 0.59653 | 0.47911 |
| 0.754 | 0.90800 | 0.82412 | 0.71723 | 0.59572 | 0.27761 |
| 0.756 | 0.90777 | 0.82369 | 0.71651 | 0.59461 | 0.47611 |
| 0.758 | 0.90574 | 0.82326 | 0.71579 | 0.59350 | 0.47462 |
| 0.760 | 0.90731 | 0.82283 | 0.71507 | 0.59240 | 0.47314 |

表F.1 Sn-1/H数值表（续）

| 1/H | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.762 | 0.90708 | 0.82241 | 0.71436 | 0.59130 | 0.47166 |
| 0.764 | 0.90685 | 0.82199 | 0.71365 | 0.59020 | 0.47018 |
| 0.766 | 0.90662 | 0.82157 | 0.71294 | 0.58911 | 0.46871 |
| 0.768 | 0.90639 | 0.82155 | 0.71223 | 0.58802 | 0.46725 |
| 0.770 | 0.90617 | 0.82073 | 0.71153 | 0.58694 | 0.46579 |
| 0.772 | 0.90594 | 0.82032 | 0.71083 | 0.58585 | 0.46433 |
| 0.774 | 0.90572 | 0.81990 | 0.71013 | 0.58477 | 0.46288 |
| 0.776 | 0.90549 | 0.81949 | 0.70943 | 0.58369 | 0.46143 |
| 0.778 | 0.90527 | 0.81908 | 0.70874 | 0.58262 | 0.45999 |
| 0.780 | 0.90505 | 0.81867 | 0.70804 | 0.58155 | 0.45855 |
| 0.782 | 0.90483 | 0.81826 | 0.70735 | 0.58048 | 0.45711 |
| 0.784 | 0.90461 | 0.81785 | 0.70667 | 0.57942 | 0.45568 |
| 0.786 | 0.90439 | 0.81745 | 0.70598 | 0.57836 | 0.45426 |
| 0.788 | 0.90417 | 0.81705 | 0.70530 | 0.57730 | 0.45284 |
| 0.790 | 0.90396 | 0.81665 | 0.70462 | 0.57625 | 0.45142 |
| 0.792 | 0.90374 | 0.81625 | 0.70394 | 0.57520 | 0.45001 |
| 0.794 | 0.90352 | 0.81585 | 0.70327 | 0.57415 | 0.44861 |
| 0.796 | 0.90331 | 0.81545 | 0.70259 | 0.57310 | 0.44720 |
| 0.798 | 0.90310 | 0.81506 | 0.70192 | 0.57206 | 0.44581 |
| 0.800 | 0.90289 | 0.81466 | 0.7126 | 0.57103 | 0.44442 |
| 0.802 | 0.90267 | 0.81427 | 0.70059 | 0.56999 | 0.44303 |
| 0.804 | 0.90246 | 0.81388 | 0.69993 | 0.56896 | 0.44164 |
| 0.806 | 0.90225 | 0.81349 | 0.69926 | 0.56793 | 0.44026 |
| 0.808 | 0.90204 | 0.81310 | 0.69860 | 0.56690 | 0.43888 |
| 0.810 | 0.90184 | 0.81272 | 0.69795 | 0.56588 | 0.43751 |
| 0.812 | 0.90163 | 0.81233 | 0.69729 | 0.56486 | 0.43614 |
| 0.814 | 0.90142 | 0.81195 | 0.69664 | 0.56384 | 0.43478 |
| 0.816 | 0.90122 | 0.81195 | 0.69664 | 0.56384 | 0.43478 |
| 0.818 | 0.90101 | 0.81119 | 0.69534 | 0.56181 | 0.43207 |
| 0.820 | 0.90081 | 0.81081 | 0.69469 | 0.56080 | 0.43072 |
| 0.822 | 0.90060 | 0.81043 | 0.69045 | 0.55980 | 0.42937 |
| 0.824 | 0.90040 | 0.81006 | 0.69341 | 0.55879 | 0.42803 |
| 0.826 | 0.90020 | 0.80968 | 0.69277 | 0.55779 | 0.42669 |
| 0.828 | 0.90000 | 0.80931 | 0.69213 | 0.55680 | 0.42536 |
| 0.830 | 0.89980 | 0.80894 | 0.69150 | 0.55580 | 0.42403 |
| 0.832 | 0.89960 | 0.80857 | 0.69086 | 0.55481 | 0.42271 |
| 0.834 | 0.89940 | 0.80820 | 0.69023 | 0.55383 | 0.42139 |
| 0.836 | 0.89920 | 0.80783 | 0.68960 | 0.55284 | 0.42007 |

表F.1 Sn-1/H数值表（续）

| 1/H | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.838 | 0.89901 | 0.80747 | 0.68898 | 0.55186 | 0.41876 |
| 0.840 | 0.89881 | 0.80710 | 0.68835 | 0.55087 | 0.41745 |
| 0.842 | 0.89682 | 0.80674 | 0.68733 | 0.54990 | 0.41614 |
| 0.844 | 0.89842 | 0.80638 | 0.68711 | 0.54892 | 0.41484 |
| 0.846 | 0.89823 | 0.80602 | 0.68649 | 0.54795 | 0.41354 |
| 0.848 | 0.89083 | 0.80566 | 0.68587 | 0.54698 | 0.41225 |
| 0.850 | 0.89784 | 0.80530 | 0.68525 | 0.54601 | 0.41096 |
| 0.852 | 0.89765 | 0.80530 | 0.68464 | 0.54504 | 0.40967 |
| 0.854 | 0.89746 | 0.80459 | 0.68403 | 0.54408 | 0.40839 |
| 0.856 | 0.89727 | 0.80423 | 0.68342 | 0.54312 | 0.40711 |
| 0.858 | 0.89708 | 0.80388 | 0.68281 | 0.54217 | 0.40584 |
| 0.860 | 0.89689 | 0.80353 | 0.68221 | 0.54121 | 0.40457 |
| 0.862 | 0.89671 | 0.80318 | 0.68160 | 0.54026 | 0.40330 |
| 0.864 | 0.89652 | 0.80283 | 0.68100 | 0.53931 | 0.40204 |
| 0.866 | 0.89633 | 0.80248 | 0.68041 | 0.53837 | 0.40079 |
| 0.868 | 0.89615 | 0.80214 | 0.67981 | 0.53743 | 0.39953 |
| 0.870 | 0.89596 | 0.80179 | 0.67921 | 0.53649 | 0.39828 |
| 0.872 | 0.89578 | 0.80145 | 0.67862 | 0.53555 | 0.39704 |
| 0.874 | 0.89559 | 0.80111 | 0.67803 | 0.53461 | 0.39579 |
| 0.876 | 0.89541 | 0.80076 | 0.67744 | 0.53367 | 0.39455 |
| 0.878 | 0.89523 | 0.80042 | 0.67685 | 0.53274 | 0.39332 |
| 0.880 | 0.89505 | 0.80008 | 0.67626 | 053181 | 0.39203 |
| 0.882 | 0.89487 | 0.79975 | 0.67568 | 0.53089 | 0.39085 |
| 0.884 | 0.89469 | 0.79941 | 0.67509 | 0.52996 | 0.38963 |
| 0.886 | 0.89451 | 0.79907 | 0.67451 | 0.52904 | 0.38841 |
| 0.888 | 0.89433 | 0.79874 | 0.67393 | 0.52812 | 0.38719 |
| 0.890 | 0.89415 | 0.79841 | 0.67335 | 0.52720 | 0.38598 |
| 0.892 | 0.89397 | 0.79808 | 0.67278 | 0.52629 | 0.38477 |
| 0.894 | 0.89380 | 0.79774 | 0.67220 | 0.52538 | 0.38356 |
| 0.896 | 0.89362 | 0.79742 | 0.67163 | 0.52447 | 0.38236 |
| 0.898 | 0.89345 | 0.79709 | 0.67106 | 0.52356 | 0.38116 |
| 0.900 | 0.89327 | 0.79676 | 0.67049 | 0.52265 | 0.37997 |
| 0.902 | 0.89310 | 0.79643 | 0.66993 | 0.52175 | 0.37877 |
| 0.904 | 0.89292 | 0.79611 | 0.66936 | 0.52085 | 0.37759 |
| 0.906 | 0.89275 | 0..79579 | 0.66880 | 0.51996 | 0.37640 |
| 0.908 | 0.89258 | 0.79547 | 0.66824 | 0.51906 | 0.37522 |
| 0.910 | 0.89241 | 0.79514 | 0.66768 | 0.51817 | 0.37405 |
| 0.912 | 0.89224 | 0.79482 | 0.66712 | 0.51727 | 0.37287 |

表F.1 Sn-1/H数值表（续）

| 1/H | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.914 | 0.89207 | 0.79450 | 0.66656 | 0.51638 | 0.37170 |
| 0.916 | 0.89190 | 0.79419 | 0.66601 | 0.51550 | 0.37053 |
| 0.918 | 0.89175 | 0.79387 | 0.66545 | 0.51461 | 0.36937 |
| 0.920 | 0.89156 | 0.79355 | 0.66490 | 0.51373 | 0.36821 |
| 0.922 | 0.89139 | 0.79324 | 0.66435 | 0.51285 | 0.36705 |
| 0.924 | 0.89123 | 0.79292 | 0.66380 | 0.51197 | 0.36590 |
| 0.926 | 0.89106 | 0.79261 | 0.66326 | 0.51109 | 0.36475 |
| 0.928 | 0.89089 | 0.79230 | 0.66271 | 0.51022 | 0.36360 |
| 0.930 | 0.89073 | 0.79199 | 0.66217 | 0.50935 | 0.36246 |
| 0.932 | 0.89056 | 0.79168 | 0.66162 | 0.50848 | 0.36132 |
| 0.934 | 0.89040 | 0.79137 | 0.66108 | 0.50761 | 0.36018 |
| 0.936 | 0.89024 | 0.79106 | 0.66055 | 0.50674 | 0.35905 |
| 0.938 | 0.89007 | 0.79076 | 0.66001 | 0.50588 | 0.35792 |
| 0.940 | 0.88991 | 0.79045 | 0.65947 | 0.50502 | 0.35680 |
| 0.942 | 0.88975 | 0.79015 | 0.65894 | 0.50416 | 0.35568 |
| 0.944 | 0.88959 | 0.78984 | 0.65841 | 0.50330 | 0.35456 |
| 0.946 | 0.88943 | 0.78954 | 0.65788 | 0.50245 | 0.35344 |
| 0.948 | 0.88927 | 0.78924 | 0.65735 | 0.50160 | 0.35233 |
| 0.950 | 0.88911 | 0.78894 | 0.65682 | 0.50075 | 0.35122 |
| 0.952 | 0.88895 | 0.78864 | 0.65630 | 0.49990 | 0.35012 |
| 0.954 | 0.88879 | 0.78834 | 0.65577 | 0.49905 | 0.34902 |
| 0.956 | 0.88864 | 0.78805 | 0.65525 | 0.49821 | 0.34792 |
| 0.958 | 0.88488 | 0.78775 | 0.65472 | 0.49737 | 0.34682 |
| 0.960 | 0.88832 | 0.78745 | 0.65420 | 0.49652 | 0.34573 |
| 0.962 | 0.88816 | 0.78716 | 0.65368 | 0.49569 | 0.34464 |
| 0.964 | 0.88801 | 0.78687 | 0.65317 | 0.49485 | 0.34355 |
| 0.966 | 0.88785 | 0.78657 | 0.65265 | 0.49401 | 0.34247 |
| 0.968 | 0.88770 | 0.78628 | 0.65213 | 0.49318 | 0.34139 |
| 0.970 | 0.88755 | 0.78599 | 0.65162 | 0.49235 | 0.34031 |
| 0.972 | 0.88739 | 0.78570 | 0.65111 | 0.49152 | 0.33924 |
| 0.974 | 0.88724 | 0.78541 | 0.65060 | 0.49069 | 0.33817 |
| 0.976 | 0.88709 | 0.78513 | 0.65009 | 0.48987 | 0.33710 |
| 0.978 | 0.88694 | 0.78484 | 0.64958 | 0.48904 | 0.33604 |
| 0.980 | 0.88678 | 0.78455 | 0.64908 | 0.48822 | 0.33498 |
| 0.982 | 0.88663 | 0.78427 | 0.64857 | 0.48740 | 0.33392 |
| 0.984 | 0.88648 | 0.78398 | 0.64807 | 0.48659 | 0.33287 |
| 0.986 | 0.88683 | 0.78370 | 0.64757 | 0.48577 | 0.33181 |
| 0.988 | 0.88619 | 0.78342 | 0.64707 | 0.48496 | 0.33077 |

表F.1 Sn-1/H数值表（续）

| 1/H | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.990 | 0.88604 | 0.78314 | 0.64657 | 0.48415 | 0.32972 |
| 0.992 | 0.88589 | 0.78286 | 0.64607 | 0.48334 | 0.32868 |
| 0.994 | 0.88574 | 0.78258 | 0.64558 | 0.48253 | 0.32765 |
| 0.996 | 0.88560 | 0.78230 | 0.64508 | 0.48172 | 0.32661 |
| 0.998 | 0.88545 | 0.78203 | 0.64459 | 0.48092 | 0.32558 |
| 1.000 | 0.88530 | 0.78175 | 0.64410 | 0.48012 | 0.32455 |

附 录  G

（规范性）

表G.1 给出了本文件与ISO 304:1985的技术性差异及其原因。

表G.1 本标准与ISO 304:1985的技术性差异及其原因

| 本标准章条编号 | 技术性差异 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 增加了滴重法，最大气泡压力法，和悬滴法测定静态表面张力 | 为适应实际情况，增加可操作性，便于本文件的应用 |
| 2 | 修改了规范性引用文件 | 为适应实际情况 |
| 3.2 | 增加了部分术语和定义 | 规范概念 |
| 4.2.2.1 | 长方形薄铂板厚度改为“0.2 mm” | 为适应实际情况，增加可操作性 |
| 4.3.1.1 | 修改了试验用水要求 | 为适应实际情况，增加可操作性 |
| 4.3.2.2 a | 修改了张力计校准程序 | 为适应实际情况，增加可操作性 |
| 4.4.3 | 增加了计算公式： F´´=tg×刻度盘读数 | 为适应实际情况，增加可操作性，便于本文件的应用 |
| 5 | 增加了滴重法 | 为适应实际情况，增加可操作性，便于本文件的应用 |
| 6 | 增加了最大压力气泡法 | 为适应实际情况，增加可操作性，便于本文件的应用 |
| 7 | 增加了悬滴法 | 为适应实际情况，增加可操作性，便于本文件的应用 |
| 附录C | 增加了圆环法的校正因子（f）表 | 增加可操作性，便于本文件的应用 |
| 附录D | 增加了滴重法校正系数表 | 增加可操作性，便于本文件的应用 |
| 附录F | 增加了Sn的函数的1/H数值表 | 增加可操作性，便于本文件的应用 |

参 考 文 献

[1]GB/T 5327-2008 表面活性剂 术语