发布

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

20xx-xx-xx实施

20xx-xx-xx发布

表面活性剂中硝酸盐和亚硝酸盐的测定

离子色谱法

Determination of nitrates and nitrites in surfactants - ion chromatography method

（送审稿）

GB/T  XXXXX—XXXX

中华人民共和国国家标准

ICS 71.100.40

CCS Y 43

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC272）归口。

本文件起草单位：

本标准主要起草人：

表面活性剂中硝酸盐和亚硝酸盐的测定 离子色谱法

范围

本文件规定了氧化胺类表面活性剂产品中硝酸盐和亚硝酸盐的离子色谱测定方法。

本文件适用于氧化胺类产品中硝酸盐和亚硝酸盐残余量的测定。

本文件中硝酸盐的方法检测限为0.011 mg/kg，亚硝酸盐的方法检测限为0.0084mg/kg。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

  - 原理

采用IC-C18反向吸附柱除去试样中的有机物，再用0.45μm的水系滤膜除去试样中的杂质，以氢氧化钠溶液为淋洗液，阴离子色谱柱分离，电导池检测器检测，以保留时间定性，外标法定量检测NO3-和NO2-。

  - 试剂

除非另有说明，本方法使用的试剂均为优级纯，实验用水为电阻率不小于18 MΩ·cm的高纯水。

    - 硝酸钠，GR；

    - 亚硝酸钠，GR；

    - 氢氧化钠，GR；

    - 淋洗液的制备

精确称取0.24 g（精确至0.1mg）氢氧化钠于100 mL烧杯中，用高纯水溶解后，转移至1000 mL容量瓶中，配置成约6 mmol/L的淋洗液；该淋洗液经0.22 μm的有机滤膜过滤后，转移至装淋洗液的瓶子中，超声脱气20 min，备用。

    - 标准储备液的制备：

分别精确秤取0.1 g（精确至0.1 mg）硝酸钠及亚硝酸钠标准品于100 mL烧杯中，用高纯水溶解后转移至1000 mL容量瓶中，用高纯水定容，置于4 ℃保存，有效期7 d。该溶液的浓度为100 mg/L。

    - 标准溶液的制备

分别准确移取0.01 mL、0.05 mL、0.1 mL、0.5 mL、1.00mL标准储备液于100 mL容量瓶中，用高纯水定容；分别制得质量浓度为0.01 mg/L、0.05 mg/L、0.1 mg/L、0.5 mg/L、1.0 mg/L的标准溶液，该溶液现配现用。

  - 仪器和设备

    - 离子色谱：配带电导检测池，在线脱气装置及色谱工作站；

    - 抽滤装置；

    - 超声波清洗机；

    - 电子分析天平：d=0.1mg；

    - 纯水机：能生产电阻率不低于18 MΩ·cm的高纯水；

    - 阴离子色谱柱：SH-AC-11色谱柱或性能相当的氢氧根色谱柱；

    - IC-C18反相吸附柱

使用前需要依次注入10 mL甲醇，15 mL高纯水，放置30 min后才能使用；

    - 水系滤膜：0.45 μm；

    - 注射器：2.5 mL。

  - 测定步骤

    - 样品制备

准确称取试样0.5 g，用超纯水溶解并定容至50 mL。为除去样品中有机物对色谱柱分离效果的影响，采用IC－C18反相吸附柱过滤试样，再经0. 45 μm水系滤膜过滤后进样分析。

    - 仪器条件

    - 淋洗液浓度：6.0 mmol /L的NaOH溶液，按5.4配制；

    - 淋洗液流速：1.0 mL/min;

    - 抑制器电流：70 mA；

    - 电导池量程：2档；

    - 柱温：35 ℃；

    - 进样量；20.0 μL。

    - 标准曲线的制作

将标准系列工作液（5.6）分别注入离子色谱仪中，得到各浓度标准工作液色谱图，测定相应的峰高或峰面积，以标准工作液的浓度为横坐标，以峰高或峰面积为纵坐标，绘制标准曲线。

    - 试样的测定

将空白和试样溶液注入离子色谱仪中，得到空白和试样溶液的峰高或峰面积，根据标准曲线得到待测液中亚硝酸根离子或硝酸根离子的浓度。

  - 分析结果表述

    - 分析结果计算

试样中亚硝酸盐或硝酸盐的含量（X）按式(1)计算：

X=(C-C0)×V×f m    ……………………………………(1)

式中：

X ——试样中亚硝酸盐或硝酸盐的含量，单位为毫克每千克(mg/kg)；

C ——测定用试样溶液中的硝盐或亚硝酸盐浓度，单位为毫克每升(mg/L)；

C0 ——试剂空白液中硝酸盐或亚硝酸盐的浓度，单位为毫克每升(mg/L)；

V ——试样溶液体积，单位为毫升(mL)；

f ——试样溶液稀释倍数；

m ——试样取样量，单位为克(g)。

    - 分析结果表示及精密度

取两次检测平均结果为最终检测结果，保留2位有效数字。在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的15%。