| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS |  |

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

洗涤用品中二牛脂基二甲基氯化铵的测定 液相色谱-质谱法

Determination of Ditallowdimethyl ammonium chloride in Washing products－Liquid chromatography-mass spectrometry

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

`

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC272）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

洗涤用品中二牛脂基二甲基氯化铵的测定 液相色谱-质谱法

范围

本文件描述了采用液相色谱-质谱联用法（LC-MS）测定洗涤用品中二牛脂基二甲基氯化铵含量的方法。

本文件适用于日常家庭使用的洗涤用品中二牛脂基二甲基氯化铵含量的测定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

洗涤用品  soap and detergent

为了达到洗涤和清洁的作用而含有肥皂或/和表面活性剂的制备产品。

洗涤用品可以是任何一种形态（液体，颗粒，粉末，糊状，条状，块状，片状等），其在GB/T 4754—2017文件中归属于“肥皂及洗涤剂制造”，编号为2681。

[来源：GB 26396—2025，3.1]

二牛脂基二甲基氯化铵 ditallow dimethyl ammonium chloride

二氢化牛脂基二甲基氯化铵

二硬脂基二甲基氯化铵

具有如下分子结构的季铵盐类化合物：

式中：R1和R2为长链烷基，可相同或不同，碳链构成以十六烷基和十八烷基为主。

原理

洗涤用品试样经甲醇提取后，用液相色谱-质谱联用仪（LC-MS）对试样中的双十八烷基二甲基氯化铵、十六烷基十八烷基二甲基氯化铵、双十六烷基二甲基氯化铵3种物质的总量进行测定，外标法定量。

试剂

水：符合GB/T 6682规定的一级水。

甲醇：分析纯。

乙腈：色谱纯。

二硬脂基二甲基氯化铵：纯度≥97 %。

二硬脂基二甲基氯化铵通常为混合物，主要成分为双十八烷基二甲基氯化铵、十六烷基十八烷基二甲基氯化铵、双十六烷基二甲基氯化铵3种物质。

乙酸铵：分析纯。

乙酸：分析纯。

仪器和材料

高效液相色谱-质谱仪，配有电喷雾离子源(ESI)。

分析天平：感量 0.000 1 g。

超声波清洗器：功率不小于150 W，工作频率40 kHz。

容量瓶：根据需要选择合适的容量，如50 mL、100 mL、250 mL等。

具塞锥形瓶：容量25 mL、250 mL。

有机相滤膜：孔径 0.22 μm。

标准储备溶液：称取二硬脂基二甲基氯化铵（5.4），称准至0.001 g，加甲醇（5.2）溶解，定容，配制得到浓度为200 μg/mL的标准储备溶液，有效期为6个月。

标准工作溶液：准确吸取标准储备溶液（6.7），加初始流动相溶液稀释得到浓度分别为2 μg/mL、1 μg/mL、0.5 μg/mL、0.2 μg/mL、0.1 μg/mL、0.05 μg/mL的系列标准工作溶液，有效期为3天。

分析方法

高效液相色谱-质谱仪的参考工作条件

最佳工作条件取决于所使用的仪器系统, 所选条件应确保被测组分获得有效分离与准确定量。附录A给出了高效液相色谱-质谱仪测定的参考工作条件和对应谱图，该条件经证明是可行的。

试样溶液制备

- 液体样品

- 准确称取0.2 g样品（称准至0.001 g)于25 mL具塞锥形瓶（6.5）中，加入甲醇（5.2）15 mL，于超声波清洗器（6.3）中超声提取15 min，冷却后将提取液转移至250 mL容量瓶内，用初始流动相溶液定容至刻度并摇匀，经微孔滤膜（6.6）过滤后，待测定。

- 固体样品

- 准确称取0.2 g样品（称准至0.001 g）于25 mL具塞锥形瓶（6.5）中，加入甲醇（5.2）15 mL，使用玻璃棒持续搅拌以分散固体颗粒并破碎团块，直至无明显颗粒状物质存在。将混合物置于超声波清洗器（6.3）中超声提取15 min，冷却后将提取液完全转移至250 mL容量瓶内，用初始流动相溶液定容至刻度并摇匀，静置至溶液澄清透明，经微孔滤膜（6.6）过滤后，待测定。

- 洗衣凝珠

- 取一颗洗衣凝珠，称重（称准至0.1 g)，置于250 mL具塞锥形瓶（6.5）中，机械破碎使内容物流出，加甲醇100 mL，于超声波清洗器（6.3）中超声提取15 min，冷却后过滤，用甲醇洗涤不溶物，使提取液转移完全。合并滤液和洗涤液，转移至250 mL容量瓶内，加甲醇定容，再移取该溶液1 mL至50 mL容量瓶中，用初始流动相溶液定容至刻度并摇匀，溶液经微孔滤膜（6.6）过滤后，待测定。

定性分析

按7.1所述的工作条件，分别对试样溶液（7.2）及任一浓度的标准工作溶液（6.8）进行分析测定。采用选择离子监测模式，依据色谱峰的保留时间（见附录A）进行定性分析。选择监测质子数/电荷数（m/z）为494.6、522.6、550.7的离子流图，各m/z值与物质的对应关系为：

m/z 494.6：双十六烷基二甲基氯化铵；

m/z 522.6：十六十八烷基二甲基氯化铵；

m/z 550.7：双十八烷基二甲基氯化铵。

标准工作曲线绘制

按7.1所述的工作条件，对系列标准工作溶液（6.8）进行测定，以溶液浓度为横坐标，以双十八烷基二甲基氯化铵、十六烷基十八烷基二甲基氯化铵、双十六烷基二甲基氯化铵3种物质在选择离子监测模式下的离子流图色谱峰面积之和为纵坐标，绘制标准工作曲线，经线性拟合得到回归方程式（1）：

y=a×x+b	()

式中：

y——双十八烷基二甲基氯化铵、十六烷基十八烷基二甲基氯化铵、双十六烷基二甲基氯化铵3种物质的色谱峰面积之和；

a——标准工作曲线的斜率；

x——标准工作溶液的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

b——标准工作曲线的截距。

标准工作曲线的线性相关系数应不小于0.996。

- 二牛脂基二甲基氯化铵标准工作溶液在选择离子监测模式下的离子流图参见附录A。

定量分析

按7.1所述的工作条件，采用外标法进行定量分析，即通过比较试样溶液与标准工作溶液在选择离子通道下的色谱峰面积进行定量。选取监测m/z为494.6、522.6、550.7的离子流图，记录相应色谱峰面积，将上述峰面积加和后用于定量计算。该峰面积加和值应在标准工作曲线（7.4）的线性范围内，如超出范围，则需调整试样浓度并重新进样分析。

空白试验

除不加试样外，其他均按上述步骤进行。

结果计算

将试样溶液离子流图中双十八烷基二甲基氯化铵、十六烷基十八烷基二甲基氯化铵、双十六烷基二甲基氯化铵3种检出物的峰面积之和代入标准工作曲线回归方程（7.4），计算得到试样溶液中3种物质的总浓度，再通过式（2）计算样品中3种物质的总含量，即为样品中二牛脂基二甲基氯化铵的含量（X），结果应扣除空白值。

X=c×V×fm×10-6×100%	(2)

式中：

- X——样品中二牛脂基二甲基氯化铵的质量百分含量，以百分数表示（%）；

- c——试样溶液中3种检出物的总浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

- V——试样溶液的定容体积，单位为毫升（mL）；

- f——试样稀释倍数；

- m——试样质量，单位为克（g）。

测定结果以平行测定的算术平均值表示,计算结果保留两位有效数字。

精密度

两次平行测定结果的绝对差值不大于算术平均值的10 %，以大于算术平均值的10 %的情况不超过5 %为前提。

（资料性）
二牛脂基二甲基氯化铵测定的高效液相色谱-质谱仪参考工作条件及离子流图

二牛脂基二甲基氯化铵测定的高效液相色谱-质谱仪参考工作条件如下：

——色谱柱：Thermo Acclaim Surfactant Plus（4.6 mm × 150 mm，3 μm）或相当者；

——流速：1.0 mL/min，或根据色谱柱设定；

——洗脱程序：使用上述色谱柱时，流动相A为100 mmol/L的乙酸铵水溶液（用乙酸调节pH为5.0），流动相B为乙腈，流动相C为水，梯度洗脱程序见表A.1；

——进样量：10 μL；

——离子源：电喷雾离子化电离源（ESI），正离子监测；

——扫描模式：选择离子监测模式，监测离子m/z为：494.6、522.6、550.7；

——毛细管温度：600 ℃；

——毛细管电压：0.8 kV；

——锥孔电压：15 V；

——离子源温度：120 ℃。

梯度洗脱程序

| 时间/min | 流动相A | 流动相B | 流动相C |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 5 | 55 | 40 |
| 2 | 5 | 55 | 40 |
| 8 | 5 | 85 | 10 |
| 10 | 5 | 55 | 40 |

在上述条件下，二牛脂基二甲基氯化铵标准工作溶液的离子流图见图A.1。

3

3

2

2

1

1

说明：

- 1——双十六烷基二甲基氯化铵，RT：6.34，m/z 494.6；

- 2——十六烷基十八烷基二甲基氯化铵，RT：7.08，m/z 522.6；

3——双十八烷基二甲基氯化铵，RT：7.73，m/z 550.7。

二牛脂基二甲基氯化铵标准工作溶液在选择离子监测模式下的离子流图