洗涤用品中二牛脂基二甲基氯化铵的测定 液相色谱-质谱法

（送审稿）编制说明

## 一、工作简况

- 任务来源

本项目依据《国家标准化管理委员会关于下达2025年第四批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发〔2025〕23号），计划编号为20241960-T-607，项目名称“洗涤用品中二牛脂基二甲基氯化铵的测定 液相色谱-质谱法”。

- 制定背景

洗涤用品是居民日常生活的必需品，肥皂、洗衣粉、洗衣液等产品深入家居生活的各个方面，产品质量与消费者权益息息相关。洗涤用品的社会消耗量很大，具有密切接触人体、使用频率高、随生活污水直接排放等特点，所以，洗涤用品的安全性和环保性需要进行严格规范。

强制性国家标准GB 26396-2026《洗涤用品安全技术规范》，规定二牛脂基二甲基氯化铵为洗涤用品禁用原料，其在洗涤产品中含量不允许超过0.1%。但我国尚没有关于洗涤用品中二牛脂基二甲基氯化铵的试验标准，因此为配合该强制性标准落地实施，起草单位提出制定洗涤用品中二牛脂基二甲基氯化铵的检测标准。

- 主要工作过程

制定阶段：标准计划获得项目立项后，全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会成立标准起草工作组。标准起草组，系统梳理与对比分析国内外相关法规及标准检测方法，经系统性论证与多轮研讨制定实验方案及技术路线，针对试验过程中发现的技术问题开展专项研究，在整合实验数据的基础上，编制完成征求意见稿，

征求意见阶段：2025年10月31日，全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（TC272）四届六次会议上面向行业进行征求意见。根据所收集到的意见内容，经过协商和讨论，起草组完成了本送审稿。

送审阶段：

报批阶段：

二、标准编制原则和主要内容

- 标准编制原则

本标准制定遵循“协调性、适用性、科学性、规范性”原则，并着重标准方法的可操作性。标准依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

- 标准主要内容

本标准主要包括以下内容。

- 范围

拟制定标准描述了采用液相色谱-质谱联用法（LC-MS）测定洗涤用品中二牛脂基二甲基氯化铵含量的方法，适用于日常家庭使用的洗涤用品中二牛脂基二甲基氯化铵含量的测定。

- 主要技术内容

- 原理

对测定原理进行阐述。

- 分析方法

主要包括：试样溶液制备、标准工作曲线绘制、定性分析、定量分析、空白试验等技术要求。

- 结果计算

列出结果计算方法和表示形式。

- 检出限和定量限

列出方法的检出限和定量限。

- 精密度

对测定数据提出精密度要求。

- 附录

以资料性附录给出高效液相色谱-质谱仪的参考工作条件和对应的色谱图。

- 主要试验（验证）情况

技术方案已经过三家实验室共同验证，依据GB/T 27417-2017《合格评定 化学分析方法确认和验证指南》，选取的验证指标如下：

选择性：空白基质在目标物保留时间处无干扰峰，干扰峰 S/N＜3；

基质效应：基质匹配曲线与溶剂标准曲线斜率比值 80%～120% 为可接受范围；

线性：标准曲线相关系数 R²≥0.996，无系统性曲线偏移；

检出限 LOD：S/N≥3；定量限 LOQ：S/N≥10；

回收率：低浓度加标 80%～120%，中、高浓度加标 85%～115%；

精密度：相对标准偏差 RSD≤10%；

耐用性：方法关键参数小幅变动后，回收率、RSD 仍满足上述限值要求。

参与验证的实验室信息：

表1参与验证的实验室

| 实验室 A | 中国日用化学研究院分析测试中心 |
| --- | --- |
| 实验室 B | 上海市质量监督检验技术研究院 |
| 实验室 C | 重庆市计量质量检测研究院 |

- 选择性

分别进样溶剂空白、二牛脂基二甲基氯化铵标准工作溶液（0.05μg/mL），比对目标物保留时间处色谱峰信号。经验证，空白溶剂在二牛脂基二甲基氯化铵保留时间位置无明显响应峰，体系中其他组分无共流出干扰，方法选择性满足定量检测要求。

表2选择性试验结果记录表

| 基质类型 |  | 目标峰保留时间处 S/N | 是否存在干扰峰 |  | 单项评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溶剂空白 | 实验室A | <3 |  | 无干扰 |  | 合格 |  |
|  | 实验室B |  |  |  |  |  |  |
|  | 实验室C |  |  |  |  |  |  |
| 二牛脂基二甲基氯化铵标准溶液 | 实验室A | 79 |  | 目标峰分离良好 |  | 合格 |  |
|  | 实验室B | 134 |  |  |  |  |  |
|  | 实验室C | 81 |  |  |  |  |  |

- 基质效应的评估

选取市售主流品牌的空白织物柔顺剂（经筛查不含DTDMAC）作为空白基质，按照样品前处理方法进行处理，获得空白柔顺剂基质提取液。

分别配制两组标准曲线： A 组（纯溶剂标准曲线）使用流动相配制 DTDMAC 系列标准工作溶液； B 组（基质匹配标准曲线）使用上述空白柔顺剂基质提取液代替流动相溶液，配制与 A 组浓度相同的 DTDMAC 系列标准工作溶液。

两组标准曲线在相同 LC-MS 条件下各进样 3 次，以 DTDMAC 的定量离子总峰面积（y）对其质量浓度（x）进行线性回归，分别得到纯溶剂标准曲线的斜率（ksol）和基质匹配标准曲线的斜率（kmat）。基质效应（ME）按以下公式计算：

ME (%) = (kmat / ksol -1) ×100%

当 |ME| < 10% 时，认为基质效应不明显。

织物柔顺剂中含有大量长链酯类、硅油及阳离子聚合物，易在 ESI+ 源中产生离子抑制。组织 3 家实验室对织物柔顺剂的基质效应进行评估，结果见表 3 所示，柔顺剂基质对 DTDMAC 不构成实际的离子抑制作用，基质效应可忽略，该方法无需采取额外基质补偿措施。

表3 DTDMAC的基质效应评估

| 机构 | 纯溶剂斜率(ksol) | 基质匹配斜率(kmat) | 基质效应(ME/%) | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室A | 76122453 | 75856920 | -0.35 | 无明显基质效应 |
| 实验室B | 6091100 | 5561243 | -8.7 |  |
| 实验室C | 31385 | 29722 | -5.3 |  |

- 标准曲线线性考察

配制 6 个梯度浓度基质匹配标准工作液，覆盖定量限至样品最高预期浓度，每个浓度进样 2 次；以目标物浓度x（ng/mL）为横坐标，定量离子峰面积之和 y为纵坐标进行线性回归。

验证结果见表4，曲线相关系数 R2≥0.996，全线性区间无明显弯曲，可覆盖洗涤用品中二牛脂基二甲基氯化铵常规含量检测需求。

表4标准曲线线性试验结果记录表

| 机构 | 线性回归方程 | 线性相关系数 R2 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验室A | y=76122453x+1488400 | 0.9993 | 线性满足要求 |
| 实验室B | y= 6091100x + 12140 | 0.9989 |  |
| 实验室C | y = 31385.5x + 136958 | 0.9988 |  |

- 方法检出限 LOD、定量限 LOQ

空白基质中逐级添加低浓度标准溶液，经完整前处理后进样测定，记录色谱峰信噪比 S/N；LOD 定义：S/N≥3 对应的检出物浓度；LOQ 定义：S/N≥10 对应的检出物浓度，每组浓度平行 6 次测试。

验证结果见表5，本方法检出限 LOD= 13 μg/kg，定量限 LOQ= 39  μg/kg；方法灵敏度可满足洗涤用品中微量二牛脂基二甲基氯化铵筛查与准确定量。

表5 检出限和定量限试验数据记录表

| 加标浓度 |  | 平行 1 S/N | 平行 2 S/N | 平行 3 S/N | 平行 4 S/N | 平行 5 S/N | 平行 6 S/N | 平均 S/N | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低浓度 1（LOD 水平约13μg/g，S/N＞3） | 实验室A | 16.1 | 17.8 | 17.6 | 16.2 | 18.3 | 18.2 | 16.1 | 满足检出限要求 |
|  | 实验室B | 4.5 | 3.9 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 5.6 | 5.0 |  |
|  | 实验室C | 28.7 | 21.8 | 21.4 | 24.2 | 28.9 | 28.2 | 25.5 |  |
| 低浓度 2（LOQ 水平约39μg/g，S/N＞10） | 实验室A | 84.1 | 88.1 | 86.3 | 84.9 | 84.6 | 87.1 | 84.1 | 满足定量限要求 |
|  | 实验室B | 12.1 | 13.2 | 10.9 | 13.5 | 11.8 | 12.4 | 13.0 |  |
|  | 实验室C | 55.4 | 52.7 | 54.1 | 51.5 | 51.7 | 50.2 | 52.6 |  |

- 准确度（加标回收率）

分别设置低、中、高 3 个加标水平，每个加标水平平行制备 6 份样品，按标准方法全过程处理检测；回收率计算公式：

RSD (%) =（实测含量 − 基质本底）÷ 理论加标含量 × 100%

验证结果见表6，全部加标浓度水平回收率均落在规定合格区间，无明显回收偏差，方法准确度符合检测要求。

表6 回收率数据记录表

| 机构 | 项目 | 低加标水平 | 中加标水平 | 高加标水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室A | 平均回收率 /% | 99.8 | 101.1 | 98.3 |
|  | 回收率 RSD/% | 0.28 | 1.55 | 1.53 |
| 实验室B | 平均回收率 /% | 92.7 | 99.2 | 95.6 |
|  | 回收率 RSD/% | 5.04 | 3.32 | 3.26 |
| 实验室C | 平均回收率 /% | 98.7 | 102.9 | 100.5 |
|  | 回收率 RSD/% | 4.4 | 1.2 | 1.2 |

- 精密度

同一操作人员、同一台仪器、同一工作日，加标样品 6个平行测试，计算检测结果 RSD。验证结果见表7，精密度满足要求。

表7 精密度数据记录表

| 机构 | 精密度RSD |
| --- | --- |
| 实验室A | 2.0 |
| 实验室B | 4.7 |
| 实验室C | 1.2 |

- 耐用性（稳健性）

小幅改变标准方法关键试验参数，采用中浓度加标样品，每组变量平行 3 次测试，考察回收率、RSD 变化情况。变动参数：流动相有机相比例 ±5%、柱温 ±5 ℃、超声提取时间 ±5 min。

验证结果见表8，标准方法关键条件在合理范围内小幅波动时，回收率、精密度无明显劣化，方法耐用性良好，实验室日常操作微小偏差不影响检测判定。

表8 耐用性数据记录表

| 与标准条件偏差 | 机构 | 回收率 /% | 检测结果 RSD/% |
| --- | --- | --- | --- |
| B相初始比例-5% | 实验室A | 99.8 | ＜5% |
|  | 实验室B | 102.3 |  |
|  | 实验室C | 103.2 |  |
| B相初始比例+5% | 实验室A | 100.5 |  |
|  | 实验室B | 103.2 |  |
|  | 实验室C | 101.0 |  |
| -5 ℃ | 实验室A | 100.1 |  |
|  | 实验室B | 103.0 |  |
|  | 实验室C | 102.9 |  |
| +5 ℃ | 实验室A | 99.5 |  |
|  | 实验室B | 98.1 |  |
|  | 实验室C | 101.7 |  |
| -5 min | 实验室A | 99.3 |  |
|  | 实验室B | 101.3 |  |
|  | 实验室C | 103.5 |  |
| +5 min | 实验室A | 99.7 |  |
|  | 实验室B | 97.9 |  |
|  | 实验室C | 103.8 |  |

- 验证结论

通过三家实验室对方法选择性、基质效应、线性、检出限、定量限、准确度、精密度及耐用性的系统性方法学验证，结果表明该方法各项性能指标均满足洗涤用品中DTDMAC的定量检测要求，灵敏度、准确度良好，对日常检测中的操作偏差耐受性良好，可用于洗涤用品中二牛脂基二甲基氯化铵的日常监管检测与筛查分析。

## 四、标准中涉及专利和知识产权说明

该标准内容不涉及专利。

## 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准的制定为GB 26396-2026《洗涤用品安全规范》的有效实施提供监管依据，以确保对二牛脂基二甲基氯化铵物质含量的准确监测，同时填补配套检测方法的空白。该标准的实施预计将产生显著社会效益：一方面，可为政府监管部门提供科学、统一、规范的检测依据，强化对洗涤用品中有害物质残留的风险管控，保障消费者使用安全，降低生态环境风险；另一方面，能够引导并规范生产企业严格遵守《规范》要求，提升生产工艺与质量控制水平，推动洗涤用品行业向更安全、环保、高效方向转型升级，增强产品市场竞争力。从长远发展来看，标准的实施有助于提升行业整体技术门槛，促进技术创新与产品升级，为行业的健康可持续发展奠定更为坚实的基础。

## 六、与国际、国外对比情况

欧盟指令EC No.648/2004、欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制（REACH）》对二牛脂基二甲基氯化铵高度关注，将其列为风险评估活动的优先物质。

在表面活性剂和洗涤用品国际标准体系下，尚没有二牛脂基二甲基氯化铵的检测方法标准。

## 七、标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准提出的二牛脂基二甲基氯化铵目标物检测，该物质被GB 26396-2026《洗涤用品安全技术规范》列为禁用原料，要求洗涤用品中含量限值应低于0.1%，标准发布为GB 26396的实施提供了技术支持。

## 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

## 九、标准性质的建议和说明

建议本标准以推荐性国家标准的形式发布。

## 十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准于发布3个月后实施。全国表面活性剂和洗涤剂标准化技术委员会负责组织该项标准的宣贯工作。

## 十一、废止现行相关标准的建议

无。

## 十二、其它应予说明的事项

无。