发布

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

20xx-xx-xx实施

20xx-xx-xx发布

洗涤用品中致敏性香精(香料)成分的测定

Determination of allergenic essence and fragrances in detergents

（报批稿）

GB/T  XXXXX—XXXX

中华人民共和国国家标准

ICS 71.100.40

CCS Y43

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC 272）归口。

本文件起草单位：山西省检验检测中心（山西省标准计量技术研究院）、中国日用化学研究院有限公司。

本标准主要起草人：

洗涤用品中致敏性香精（香料）成分的测定

范围

本文件描述了洗涤用品中22种致敏性香精（香料）成分气相色谱串联质谱测定方法。

本文件适用于洗涤用品中致敏性香精（香料）含量的测定。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

  - 原理

样品以乙酸乙酯为溶剂提取，采用气相色谱-质谱法测定，以选择离子监测模式进行测定，根据保留时间和特征离子的相对丰度比定性、定量离子的峰面积定量，标准曲线法计算含量。

  - 试剂

除另有规定外，本方法所用试剂均为分析纯或以上规格，水为GB/T 6682规定的一级水。

    - 乙酸乙酯，色谱纯；

    - 标准品，参考附录A；

    - 氯化钠，分析纯；

    - 饱和氯化钠溶液

称取40 g 氯化钠（5.3），置于250 mL磨口锥形瓶中，加入100 mL水，超声15分钟，即得；

    - 混合标准储备液的制备

称取各组分标准品（5.2）约10 mg（称准至0.0001 g），置于同一10 mL容量瓶中，用乙酸乙酯（5.1）溶解并定容，得混合标准贮备溶液。精密量取混合标准贮备溶液1.0 mL置于10 mL容量瓶中，用乙酸乙酯（5.1）稀释至刻度，摇匀即得混合标准储备液。混合标准储备液保存于0 ℃～4 ℃冰箱中，应于48小时内使用。

    - 系列标准工作溶液的制备

分别准确移取0.10 mL、0.20 mL、0.50 mL、0.80 mL、1.00 mL混合标准储备液（5.5）于10 mL容量瓶中，用乙酸乙酯稀释至刻度；分别制得质量浓度为1.0 mg/L、2.0 mg/L、5.0 mg/L、8.0 mg/L、10.0 mg/L的标准溶液，该溶液现配现用。

  - 仪器和设备

    - 气相色谱-质谱联用仪，配有电子轰击电离源（EI）；

    - 电子分析天平：分析天平，感量0.00001 g和0.0001 g；

    - 超声波清洗机；

    - 有机系滤膜：0.22 μm；

  - 测定步骤

    - 样品制备

称取试样0.5 g（称准至0.001 g），于15 mL具塞离心管中，加入1 mL饱和氯化钠溶液（5.4），涡旋1 min，再加入5 mL乙酸乙酯（5.1），涡旋振荡1 min，冰浴超声15 min（工作频率20～43 kHz，200 W），取上清液转移至另一10 mL具塞比色管中，用乙酸乙酯（5.1）稀释至刻度，摇匀。经0.22 μm滤膜过滤，滤液作为待测溶液备用（供试品溶液可根据实际浓度进行适当再稀释）。

    - 仪器条件

    - 色谱柱：100%聚乙二醇毛细管柱（30 m × 0.25 mm × 0.25 µm），或等效色谱柱；

    - 色谱柱升温程序：初始温度50 ℃，保持3 min，以10 ℃/min升至230 ℃，保持10 min；

    - 进样口温度：230 ℃；

    - 离子源温度：250 ℃；

    - 色谱-质谱接口温度：250 ℃；

    - 载气：氦气，纯度≥99.999%，流速2.0 mL/min；

    - 电离方式：EI；

    - 电离能量：70 eV；

    - 进样方式：分流进样，分流比10︰1；

    - 进样量：1.0 μL；

    - 测定方式：选择离子检测（SIM），选择检测离子（m/z）见表3。

表3  检测离子参数

| 组分名称 | 定量离子 | 定性离子 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 苧烯 | 93 | 121 | 136 |
| 芳樟醇 | 71 | 93 | 121 |
| 2-辛炔酸甲酯 | 95 | 123 | 111 |
| 柠檬醛 | 69 | 94 | 109 |
| 香茅醇 | 69 | 95 | 123 |
| 香叶醇 | 69 | 93 | 81 |
| α-异甲基紫罗兰酮 | 135 | 150 | 107 |
| 苯甲醇 | 79 | 108 | 107 |
| 羟基香茅醛 | 59 | 71 | 96 |
| 肉桂醛 | 131 | 132 | 103 |
| 丁香酚 | 164 | 131 | 103 |
| 戊基肉桂醛 | 129 | 117 | 145 |
| 茴香醇 | 138 | 109 | 121 |
| 肉桂醇 | 92 | 134 | 115 |
| 金合欢醇 | 69 | 81 | 41 |
| 异丁香酚 | 164 | 131 | 137 |
| 己基肉桂醛 | 129 | 216 | 117 |
| 香豆素 | 146 | 118 | 90 |
| 戊基肉桂醇 | 133 | 148 | 115 |
| 苯甲酸苄酯 | 105 | 212 | 194 |
| 水杨酸苄酯 | 91 | 228 | 92 |
| 肉桂酸苄酯 | 192 | 193 | 238 |

    - 标准曲线的制作

将系列标准工作液（5.6）分别注入仪器中，得到各浓度标准工作液色谱图，测定相应的峰面积，以标准工作液的浓度为横坐标，以峰面积为纵坐标，绘制标准曲线，标准溶液总离子流图见图A.1。

    - 试样的测定

      - 7.4.1定性

在“7.2”分析条件下，取待测样品溶液（7.1）与标准溶液（5.6）在相同分析条件下测定，样品中检出色谱峰的保留时间与待测组分标准溶液一致，样品质谱图中所选择的监测离子均出现，样品色谱图中所选择的监测离子的相对丰度比与相当浓度标准溶液的离子相对丰度比的偏差不超过表4的规定，则可判定样品中存在该组分。

表4  定性确证时相对离子丰度的最大允许偏差

| 相对离子丰度（k） | k >50% | 50% ≥k >20% | 20% ≥ k > 10% | k≤ 10% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许的最大偏差 | ±20% | ±25% | ±30% | ±50% |

      - 7.4.2定量

在“7.2”分析条件下，取“7.1”项下处理得到的待测溶液进样，测得峰面积，根据“7.3”项下的标准曲线得到样品溶液中待测组分的质量浓度，按“8.1”项下公式，计算样品中待测组分的含量。

  - 分析结果表述

    - 分析结果计算

试样中待测组分的含量（ω）按式(1)计算：

ω=ρ×V×D m    ……………………………………(1)

式中：

ω——试样中待测组分的含量，单位为毫克每千克(mg/kg)；

——从标准曲线得到待测组分的质量浓度，单位为毫克每升(mg/L)；

V ——试样溶液体积，单位为毫升(mL)；

D——试样溶液稀释倍数（不稀释则取1）；

m ——试样取样量，单位为克(g)。

    - 分析结果表示及精密度

以两次平行测定结果的算术平均值为测定结果，结果保留两位有效数字。

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于算术平均值的15%。

  - 检出限和定量限

表1  各组分的检出浓度、最低定量浓度

| 组分名称 | 检出限（μg/mL) | 最低定量限（μg/mL) | 检出浓度（μg/g) | 最低定量浓度（μg/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 苧烯 | 0.005 | 0.015 | 0.1 | 0.3 |
| 芳樟醇 | 0.02 | 0.06 | 0.4 | 1.2 |
| 2-辛炔酸甲酯 | 0.01 | 0.03 | 0.2 | 0.6 |
| 柠檬醛 | 0.02 | 0.06 | 0.4 | 1.2 |
| 香茅醇 | 0.02 | 0.06 | 0.4 | 1.2 |
| 香叶醇 | 0.2 | 0.6 | 4 | 12 |
| α-异甲基紫罗兰酮 | 0.005 | 0.015 | 0.1 | 0.3 |
| 苯甲醇 | 0.005 | 0.015 | 0.1 | 0.3 |
| 羟基香茅醛 | 0.2 | 0.6 | 4 | 12 |
| 肉桂醛 | 0.01 | 0.03 | 0.2 | 0.6 |
| 丁香酚 | 0.05 | 0.15 | 1 | 3 |
| 戊基肉桂醛 | 0.02 | 0.06 | 0.4 | 1.2 |
| 茴香醇 | 0.01 | 0.03 | 0.2 | 0.6 |
| 肉桂醇 | 0.02 | 0.06 | 0.4 | 1.2 |
| 金合欢醇 | 0.2 | 0.6 | 4 | 12 |
| 异丁香酚 | 0.2 | 0.6 | 4 | 12 |
| 己基肉桂醛 | 0.05 | 0.15 | 1 | 3 |
| 香豆素 | 0.01 | 0.03 | 0.2 | 0.6 |
| 戊基肉桂醇 | 0.05 | 0.15 | 1 | 3 |
| 苯甲酸苄酯 | 0.01 | 0.03 | 0.2 | 0.6 |
| 水杨酸苄酯 | 0.05 | 0.15 | 1 | 3 |
| 肉桂酸苄酯 | 0.05 | 0.15 | 1 | 3 |

附录A

（资料性）

待测组分标准品信息表

| 编号 | 原料名称 | 纯度要求 | 化学式 | CAS号 | 相对分子量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苧烯 | ≥95% | C10H16 | 5989-27-5 | 136.24 |
| 2 | 芳樟醇 | ≥98% | C10H18O | 78-70-6 | 154.25 |
| 3 | 2-辛炔酸甲酯 | ≥98% | C9H14O2 | 111-12-6 | 154.21 |
| 4 | 柠檬醛 | ≥98% | C10H16O | 5392-40-5 | 152.24 |
| 5 | 香茅醇 | ≥95% | C10H20O | 106-22-9 | 156.27 |
| 6 | 香叶醇 | ≥98% | C10H18O | 106-24-1 | 154.25 |
| 7 | α-异甲基紫罗兰酮 | ≥70% | C14H22O | 127-51-5 | 206.32 |
| 8 | 苯甲醇 | ≥98% | C7H8O | 100-51-6 | 108.14 |
| 9 | 羟基香茅醛 | ≥98% | C10H20O2 | 107-75-5 | 172.26 |
| 10 | 肉桂醛 | ≥98% | C9H8O | 104-55-2 | 132.16 |
| 11 | 丁香酚 | ≥98% | C10H12O2 | 97-53-0 | 164.20 |
| 12 | 戊基肉桂醛 | ≥95% | C14H18O | 122-40-7 | 202.29 |
| 13 | 茴香醇 | ≥98% | C8H10O2 | 105-13-5 | 138.16 |
| 14 | 肉桂醇 | ≥98% | C9H10O | 104-54-1 | 134.18 |
| 15 | 金合欢醇 | ≥95% | C15H26O | 4602-84-0 | 222.37 |
| 16 | 异丁香酚 | ≥98% | C10H12O2 | 97-54-1 | 164.20 |
| 17 | 己基肉桂醛 | ≥98% | C15H20O | 101-86-0 | 216.32 |
| 18 | 香豆素 | ≥98% | C9H6O2 | 91-64-5 | 146.14 |
| 19 | 戊基肉桂醇 | ≥95% | C14H20O | 101-85-9 | 204.31 |
| 20 | 苯甲酸苄酯 | ≥98% | C14H12O2 | 120-51-4 | 212.24 |
| 21 | 水杨酸苄酯 | ≥98% | C14H12O3 | 118-58-1 | 228.25 |
| 22 | 肉桂酸苄酯 | ≥98% | C16H14O2 | 103-41-3 | 238.28 |

各组分总离子流图

苧烯等22种易致敏香精香料混合标准溶液总离子流图见图A.1。

图A.1  苧烯等22种易致敏香精香料混合标准溶液总离子流图

1 苧烯：5.737 ；2 芳樟醇：10.878；3 2-辛炔酸甲酯：12.128；4 柠檬醛：13.067；

5 香茅醇：13.494；6 香叶醇：14.386；7 α-异甲基紫罗兰酮：14.432；8 苯甲醇：14.633；

9 羟基香茅醛：15.349；10 肉桂醛：16.301；11 丁香酚：17.565；12 戊基肉桂醛：18.432；

13 茴香醇：18.553；14 肉桂醇：18.606；15 金合欢醇：19.075；

16 异丁香酚：19.189；17 己基肉桂醛：19.343；18 香豆素：20.039；

19 戊基肉桂醇：20.823；20 苯甲酸苄酯：21.631；21 水杨酸苄酯：23.259；22 肉桂酸苄酯：29.831。